# Odp.2

# DZP-271-5/2014                                                                                                                Brzesko dnia 24.02.2014r.

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę „Rękawic medycznych ”, ogłoszonym w BZP nr: 54136-2014 z dnia 17.02.2014 roku.

W odpowiedzi na zapytanie jednego z wykonawców, informuję:

Pytanie nr:1 - Pakiet 1,Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych pakowanych po 70 par w dyspenserze z indykatorem sterylności, z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości.

Odp: Tak dopuszcza.

Pytanie nr:2 - Poz.2

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic sterylnych, lateksowych, bezpudrowych, kształt w pełni anatomiczny z rolowanym brzegiem. Powierzchnia mikroteksturowana. Wewnętrzna warstwa polimerowa o strukturze sieci. AQL: 1,5. Poziom protein lateksowych: <20 ug/g rękawicy (badania niezależnego laboratorium). Grubość (pojedyncza ścianka; mm): Palec - 0,25; Dłoń - 0,21; Mankiet - 0,16. Długość rękawicy wg EN 455-2: dla rozm: 5 ½, 6, 6 ½ 265 mm, rozm. 7, 7 ½ i 8 275 mm, rozm.: 8 ½ i 9 280 mm

Odp: Nie dopuszczamy.

Pytanie nr:3 - Poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic ortopedycznych lateksowych  o dł. Min. 290mm , wew. silikonowanych o zwiększonej grubości palców 0,32mm , brązowe , z poziomem protein <50 ug/g , mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami , AQL < 1,0 po zapakowaniu?

Odp: Nie dopuszczamy.

Pytanie nr:4 - Poz.4-5

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji nr 4 i pozycji 5 z pakietu nr 1, co pozwoli na złożenie ofert większej ilości wykonawców.

Odp: Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr:5 - Poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic wykonanych z lateksu połączonego z nitrylem, wewnętrznie silikonowane bezpudrowe. AQL po zapakowaniu < 1,0. Zawierają mniej niż 50 μg/g protein lateksowych. Forma przestrzenna: szerszy obszar dłoni, krótsze palce, przeciwstawny kciuk dla naturalnego i anatomicznego dopasowania. Mankiet: rolowany z poprzecznymi i podłużnymi wzmocnieniami zapobiegającymi zsuwaniu się rękawic w trakcie zabiegu. Grubość: Palec 0,25 mm, Dłoń min. 0,20 mm, Mankiet 0,19 mm.  Średnia długość dla roz. 7 1/2 wynosi 305 mm

Odp: Nie dopuszczamy.

Pytanie nr:6 - Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic niejałowych, jednorazowych rękawic diagnostycznych o przedłużonym mankiecie. Mankiet rolowany, dodatkowa tekstura na palcach, bez zawartości pudru. AQL = 1,5, grubość w części dłoniowej 0,07 ±0,01; długość min. 260 mm, pakowane po 200 szt.  (180 szt. dla rozm.XL)

Odp: Nie dopuszczamy.

Pytanie nr:7 - Pakiet 2,Poz.1

1/ Porosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek nitrylowych pakowanych po 200szt z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odp: Nie dopuszczamy.

2/ Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek z siłą zrywania 6N?

Odp: Nie dopuszczamy.

3/ Prosimy zamawiającego o wyjaśnienia czy norma EN 455 ma być potwierdzona przez jednostkę notyfikowana , organ niezależny od producenta?

Odp: Zamawiający w SIWZ sprecyzował wymagania.

4/ Prosimy zamawiającego o wyjaśnienia czy w związku z wymogiem podwójnego oznakowania zamawiający będzie oczekiwał rękawiczki miały adekwatne oznakowanie na opakowaniu (norma EN 455, EN 374-2,3 z poziomami ochrony, EN 420)?

Odp: Tak.

5/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic z wyraźnie nadrukowanym rozmiarem, który pozwala na łatwą identyfikację rozmiaru rękawicy, bez wyraźnego oznaczenia różnym kolorem.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr:8 - Poz.2

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o zawartości protein ≤200 μg/ dm2

Odp: Zamawiający nie dopuszcza.

………………………………