Odp:1

Brzesko  dnia 11 kwietnia 2014r.

DZP-271-3/2014

Oferenci wszyscy

biorący  udział w postępowaniu

Dotyczy: Dostawa aparatury do terapii elektrycznej, elektromagnetycznej i mechanicznej. Znak sprawy:

DZP -271- 12/2014

Pytanie nr: 1 , poz. 1

Czy Zamawiający dopuści  aparat do terapii falą uderzeniową o następujących parametrach:

- Częstotliwość pracy aparatu 1-21 Hz

- Maksymalna gęstość energii 0,38 mJ/mm2

- dwa kanały wyjściowe do podłączenia głowicy zabiegowej

- Wyposażony w port USB

- możliwość zapisania parametrów zabiegu dla 2500 pacjentów w pamięci aparatu

- Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych.

- Lista programów terapeutycznych z opisem procedur leczenia, zdjęciami obszaru zabiegowego oraz sposobem aplikacji

- Dotykowy wyświetlacz LCD

- Aparat wyposażony w jedną głowicę i trzy aplikatory o średnicy 15mm standard, 15mm do głębokiej penetracji i wibracyjny 20mm.

- Wymiary: 1050 x 480 x 480 mm?

Odp: Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr: 2,  poz. 2

Czy Zamawiający dopuści diatermię o następujących parametrach:

- moc w trybie ciągłym: 0 - 100 W

- moc w trybie impulsowym: 0 - 200 W

- częstotliwość impulsu: 10 - 800 Hz

- czas impulsu: 20 – 400 μs

- czas zabiegu : 1 - 60 min

- automatyczne dostrajanie

- procedury terapeutyczne: 90 pozycji (z możliwością ich edycji)

- miejsce na procedury użytkownika: 200 pozycji

- graficzna biblioteka anatomiczna

- encyklopedia terapii zawierająca ponad 140 zdjęć przedstawiających sposób układania elektrod

- system „kart chipowych” do archiwizacji terapii

- współpraca z elektrodami kondensatorowymi (dyskowe i gumowe) oraz elektrodami impulsowymi (monoda i diploda)

- wyposażenie standardowe: regulowane obrotowe ramiona do elektrod (2 szt.), elektrody kondensatorowe dyskowe śr. 120 mm (2 szt.) , kable do elektrod (2 szt.)

- wyposażenie dodatkowe: elektrody gumowe 12x18cm z podkładami filcowymi?

Odp: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr:3  poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szynę do ćwiczeń biernych kończyny dolnej o następujących parametrach:

- Zastosowanie na prawą i lewą kończynę.

- Limit wyprostu / zgięcia dla kolana -10o do 120o

- Limit wyprostu / zgięcia dla biodra 10o do 75o

- Zgięcie podeszwowe 40o

- Zgięcie grzbietowe stopy 30o

- Pilot sterujący pracą urządzenia

- Automatycznie ustawiany zakres ruchomości

- Możliwość wprowadzenia 16 własnych programów

- Tryb rozgrzewki, modulacji,  ROM By Pass

- Wyświetlanie czasu zabiegu

- Prędkość ruchu od 45° do 155°/min

- Waga: 12 kg

- Wymiary  (dł. x szer.) 95 x 33 cm

Odp: Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr: 4 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny z elektryczną regulacją wysokości za pomocą ramy wokół stołu dostępnej z każdej jego strony i wymiarach 202 x 69 cm? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp: Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr: 5

Dot. Pkt. I.2 Załącznika nr 1

W nowoczesnych aparatach do terapii falą uderzeniową wykorzystuje się częstotliwość emisji fal  w zakresie 1- 35 Hz. Wyższa częstotliwość pozwala na wyższą skutecznośc zabiegu, większy komfort dla pacjenta, a także skrócenie czasu zabiegu.

W związku z tym czy Zamawiający uzupełni SIWZ i będzie wymagał głowicy wibracyjnej o częstotliwości pracy do 35Hz?

Odp: Zamawiający dopuszcza  ale nie wymga.

Pytanie nr: 6

Dot. Pkt. I.3 Załącznika nr 1

Prosimy o dopuszczenie aparatu z falą radialną generowaną za pomocą sprężonego powietrza. W tym przypadku nie występują wyładowania, jest to alternatywny sposób generowania radialnej fali uderzeniowej.

Odp: Zamawiający  dopuszcza

Pytanie nr: 7

Dot. Pkt. I.6 Załącznika nr 1

Prosimy o dopuszczenie aparatu z falą radialną z dotykowym, kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej pow. 6”.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr: 8

Dot. Pkt. I.8 Załącznika nr 1

Prosimy o dopuszczenie do przetargu aparatu z falą radialną, która posiada dopuszczenia do stosowania przez terapeutę. Wszystkie głowice i aplikatory przeszły obowiązkowe testy zgodne z normą EN 60601-1 3rd Ed . obowiązującą od czerwca 2012 roku. Testy te potwierdzają używanie głowic bez żadnych dolegliwości i ograniczeń w codziennym użytkowaniu przez personel.

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr: 9

Dot. Pkt. I.9 Załącznika nr 1

Prosimy o dopuszczenie do przetargu aparatu z falą radialną składającego się z 2 modułów i dedykowanego stolika:

Moduł główny: 17x34x34 cm, kompresora 17x34x34 (wys, szer, gł).

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr: 10

Dot. Pkt. III.2,3,4,5 Załącznika nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający używając określenia głowica miał na myśli głowicę generującą falę radialną o różnych aplikatorach. W związku z tym prosimy o dopuszczenie głowicy z przekaźnikami:

- Przekaźnik o średnicy 15mm – wykorzystanie do m.in. terapii punktów powięziowych,

- Przekaźnik o średnicy 15mm – wykorzystanie przy m.in. zapalenie powięzi podeszwy, ból pięt, ostroga piętowa, zwapnienia okołobarkowe, zespół bolesnego barku, zespół krętarzowy,

- Przekaźnik o średnicy  20mm – wykorzystanie do m.in. terapii mięśniowo- powięziowych punktów spustowych, leczenie mięśni i tkanki łącznej, odwrócenie zmian zwłóknieniowych, leczenie zaburzeń zlokalizowanych w głębiej położonych tkankach,

- Przekaźnik o średnicy 35 mm - leczenie zaburzeń zlokalizowanych w głębiej położonych tkankach.

.Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr: 11

Zabiegi z wykorzystaniem fali uderzeniowej powinny składać się z 2 etapów: I etap z głowicą generującą falę uderzeniową (radialną) i II etap z głowicą wibracyjną. Zamawiający nic nie wspomina w SIWZ na temat głowicy wibracyjnej, która jest bardzo istotna przy terapii falą uderzeniową i ma na celu m.in. rozluźnienie miejsca poddanego zabiegowi. Dzięki tej głowicy poszerza się również zakres wskazań do wykonania zabiegów np: bóle mięśniowo-powięziowe, masaż, drenaż limfatyczny, wygładzenie i aktywacja mięśni.

W związku z tym, czy Zamawiający uzupełni SIWZ i będzie wymagał głowicy wibracyjnej o częstotliwości pracy do 35Hz z aplikatorami 25 mm i 40 mm?

Odp: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr: 12

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość składania w postępowaniu przetargowym oferty częściowej?

Odp: Nie dopuszcza

Pytanie nr: 13

Zamawiający wymaga, aby wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, były składane wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego. Prosimy o rezygnację z wymogu tłumacza przysięgłego. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 luty 2013 w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający, paragraf 7 pkt 4 wymagane jest jedynie tłumaczenie.

Odp: Zamawiający odstępuje od wymogu tłumaczenia na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Pytanie nr: 14

Zamawiający wymaga podjęcie naprawy zgłoszonej awarii przez serwis max w ciągu 48 godzin w dni robocze. Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem dni roboczych Zamawiający rozumie dni od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy)?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie powyższego terminu do 5 dni roboczych?

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na podjęcie naprawy  w terminie maksymalnie  3 dni roboczych ( za wyjątkiem świąt, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy).

Pytanie nr: 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę (w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy) na wydłużenie powyższego terminu do 10 dni roboczych?

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na podjęcie naprawy  w terminie maksymalnie  6 dni roboczych ( za wyjątkiem świąt, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy).

Pytanie nr: 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych przewidzianych w:

- §6 ust.a do wysokości 0,1%

- §6 ust.b do wysokości 10%?

Odp: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr: 17

Czy zamawiający dopuści aparat do terapii falą uderzeniową o następujących parametrach :

- Kolorowy ekran dotykowy (8,4 ”) ułatwiający sterowanie aparatem

- Możliwość rozbudowy aparatu o kanały elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, laseroterapii lub magnetoterapii

- Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy)

- Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych

- kartoteka (baza danych) pacjentów w pamięci aparatu

- możliwość przypisywania terapii do pacjenta i zapisywania w pamięci aparatu

- Zapisywanie ostatnio wykonywanych zabiegów

- Możliwość obsługi w trybie  Diagnozy, Programów, System manualny

- Możliwość konfiguracji ekranu: Tryb obsługi , kolor ekranu, czas wyłączania,

- Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim

- Ciśnienie 1–5 barów

- Częstotliwość 1–22 Hz

- Tryb pojedynczych uderzeń

- Tryb ciągłych uderzeń

- Tryb “burst” (wiązki uderzeń)

- Encyklopedia z rysunkami anatomicznymi

- Kompresor powietrzny bezolejowy.

- Aplikator sprężynowy posiadający wbudowany amortyzator o skoku sprężyny min.1.5 cm.

- Wbudowane gotowe protokoły, encyklopedia terapii, atlas i programy zabiegowe

- Zaprogramowane czasy i parametry zabiegowe dla każdej terapii

- W zestawie 4 przekaźnik fali uderzeniowej : przekaźnik skupiający , przekaźnik rozpraszający , przekaźnik do punktów spustowych , przekaźnik specjalny

- W zestawie 3 naboje .

- Specjalistyczny stolik pod aparat z uchwytami na aplikator fali uderzeniowej, plastikową kuwetą na akcesoria oraz kółkami z czego 2 z blokadą

Odp:  Zamawiający dopuści pod warunkiem, że parametr  określony w pkt. I.4  będzie spełniony. tj że aparat  umożliwia zastosowanie energii  o gęstości do 0,62 mJ/mm².

Pytanie nr: 18

Czy zamawiający dopuści aparat Diatermia krótkofalowa 27,12 MHz praca ciągła i impulsowao następujących parametrach

- Kolorowy ekran dotykowy 5,7” ułatwiający obsługę aparatu

- 1 kanał kondensatorowy

- 2 kanały indukcyjne – możliwość podłączenia dwóch aplikatorów indukcyjnych jednocześnie

- Moc Impulsowa 400 W / Ciągła 200 W

- Min. 60 gotowe programy terapeutyczne

- Możliwość tworzenia własnych programów użytkownika min. 100

- Częstotliwość pracy 27,12 MHz

- Częstotliwość impulsu 50–1500 Hz

- Czas trwania impulsu 50–2000 μs

- Aplikatory kondensatorowe  średnica 13 cm szt.2 z kablami

- 2 ramiona do aplikatorów kondensatorowych

- Gumowe aplikatory 12x18 cm 2 szt, filcowe podkłady do aplikatorów 6 szt, osłony do aplikatorów 2 szt, 4 pary pasów mocujących ( 1 para długich , 1 para średnich , 2 pary krótkich )

- Encyklopedia z opisem oraz kolorowymi ilustracjami przedstawiającymi umiejscowienie aplikatorów w aparacie

- Baza danych pacjentów

- Przycisk bezpieczeństwa pacjenta

- Obsługa aparatu w języku polskim

- Ramiona 6 przegubowe z pełną rotacją 360°

- Możliwość zmiany kolorów wyświetlacza min. 45 kolorów .

- Możliwość zdefiniowania hasła dostępu do aparatu .

- Gwarancja 24 miesiące

Odp: Zamawiający dopuści.

Pytanie nr: 19

Czy zamawiający dopuści aparat Szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej o następujących parametrach :

- Urządzenie do ciągłej biernej mobilizacji stawu kolanowego i biodrowego dla dorosłych i dzieci

- Przystosowana do pracy ciągłej 24 h /doba

- Możliwość szybkiego i prostego dostosowania szyny do pacjenta

- Zakres regulacji długości uda: 30 – 49 cm

- Zakres regulacji długości podudzia:  25 - 60 cm

- Zakres zgięcia w stawie kolanowym   120°

- Zakres wyprostu w stawie kolanowym  -10°

- Zakres regulacji prędkości szyny  0,5° /s - 2,5° /s

- Regulacja oporu   1-10

- Regulacja czasu podtrzymania zgięcia / wyprostu 0-30s

- Urządzenie sterowane z pilota

- Możliwość blokady przed samodzielna zmiana ustawionych funkcji

- Automatyczne odwrócenie ruchu przy napotkaniu oporu

- Funkcja utrwalania zakresu ruchu oscylacja

- Funkcja zwiększania zakresu ruchu do 5° na dobę

- Możliwość automatycznego zmniejszenia zakresu zgięcia w przypadku dyskomfortu odczuwanego przez  pacjenta

- Możliwość włączania kilku funkcji równocześnie

- Archiwizacja przebiegu terapii pacjenta w pamięci urządzenia

- Zestaw uniwersalnych podkładek plastikowych  do mocowania kończyny na szynie – do dezynfekcji

- Dopuszczalna waga pacjenta  160 kg

- Instrukcja obsługi w języku polskim

- Gwarancja min. 24 miesiące

Odp: Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr: 20

Czy zamawiający dopuści aparat Urządzenie do masażu pneumatycznego z kompletem mankietów o następujących parametrach :

- Liczba kanałów 6

- Zakres ciśnienia 20 -160 mmHg

- Gradient 0, 10, 20, 30%

- Gotowe programy zabiegowe 8

- Aplikatory

1 mankiety 6-komorowe na nogę (lewą i prawą)

1 aplikator 6 komorowy na rękę uniwersalny na prawą i lewą

- Regulacja prędkości nadmuchiwania aplikatora

- Parametry aktywności komór aplikatora widoczne na histogramie

- Cicha i niezawodna praca kompresora

- Regulacja prędkości nadmuchiwania aplikatora

- Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim

- Niezależna regulacja ciśnienia dla każdej komory

- Elektroniczny system kontroli ucisku

- Automatyczne opróżnianie komór aplikatora po skończonym zabiegu

- Złącze ułatwiające szybką wymianę aplikatorów.

- Autoryzacja producenta na sprzedaż i serwis aparatów w Polsce

Odp: Zamawiający nie dopuści.

Pytanie nr: 21

Czy zamawiający dopuści Aparat do magnetoterapii z dwoma niezależnymi kanałami o następujących parametrach

- Aparat 2 kanałowy do magnetoterapii

- Kolorowy ekran dotykowy  4,3 cala ułatwiający sterowanie aparatem

- Dodatkowe wskaźniki zegara na przedniej części aparatu ułatwiające kontrole aparatu.

- Dwa kanały Magnetoterapii do niezależnej terapii dwóch pacjentów

- Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu

- Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych

- Wbudowany akumulator

- Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów magnetoterapii

- Kartoteka (baza danych) pacjentów w pamięci aparatu

- Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim

- Encyklopedia terapii

- Możliwość przypisywania terapii do pacjenta i zapisywania w pamięci aparatu

- Programy użytkownika

- Identyfikacja i test akcesoriów

- Encyklopedia anatomiczna (obrazkowa )

- Impulsowe pole magnetyczne (PMF-Pulsed Magnetic Field), prostokątne, trójkątne, sinusoidalne, ekspotencjalne i ciągłe

- Kombinacja impulsowego i statycznego pola magnetycznego z regulowanym współczynnikiem proporcji ( dla terapii przeciw zapalnych i stanów ostrych )

- Modulacja Impulsowa: wiązka (burst), fala sinusoidalna, fala trapezoidalna, fala symetryczna,

- Programowalne serie impulsów

- Technologia skoncentrowanego pola magnetycznego (FMF- Focused Magnetic Field)

- Częstotliwość impulsowa 0-160 Hz

- Wave  swing 20 %

- Maksymalna indukcja impulsowa 125 mT

- Gotowe programy terapeutyczne dla magnetoterapii podzielone na specjalizacje : Rehabilitacja, Neurologia,  Dermatologia, Ortopedia, Medycyna sportowa, Ginekologia, Reumatologia, Pulmonologia, Laryngologia Alergologia i immunologia .

- W zestawie stół do magnetoterapii z solenoidem 70 cm wykonanym w technologi FMF  i wymiarami : szerokość 74 cm, wysokość z solenoidem 110 cm, waga 67 kg oraz solenoid 30 cm

Odp: Zamawiający dopuści.

................................................