Załącznik nr:1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest  kompleksowe ucyfrowienie radiologii poprzez wyposażenie pracowni w sprzęt, integrację z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami oraz przeszkolenie personelu wskazanego w zakresie obsługi urządzeń.

Szczegółowe wymagania zawiera poniższa tabela.

Wyposażenie:

1. Jednoslotowy skaner radiografii pośredniej CR z opcjonalną mammografią wraz z wyposażeniem – kpl 1

  - Czytnik płyt obrazowych ogólnodiagnostycznych i mammograficznych – 1 sztuka.

  - Zestaw kaset ogólnodiagnostycznych z płytami obrazowymi –  1 kpl (8 szt)

  - Stacja technika do obsługi oferowanego czytnika płyt obrazowych – 1 sztuka.

2. Dodatek mammograficzny do skanera CR – kpl 1

  - Stacja diagnostyczna  z monitorami medycznymi wraz z oprogramowaniem opisowym dedykowana do badań mammograficznych i ogólnodiagnostycznych – 1 kpl.

  - Kontrola jakości do mammografii – 1 sztuka.

3. Kasety mammograficzne – kpl 1

- Kasety mammograficzne z płytami obrazowymi w technologii igłowej lub proszkowej– 8 szt

4. System automatycznego przekazywania danych- kpl 1

a)  System automatycznego przekazywania danych ekspozycji z aparatu mammo do stacji technika CR

5. Stacja diagnostyczna – kpl 1

- Stacja diagnostyczna  z monitorami medycznymi wraz z oprogramowaniem opisowym dedykowana do badań ogólnodiagnostycznych – 1 sztuka.

- Stacja do nagrywania płyt pacjenta wyposażona w robota nagrywającego – 1 sztuka.

- Drukarka (kamera) laserowa pracująca w technologii suchej – 1 sztuka.

6. Zestaw do ucyfrowienia bezpośredniego DR aparatu rtg – kpl 1

- Panel cyfrowy DR z możliwością pracy w trybie przewodowym i bezprzewodowym  – 1 sztuka.

- Konsola technika do obsługi oferowanego panelu cyfrowego DR – 1 sztuka.

| Lp. | Opis parametru | Parametry techniczne: wymaganelne | Spełniane warunki TAK/NIE | Ocena punktowa | Parametry / warunki oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |  |  |  |  |
| 1 | Wszystkie elementy zestawu fabrycznie nowe, niepowystawowe, nieużywane (w tym czytnik płyt obrazowych, płyty obrazowe, detektor DR, kamera laserowa – tego samego producenta) | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| 2 | Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu. Szkolenie zakończone wydaniem stosownego zaświadczenia. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| 3 | Fantom dedykowany (lub fantomy dedykowane) przez producenta do wykonywania testów jakości panelu DR i systemu CR oraz uchwyt do fantomu do statywu do zdjęć płucnych | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych urządzeń. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| 5 | 1) Integracja zaproponowanych urządzeń z systemem INFINITT PACS/RIS 2) Rozbudowa i integracja „Kompleksowego ucyfrowienia radiologii” z posiadanym przez Zamawiającego systemem INFINITT PACS/RIS o wymagane licencje na stacje diagnostyczne (jedna licencja mammograficzna wraz z dedykowanym do mammografii oprogramowaniem opisowym i dwie licencje ogólnodiagnostyczne wraz z dedykowanym do zdjęć ogólnodiagnostycznych oprogramowaniem opisowym ) oraz licencje na przechowywanie badań w ilości 20 tysięcy rocznie 3) Zapewnienie bezpłatnej opieki serwisowej dla systemu PASC/RIS w okresie gwarancji (min. 24 miesiące) obejmującej możliwość zgłaszania awarii 24h/7 dni, reakcję serwisu do 4 godz od zgłoszenia i usunięcia awarii w terminie do 2 dni roboczych. 4) Rozbudowa i integracja „Kompleksowego ucyfrowienia radiologii” w zakresie zabezpieczenia przestrzeni dyskowej (macierz dyskowa) dla 200 000 badań wykonanych w okresie pięciu lat o średniej wielkości jednego badania 50 MB : · Obudowa typu RACK, szyny montażowe w zestawie · Pojemność macierzy min. 10 TB sposób zabezpieczenia danych: Macierz musi obsługiwać mechanizmy RAID zgodne z RAID0, RAID1, RAID5,RAID6, RAID10 realizowane sprzętowo za pomocą dedykowanego układu, z możliwością dowolnej ich kombinacji w obrębie oferowanej macierzy. · Interfejs połączenia zewnętrznego min. 2 interfejsy 8 Gb/s FC i 2 interfejsy 1 Gb/s iSCSI · Możliwość rozbudowy do co najmniej 120 dysków · Gwarancja min. 36 miesięcy controller Fibre Channel Ctrl 2 x 8 Gb Emulex LPe12002 MMF LC (dedykowany do serwera Fujitsu Server PRIMERGY RX300 S6) | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| II | Wymagania szczegółowe |  |  |  |  |
| 1 | JEDNOSLOTOWY SKANER RADIOGRAFII POŚREDNIEJ CR Z OPCJONALNĄ MAMMOGRAFIĄ WRAZ Z WYPOSAŻENIEM |  |  |  |  |
| a | Czytnik płyt obrazowych ogólnodiagnostycznych i mammograficznych – 1 sztuka. |  |  |  |  |
| a.1 | Producent (podać) | Wymagane |  |  |  |
| a.2 | Nazwa i typ (podać) | Wymagane |  |  |  |
| a.3 | Obsługa kaset formatu min.: 18x24 cm, 24x30 cm, 15x30 cm, 35x35 cm, 35x43 cm. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| a.4 | Odczyt i przesyłanie obrazu w min. 12 bitach. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| a.5 | Możliwość ręcznego skasowania płyty (poza cyklem odczytu) z poziomu technika. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| a.6 | Waga ≤ 180 kg. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| a.7 | Powierzchnia podstawy ≤ 0,5 m2 | Wymagane |  | Powierzchnia podstawy ≤ 0,35 m2 – 2 pkt. > 0,35 m2 – 0 pkt. |  |
| a.8 | Wydajność obróbki dla kasety ogólnodiagnostycznej 35x43cm i rozdzielczości minimum 10 pikseli/mm, ≥ 70 kaset/godzinę. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| a.9 | Maksymalna rozdzielczość obrazu (bok 35 cm) dla kasety ogólnodiagnostycznej 35x43cm, ≥ 4000 px. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| a.10 | Maksymalna rozdzielczość obrazu (bok 43 cm) dla kasety ogólnodiagnostycznej 35x43cm, ≥ 4500 px. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| a.11 | Możliwość wyboru kasowania płyty z poziomu technika (dotyczy kasowania niezależnego od cyklu odczytu). | Wymagane |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt. |  |
| a.12 | Obsługa płyt obrazowych stosowanych w mammografii (18x24cm, 24x30 cm). | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| a.13 | Czas potrzebny do wykonania kompletnego cyklu obróbki (od załadowania do wysunięcia) kasety mammograficznej 24x30cm (odczyt w rozdzielczości co najmniej 20 pikseli/mm) < 60 sekund. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| a.14 | Skanowanie płyt obrazowych mammograficznych z rozdzielczością min. 20 piksel/mm | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| a.15 | Bezkontaktowy odczyt płyty obrazowej. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| a.16 | Możliwość czyszczenia układu optycznego czytnika płyt obrazowych przez użytkownika. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| a.17 | Możliwość awaryjnego wyjęcia kasety z płytą obrazową przez technika bez konieczności ingerencji serwisu i/lub ponownego uruchamiania urządzenia. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| a.18 | Oferowany zestaw CR (czytnik wraz z kasetami mammograficznymi) posiada certyfikat, potwierdzający pozytywną rekomendację międzynarodowej organizacji EUREF (European Reference Organisation for Quality Assured Breast Screening and Diagnostic Services) w zakresie wykorzystania sprzętu medycznego w diagnostyce mammograficznej. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| a.19 | Czytnik płyt obrazowych posiadający w chwili dostawy certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC . Załączyć do oferty deklarację zgodności. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| b | Zestaw kaset do radiografii cyfrowej- 1 kpl. |  |  |  |  |
| b.1 | Producent (podać) | Wymagane |  |  |  |
| b.2 | Nazwa i typ (podać) | Wymagane |  |  |  |
| b.3 | Kaseta z płytą obrazową rozmiar 35x43cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm – 2 sztuki. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| b.4 | Kaseta z płytą obrazową rozmiar 35x35cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm – 2 sztuki. |  |  |  |  |
| b.5 | Kaseta z płytą obrazową rozmiar 24x30cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm – 2 sztuki. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| b.6 | Kaseta z płytą obrazową rozmiar 24x18cm, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 10 pikseli/mm – 2 sztuki | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| b.7 | Maksymalna liczba ekspozycji, które można wykonać w ciągu dwóch lat na jednej płycie obrazowej bez konieczności wymiany na nową (żywotność) bez ilościowego limitu ekspozycji | Wymagane |  | Bez ilościowego limitu ekspozycji – 2 pkt. ≥ 90 000 ekspozycji – 1 pkt < 90 000 ekspozycji – 0 pkt |  |
| b.8 | Kasety nie zintegrowane z płytą obrazową | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| b.9 | Obróbka wszelkich dedykowanych formatów kaset wykonywana całkowicie automatycznie przez skaner, bez potrzeby ręcznego przełączania rodzaju formatu. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| b.10 | Kasety posiadające w chwili dostawy certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC. Załączyć do oferty deklarację zgodności. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c | Stacja technika do obsługi czytnika płyt obrazowych - 1 szt. |  |  |  |  |
| c.1 | Producent (podać) | Wymagane |  |  |  |
| c.2 | Nazwa i typ (podać) | Wymagane |  |  |  |
| c.3 | Obsługa oferowanego czytnika CR. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c.4 | Monitor stacji technika o przekątnej co najmniej 23 cali, dotykowy (monitor zgodny z Załącznikiem Nr 1 do RMZ z 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej) | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c.5 | Zasilacz UPS umożliwiający dokończenie obróbki zdjęć, ich wysyłkę i bezpieczne zamknięcie systemu. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c.6 | Wyświetlanie listy badań: zarejestrowanych do wykonania, wstrzymanych i zakończonych | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c.7 | Obsługa zleconych badań poprzez protokół DICOM Worklist. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c.8 | Możliwość ręcznej rejestracji pacjenta. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c.9 | Interfejs użytkownika w języku polskim. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c.10 | Obsługa oprogramowania stacji technika poprzez ekran dotykowy, z możliwością dołączenia zewnętrznej klawiatury i myszy. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c.11 | Możliwość wydruku zdjęcia na drukarce DICOM z poziomu technika. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c.12 | Możliwość zastosowania podstawowych operacji na obrazie np.: zmiana jasności i kontrastu, obracanie/odbijanie, maskowanie. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c.13 | Możliwość włączania/wyłączania algorytmów obróbki. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c.14 | Możliwość umieszczania dowolnych komentarzy technika w dowolnym miejscu na obrazie. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c.15 | Przesyłanie obrazów na serwer, stację lekarską, do suchego drukowania w formacie DICOM. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c.16 | Obsługa protokołów DICOM min.: PRINT, SEND, MWM. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c.17 | Funkcja dopasowywania obróbki obrazu do danej projekcji. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c.18 | Funkcja bieżącego dopasowywania jasności / kontrastu obrazu do preferencji użytkownika oraz wybranego ROI. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c.19 | Możliwość ręcznego wprowadzania danych o ekspozycji. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c.20 | Możliwość nagrywania płyt CD z badaniami pacjentów bezpośrednio na konsoli technika. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c.21 | Możliwość wyboru stopnia kompresji i rozmiaru zdjęcia zapisywanego na nośniku wymiennym. | Wymagane |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| c.22 | Możliwość odrzucania wykonanego zdjęcia (skasowania). | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c.23 | Wybór programu anatomicznego z listy. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c.24 | Możliwość zdefiniowania makra np. makro kręgosłup bok+AP powoduje zarejestrowanie dwóch projekcji. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c.25 | Możliwość wyświetlania obrazów w podziale na 1x1, 2x2, 2x3. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c.26 | Możliwość ponownego otwarcia zakończonego badania w celu jego modyfikacji lub wykonania dodatkowych zdjęć. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c.27 | Stały dostęp do opcji testów oraz surowych danych wraz z możliwością zaznaczenia ROI | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c.28 | Oprogramowanie dedykowane przez producenta do analizy wyników testów przeprowadzonych za pomocą fantomu dołączanego do czytnika CR oraz oprogramowanie umożliwiające analizę statystyczną systemu, w tym analizę zdjęć odrzuconych (z podziałem na przyczyny odrzucenia) | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c.29 | Oprogramowanie stacji technika posiadające w chwili dostawy certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC. Załączyć do oferty deklarację zgodności. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| 2 | DODATEK MAMMOGRAFICZNY DO SKANERA CR |  |  |  |  |
| a | Stacja diagnostyczna do badań ogólnodiagnostycznych i mammograficznych z oprogramowaniem - kpl 1 |  |  |  |  |
| a.1 | Producent (podać) | Wymagane |  |  |  |
| a.2 | Nazwa i typ (podać) | Wymagane |  |  |  |
| a.3 | Lekarska stacja diagnostyczna do mammografii i diagnostyki ogólnej zgodna z wymogami określonymi obowiązującym prawem (Załącznikiem Nr 1 do RMZ z 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej) | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| a.4 | Komputer PC (stacja lekarka) o parametrach minimalnych: procesor klasy Pentium Xeon o częstotliwości min. 2,8 GHz lub równoważny (kryterium równoważności: co najmniej 5000 punktów w testach wzorcowych Passmark CPU Benchmark), pamięć RAM min. 16GB 1600MHz z możliwością rozszerzenia, 64-bitowy system operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika, oferujący wielozadaniowość (z wywłaszczeniem pamięci), obsługę wielowątkowości oraz interfejs w języku polskim, 2 dyski twarde w standardzie SATA pracujące w systemie RAID 1 o pojemności użytecznej min. 1TB, napęd optyczny DVD+/-RW lub Blu-Ray, zasilacz UPS min. 1200 VA, czas podtrzymywania min. 15 min, klawiatura pełnowymiarowa, mysz optyczna lub laserowa, karta graficzna (lub karty graficzne) do obsługi monitorów diagnostycznych i monitora przeglądowego, karta sieciowa 1GbE, | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| a.5 | Monitor przeglądowy o parametrach minimalnych – szt 1 monitor kolorowy, LCD, przekątna ekranu min. 19”, rozdzielczość min. 1280x1024. kontrast min. 800:1, jasność min. 250 cd/m2, wyświetlanie obrazu w min. 8 bitach na każdy kolor, połączenie z oferowanym komputerem PC poprzez cyfrowe złącze DVI, HDMI lub DisplayPort. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| a.6 | Monitory diagnostyczne o parametrach minimalnych – szt 2 monitory monochromatyczne, LCD, przekątna co najmniej 21”, klasa min. 5 Mpikseli, kontrast min. 1200:1, jasność min. 1100 cd/m2, głębia wyświetlanego obrazu min. 10 bitów, monitory medyczne posiadające w chwili dostawy certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC. Załączyć do oferty deklarację zgodności. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| b | Kontrola jakości do mammografią - 1 kpl. |  |  |  |  |
| b.1 | W skład zestawu musi wchodzić fantom zawierający następujące obiekty testowe: Zestaw płyt PMMA umożliwiających uzyskanie grubości 20, 45 i 65 mm obiekt testowy PMMA 24 x 30 cm o grubości 20 mm z płytką aluminiową (czystość 99.99% Al) w punkcie referencyjnym (6 cm od krawędzi fantomu) do obliczania SNR i CNR, płytka z obiektami ze złota do oceny niskiego kontrastu (średnica obiektów od 0,1 mm do 2 mm, grubość obiektów od 30 nm do 2000 nm), fantom zaprojektowany zgodnie z protokołem EUREF dla "European Protocol for the Quality control of the physical and technical aspects of mammography screening, Fourth Edition (2006)" ISBN 92-79-01258-4 z przeznaczeniem dla kontroli jakości obrazu w cyfrowej mammografii. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| b.2 | Standardowy obraz testowy – obraz zapisany w postaci cyfrowej, zawierający elementy do oceny rozdzielczości, luminancji, zniekształcenia i artefaktów na monitorach i drukarkach, zgodny z normą PN-EN 61223-2-5 i raportem AAPM (obrazy serii TG18, T18-QC dla testów podstawowych, SMPTE) siatka testowa do oceny artefaktów i zniekształceń geometrycznych. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| b.3 | Miernik siły kompresji piersi (dokładność wskazań min. 10 %, powtarzalność min. 5%) | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| 3 | KASETY MAMMOGRAFICZNE |  |  |  |  |
| a | Kasety mammograficzne z płytami obrazowymi w technologii igłowej lub proszkowej– 8 szt |  |  |  |  |
| a.1 | Producent (podać) | Wymagane |  |  |  |
| a.2 | Nazwa i typ (podać) | Wymagane |  |  |  |
| a.3 | Kaseta z płytą obrazową 24x30cm do badań mammograficznych, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 20 pikseli/mm – 4 sztuki (1 komplet) | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| a.4 | Kaseta z płytą obrazową 18x24cm do badań mammograficznych, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 20 pikseli/mm – 4 sztuki (1 komplet) | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| a.5 | Kasety nie zintegrowane z płytą obrazową | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| a.6 | Obróbka wszelkich dedykowanych formatów kaset wykonywana całkowicie automatycznie przez skaner, bez potrzeby ręcznego przełączania rodzaju formatu. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| a.7 | Kasety posiadające w chwili dostawy certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC. Załączyć do oferty deklarację zgodności. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| 4 | SYSTEM AUTOMATYCZNEGO PRZEKAZYWANIA DANYCH |  |  |  |  |
| a | System automatycznego przekazywania danych ekspozycji z mammografu do stacji technika CR |  |  |  |  |
| a.1 | Automatyczne przesyłanie parametrów ekspozycji z istniejącego w placówce mammografu Lorad M-IV i możliwość ich przypisania do każdej ekspozycji. Zapisywanie wszystkich parametrów ekspozycji z datą i czasem wykonania w bazie danych. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| a.2 | Kalibracja mammografu do wytycznych zawartych w EUREF oraz wykonanie testów akceptacyjnych | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| 5 | STACJA DIAGNOSTYCZNA |  |  |  |  |
| a | Stacja diagnostyczna do badań ogólnodiagnostycznych z oprogramowaniem, 1 kpl. |  |  |  |  |
| a.1 | Producent (podać) | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| a.2 | Nazwa i typ (podać) | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| a.3 | Lekarska stacja diagnostyczna do diagnostyki ogólnej zgodna z wymogami określonymi obowiązującym prawem (Załącznikiem Nr 1 do RMZ z 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej) | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| a.4 | Komputer PC (stacja lekarka) o parametrach minimalnych: procesor klasy Pentium Xeon o częstotliwości min. 2,8 GHz lub równoważny (kryterium równoważności: co najmniej 5000 punktów w testach wzorcowych Passmark CPU Benchmark), pamięć RAM min. 16GB 1600MHz z możliwością rozszerzenia, 64-bitowy system operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika, oferujący wielozadaniowość (z wywłaszczeniem pamięci), obsługę wielowątkowości oraz interfejs w języku polskim, 2 dyski twarde w standardzie SATA pracujące w systemie RAID 1 o pojemności użytecznej min. 1TB, napęd optyczny DVD+/-RW lub Blu-Ray, zasilacz UPS min. 1200 VA, czas podtrzymywania min. 15 min, klawiatura pełnowymiarowa, mysz optyczna lub laserowa, karta graficzna (lub karty graficzne) do obsługi monitorów diagnostycznych i monitora przeglądowego, karta sieciowa 1GbE, | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| a.5 | Monitor przeglądowy o parametrach minimalnych - szt 1 monitor kolorowy, LCD, przekątna ekranu min. 19”, rozdzielczość min. 1280x1024. kontrast min. 800:1, jasność min. 250 cd/m2, wyświetlanie obrazu w min. 8 bitach na każdy kolor, połączenie z oferowanym komputerem PC poprzez cyfrowe złącze DVI, HDMI lub DisplayPort. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| a.6 | monitory diagnostyczne o parametrach minimalnych- szt 2 monitory monochromatyczne, LCD, przekątna co najmniej 21”, klasa min. 2 Mpikseli, kontrast (typowy) min. 1400:1, jasność (typowa) min. 1100 cd/m2, głębia wyświetlanego obrazu min. 10 bitów, monitory medyczne posiadające w chwili dostawy certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC. Załączyć do oferty deklarację zgodności. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| b | Stacja do nagrywania płyt pacjenta i rejestracji - 1 szt. |  |  |  |  |
| b.1 | Producent (podać) | Wymagane |  |  |  |
| b.2 | Nazwa i typ (podać) | Wymagane |  |  |  |
| b.3 | Minimalne wymagane parametry: Ilość wbudowanych napędów min. 2 x DVD wydruk termotransferowy CMY pojemność zasobników wejściowych min. 100 płyt wydajność min. 28 CD i 16 DVD na godzinę obciążenie miesięczne min. 5000 płyt funkcjonalność: Serializacja płyt, możliwość tworzenia minimum 2 projektów jednocześnie interfejs:USB min. 2.0, GIGABIT ETHERNET komputer dedykowany do pracy jako stacja do nagrywania płyt pacjenta systemu PACS o parametrach minimalnych: - procesor Intel i5 lub równoważny (kryterium równoważności: co najmniej 2500 punktów w testach wzorcowych Passmark CPU Benchmark), - 64-bitowy system operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika, oferujący wielozadaniowość (z wywłaszczeniem pamięci), obsługę wielowątkowości oraz interfejs w języku polskim, - napęd DVD+/-RW, - pamięć RAM 8GB, - karta sieciowa 1GbE, - dysk twardy 500GB, - klawiatura, mysz, - monitor (monitor kolorowy, LCD, przekątna ekranu min. 19”, rozdzielczość min. 1280X1024, kontrast min. 800:1, jasność min. 250 cd/m2) wyposażenie dodatkowe: materiały eksploatacyjne wystarczające do nagrania co najmniej 1000 płyt CD | Wymagane |  |  |  |
| c | Drukarka (kamera) laserowa, pracująca w technologii suchej - 1 szt. |  |  |  |  |
| c.1 | Producent (podać) | Wymagane |  |  |  |
| c.2 | Nazwa i typ (podać) | Wymagane |  |  |  |
| c.3 | Wydruk na błonie laserowej. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c.4 | Technologia laserowa, sucha. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c.5 | Możliwość załadunku filmów w świetle dziennym. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c.6 | Co najmniej 2 różne formaty błon dostępne on-line, w osobnych szufladach. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c.7 | Obsługa filmów o rozmiarach 35 x 35 cm, 35 x 43 cm, 28 x 35cm, 25 x 30 cm i 20 x 25 cm. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c.8 | Możliwość ładowania wymienionych powyżej formatów, w dowolnej konfiguracji, w każdej z szuflad. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c.9 | Powierzchnia podstawy ≤ 0,5 m2 | Wymagane |  | ≤ 0,4 m2 – 1 pkt. > 0,4 m2 – 0 pkt. |  |
| c.10 | Waga kompletnego urządzenia (bez załadowanych błon) ≤ 160 kg. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c.11 | Wydajność dla błon 35 x 43 cm, ≥ 150 arkuszy/h. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c.12 | Czas pierwszego wydruku (35x43cm), ≤ 50 s. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c.13 | Minimalna wielkość piksela ≤ 50 μm. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c.14 | Wydruk minimum 14-bitowy. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c.15 | Dźwiękowa sygnalizacja braku błon w szufladzie. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c.16 | Wyświetlacz podający informacje o: statusie urządzenia, ilości filmów we wszystkich szufladach, ustawieniach sieciowych, czasie pozostałym do końca rozgrzewania. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c.17 | Karta sieciowa Ethernet 10/100/1000. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c.18 | Automatyczna densytometryczna kontrola jakości każdego pojedynczego drukowanego filmu | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c.19 | Możliwość wydruku filmów kontrolnych i kalibracyjnych z automatyczną obróbką wyników. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c.20 | Kamera laserowa posiadająca deklarację zgodności z dyrektywą 93/42/EEC - dołączyć do oferty. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| c.21 | Dostawa i instalacja jednego opakowania filmów w formacie 35x43 cm (14x17”). Opakowanie minimum 100 szt. filmów. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| 6 | ZESTAW DO UCYFROWIENIA BEZPOŚREDNIEGO DR APARATU RTG |  |  |  |  |
| a | Panel cyfrowy DR -1 szt. |  |  |  |  |
| a.1 | Producent (podać) | Wymagane |  |  |  |
| a.2 | Nazwa i typ (podać) | Wymagane |  |  |  |
| a.3 | Panel cyfrowy DR o wymiarach 43x43, wyposażony w technologię umożliwiającą synchronizacje ekspozycji bez konieczności łączenia się z generatorem wysokiego napięcia (rejestracja obrazu następuje natychmiast po automatycznym wykryciu przez panel promieni rentgenowskich), do zamocowania w stole i statywie z możliwością wyjęcia i zrobienia zdjęć poza stołem, statywem np. na wózku inwalidzkim czy noszach transportowych | Wymagane |  | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| a.4 | Współpraca z istniejącym w placówce aparatem RTG: Siemens Sirescop CX, rok produkcji 1996. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| a.5 | Praca w trybie przewodowym i bezprzewodowy, | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| a.6 | Waga detektora z baterią max 4 kg. | Wymagane |  | ≤ 3,7kg – 2 pkt. > 3,7 kg – 0 pkt |  |
| a.7 | Wytrzymałość panelu DR min 150 kg (ciężar rozłożony równomiernie na całej powierzchni detektora). | Wymagane |  | ≥ 300 – 2 pkt. <300 – 0 pkt |  |
| a.8 | Zasilanie kondensatorem lub baterią litowo-jonową. | Wymagane |  | Zasilanie kondensatorem – 1 pkt Zasilanie baterią – 0 pkt |  |
| a.9 | Obudowa o wymiarach odpowiadających normom dla kasety 43x43cm. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| a.10 | Elektronika zaprojektowana do niskiego poboru energii (tryb pracy i tryb uśpienia). | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| a.11 | Ilość cykli ładowania, bez konieczności wymiany baterii na nową (żywotność) ≥ 500 | Wymagane |  | ≥ 5000 – 2 pkt. <5000 – 0 pkt |  |
| a.12 | Czas ładowania baterii (0%-100%) ≤ 180 min max. | Wymagane |  | ≤ 30 min –3 pkt. > 30 min ≤ 60 min –2 pkt > 60 min ≤ 120 min-1 pkt > 120 min ≤ 180 min-0 pkt |  |
| a.13 | Wydajność baterii: ≥ 5h przy co najmniej 35 obrazach na godzinę. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| a.14 | DQE (Kwantowa Wydajność Detekcji) ≥ 50%. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| a.15 | Scyntylator wyprodukowany w technologii kryształów igłowych jodku cezu. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| a.16 | Wielkość piksela ≤ 180 µm. | Wymagane |  | ≤ 130 µm – 1pkt. >130 i ≤ 180 µm – 0 pkt |  |
| a.17 | Skala szarości generowanego obrazu ≥ 12 bitów. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| a.18 | Wydajność min. ≥ 60 obrazów/h. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| a.19 | Panel DR posiadający w chwili dostawy certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC. Załączyć do oferty deklarację zgodności. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| b | Konsola technika do obsługi panelu cyfrowego DR, 1 szt. |  |  |  |  |
| b.1 | Producent (podać) | Wymagane |  |  |  |
| b.2 | Nazwa i typ (podać) | Wymagane |  |  |  |
| b.3 | Obsługa oferowanego panelu DR. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| b.4 | Monitor stacji technika o przekątnej co najmniej 23 cali, dotykowy (monitory zgodne z Załącznikiem Nr 1 do RMZ z 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej). | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| b.5 | Obsługa zarówno panela DR jak i skanera CR wyspecyfikowanych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| b.6 | Zasilacz UPS umożliwiający dokończenie obróbki zdjęć, ich wysyłkę i bezpieczne zamknięcie systemu. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| b.7 | Podgląd stanu gotowości panelu do odbioru zdjęcia. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| b.8 | Podgląd: stanu naładowania panelu, zasięgu podczas połączenia bezprzewodowego, typu połączenia przewodowe / bezprzewodowe. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| b.9 | Wyświetlanie listy badań: zarejestrowanych do wykonania, wstrzymanych, zakończonych. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| b.10 | Obsługa zleconych badań poprzez protokół DICOM Worklist. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| b.11 | Możliwość ręcznej rejestracji pacjenta. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| b.12 | Podgląd obrazu ≤ 5 s. | Wymagane |  | ≤ 3 s – 1pkt. > 3 s – 0 pkt |  |
| b.13 | Interfejs użytkownika w języku polskim. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| b.14 | Obsługa oprogramowania stacji technika poprzez ekran dotykowy, z możliwością dołączenia zewnętrznej klawiatury i myszy. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| b.15 | Możliwość wydruku zdjęcia na drukarce DICOM z poziomu technika. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| b.16 | Możliwość zastosowania podstawowych operacji na obrazie: zmiana jasności i kontrastu, obracanie/odbijanie, maskowanie, obcinanie. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| b.17 | Możliwość włączania/wyłączania algorytmów obróbki. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| b.18 | Możliwość umieszczania dowolnych komentarzy technika w dowolnym miejscu na obrazie. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| b.19 | Przesyłanie obrazów na serwer, stację lekarską, do suchego drukowania w formacie DICOM. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| b.20 | Obsługa protokołów DICOM min.: PRINT, SEND, MWM. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| b.21 | Funkcja dopasowywania obróbki obrazu do danej projekcji. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| b.22 | Funkcja bieżącego dopasowywania jasności / kontrastu obrazu do preferencji użytkownika oraz wybranego ROI. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| b.23 | Możliwość ręcznego wprowadzania danych o ekspozycji. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| b.24 | Możliwość nagrywania płyt CD z badaniami pacjentów bezpośrednio na konsoli technika. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| b.25 | Możliwość wyboru stopnia kompresji i rozmiaru zdjęcia zapisywanego na nośniku wymiennym. | Opcjonalnie |  | TAK – 1 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| b.26 | Możliwość odrzucania wykonanego zdjęcia (skasowania). | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| b.27 | Wybór programu anatomicznego z listy. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| b.28 | Możliwość zdefiniowania makra np. makro kręgosłup bok+AP powoduje zarejestrowanie dwóch projekcji. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| b.29 | Możliwość wyświetlania obrazów w podziale na 1x1, 2x2, 2x3. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| b.30 | Możliwość ponownego otwarcia zakończonego badania w celu jego modyfikacji lub wykonania dodatkowych zdjęć. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| b.31 | Oprogramowanie dedykowane przez producenta do analizy wyników testów przeprowadzonych za pomocą fantomu dołączanego do panelu DR oraz oprogramowanie umożliwiające analizę statystyczną systemu, w tym analizę zdjęć odrzuconych (z podziałem na przyczyny odrzucenia) | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| b.32 | Stały dostęp do opcji testów oraz surowych danych wraz z możliwością zaznaczenia ROI |  |  |  |  |
| b.33 | Zestaw płyt PMMA do kontroli działania systemu AEC w radiologii ogólnej. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| b.34 | Oprogramowanie stacji technika posiadające w chwili dostawy certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC. Załączyć do oferty deklarację zgodności. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| III | WARUNKI SERWISU I GWARANCJI |  |  |  |  |
| 1 | Gwarancja na okres minimum 24 miesięcy na wszystkie urządzenia będące przedmiotem zamówienia. | Wymagane |  | 24 miesiące – 0 pkt 36 miesiecy – 2 pkt 48 miesięcy – 5 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenie-podjecie naprawy) maksymalnie do 24 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| 3 | Możliwość zgłoszenia awarii 24 h/dobę, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| 4 | Adres najbliższego – ze względu na siedzibę Zamawiającego – punktu serwisowego (na terenie kraju). | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| 5 | Czas usunięcia awarii tj. błędu krytycznego uniemożliwiającego korzystanie z systemu - maksymalnie 24 godziny ( za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| 6 | Czas us Czas usunięcia awarii ( błędu niekrytycznego) maksymalnie 7 dni ( za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| 7 | W przypadku nie usunięcia awarii, o której mowa w pkt.6, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu zastępczego na czas usunięcia awarii. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| 8 | Wykonawca na żądanie Zamawiającego dokona wymiany sprzętu na nowy, gdy w okresie gwarancji wystąpiła konieczność trzech napraw tego samego podzespołu – koszty wymiany sprzętu poniesie Wykonawca. | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| 9 | Wykonawca w okresie gwarancji zapewni nieodpłatne ( łącznie z kosztami dojazdu) przeglądy techniczne i konserwacyjne urządzeń i oprogramowania– minimum 2 przeglądy w roku, ostatni przegląd przed upływem terminu upływu gwarancji | Wymagane |  | Bez punktacji |  |
| 10 | Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych (z wyłączeniem sprzętu komputerowego). | Wymagane |  | Bez punktacji |  |

Uwaga: 1/ Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały określone nazwy własne produktów lub rozwiązań, Zamawiający dopuszcza produkty lub rozwiązania   równoważne, tj. takie, które nie obniżą standardu oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego.

2/ Wszystkie dokumenty dołączone do oferty muszą być  w języku polskim,

3/ Dokumenty wystawione w języku  obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

| Lp. | Nazwa urządzenia / typ | Ilość szt/ kpl | Cena netto w zł | Wartość netto w zł | VAT w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednoslotowy skaner radiografii pośredniej CR z opcjonalną mammografią wraz z wyposażeniem Czytnik płyt obrazowych ogólnodiagnostycznych i mammograficznych – 1 sztuka. Zestaw kaset ogólnodiagnostycznych z płytami obrazowymi – 1 kpl (8 szt) Stacja technika do obsługi oferowanego czytnika płyt obrazowych – 1 sztuka. |  |  |  |  |  |
| 2 | Dodatek mammograficzny do skanera CR Stacja diagnostyczna z monitorami medycznymi wraz z oprogramowaniem opisowym dedykowana do badań mammograficznych i ogólnodiagnostycznych – 1 kpl. Kontrola jakości do mammografii – 1 sztuka. |  |  |  |  |  |
| 3 | Kasety mammograficzne |  |  |  |  |  |
| 4 | System automatycznego przekazywania danych- kpl 1 System automatycznego przekazywania danych ekspozycji z aparatu mammo do stacji technika CR |  |  |  |  |  |
| 5 | 5. Stacja diagnostyczna – kpl 1 Stacja diagnostyczna z monitorami medycznymi wraz z oprogramowaniem opisowym dedykowana do badań ogólnodiagnostycznych – 1 sztuka. Stacja do nagrywania płyt pacjenta wyposażona w robota nagrywającego – 1 sztuka. Drukarka (kamera) laserowa pracująca w technologii suchej – 1 sztuka. |  |  |  |  |  |
| 6 | 65. Stacja diagnostyczna – kpl 1 Stacja diagnostyczna z monitorami medycznymi wraz z oprogramowaniem opisowym dedykowana do badań ogólnodiagnostycznych – 1 sztuka. Stacja do nagrywania płyt pacjenta wyposażona w robota nagrywającego – 1 sztuka. Drukarka (kamera) laserowa pracująca w technologii suchej – 1 sztuka. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |

……………………………………..

/podpis i pieczęć wykonawcy/