# DZP-271-12/2016                                                                                                                Brzesko dnia 31.03.2016r.

Odp.1

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonym na dostawę: „Endoskopów ”.

W odpowiedzi na zapytanie jednego z wykonawców, informuję:

Pytanie nr: 1

Dotyczy warunków umowy §6 ust.a) oraz b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 0,5% na 0,1% oraz z 20% na 10% w przypadku odstapienia od umowy?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr: 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Odp: Wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, ani żadne inne postępowania przekształcające w spółkę prawa handlowego.

Pytanie nr:3 Zadanie nr 3 / Myjnia endoskopowa/

Czy w ramach poprawy konkurencyjności zamawiający dopuści myjnię która spełnia normę  EN ISO 13485:2003 / AC:2009 , nie posiada funkcji dezynfekcji termicznej, posiada pojemnik na detergent o poj. 1 litr wykonany z trwałego plastiku odpornego na działanie środków.

Odp: Zamawiający precyzyjnie opisał wymagania  myjni zgodnej z normą EN 15883-1 i 4

Pytanie nr:4 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia), Zadanie 1, punkt I, podpunkt 1: Czy Zamawiający w punkcie I, podpunkt 1 będzie wymagał aby zaoferowany procesor HD obrazował zgodnie z obowiązującym standardem w rozdzielczości 1080p?

Obrazowanie w standardzie HDTV1080 progresywnym, jako jedyne tego typu tak innowacyjne rozwiązanie na rynku. Posiadając 1080 efektywnych linii przedstawiających obraz, w porównaniu do 480 linii dla NTSC i 576 dla systemu PAL, HDTV zapewnia, jakość obrazu, która jest ponad dwa razy lepsza, niż konwencjonalna telewizja. Większa gęstość pikseli tworzy gładki, jasny obraz, który posiada niezwykłą szczegółowość i naturalne kolory, a przy niższej rozdzielczości wyświetlanego obrazu nie jest skażony pikselowo. Wysoka, jakość i realizm obrazu sprawiają, że system HDTV jest idealny do wykonywania wymagających szczególnej precyzji zabiegów, podnosi również, jakość oceny śluzówki.

Odp: Tak – Obrazowanie w standardzie rozdzielczości nie mniejszej  niż  HDTV1080 p.

Pytanie nr:5 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia), Zadanie 1, punkt I: Czy Zamawiający w punkcie I będzie wymagał aby zaoferowany procesor wizyjny i źródło światła było kompatybilne z posiadanymi przez pracownię endoskopii aparatami?

Odp: Tak

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o podanie modeli posiadanego sprzętu.

Odp: Zamawiający posiada Wideogastroskop typ:  GIF – Q165 oraz Wideokolonoskop typ: CF-H170L firmy Olympus.

Pytanie nr:6 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia), Zadanie 1, punkt IV: Czy Zamawiający w punkcie IV będzie wymagał aby zaoferowany wideogastroskop był kompatybilny z posiadanym przez pracownię endoskopii systemem do wideoendoskopii?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o podanie modelu posiadanego sprzętu.

Odp:Tak. Zamawiający posiada urządzenia firmy Olympus tj. procesor CV-170; pompę ssącą KV-5; pompę płucząca OFP-2 oraz  monitor medyczny  HD LCD typ EndoVue 24)

Pytanie nr:7 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia), Zadanie 1, punkt V: Czy Zamawiający w punkcie V będzie wymagał aby zaoferowany wideokolonoskop były kompatybilny posiadanym przez pracownię endoskopii systemem do wideoendoskopii?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o podanie modelu posiadanego sprzętu.

Odp: jak w pytaniu nr:6.

Pytanie nr:8 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia), Zadanie 1, punkt V, podpunkt 12 b: Czy Zamawiający w punkcie V, podpunkt 12 b wyrazi zgodę na zaoferowanie: „Chwytak do usuwania polipów 5 ramienny.”?

Odp: Tak, wyrażamy zgodę.

Pytanie nr:9 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia), Zadanie 1, punkt VI, podpunkt 1: Czy Zamawiający w punkcie VI, podpunkt 1 wyrazi zgodę na modyfikację zapisu na następujący: „Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał wideoendoskopu.”?

Odp: Tak.

Pytanie nr:10 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia), Zadanie 1, punkt X (Warunki gwarancji i serwisu), podpunkt 3 oraz Załącznika nr 5 do SIWZ (wzór umowy) paragraf 7, ustęp 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby czas usunięcia awarii był liczony w dniach roboczych?

Odp: Tak.

Pytanie nr:11 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia), Zadanie 1, punkt X (Warunki gwarancji i serwisu), podpunkt 5 oraz Załącznika nr 5 do SIWZ (wzór umowy) paragraf 7, ustęp 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin, o którym mowa w podpunkcie 5 był liczony w dniach roboczych?

Odp: Tak.

Pytanie nr:12 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia), Zadanie 1, punkt X (Warunki gwarancji i serwisu), podpunkt 8 oraz Załącznika nr 5 do SIWZ (wzór umowy) paragraf 7, ustęp 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie ilości nieodpłatnych przeglądów w okresie gwarancji do jednego razu na rok?

Odp: Tak, wyrażamy zgodę pod warunkiem że jest to zgodne z zaleceniem producenta.

Pytanie nr:13 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia), Zadanie 1, punkt XI (Wymagane Dokumenty), podpunkt 2: Czy w przypadku zaoferowania produktu, który nie jest wyrobem medycznym – stawka VAT 23% (np. szafa na endoskopy) –w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, a stanowi wyposażenie wyrobu medycznego, Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów wymienionych w załączniku nr 1, punkt XI, podpunkt 2?

Odp: Tak, w takim przypadku Zamawiający nie będzie wymagał Deklaracji zgodności.

Pytanie nr:14 Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ (Formularz cenowy), Zadanie 1: Prosimy o potwierdzenie, że w formularzu cenowym należy powielić wiersze i wycenić produkty odpowiednio do opisu przedmiotu zamówienia?

Odp: Tak.

Pytanie nr:15 Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ (wzór umowy), Zadanie 1, paragraf 6, ustęp b): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w przypadku niedostarczenia urządzenia lub odstąpienia od umowy do 10% wartości przedmiotu umowy, gdyż kara umowna w wysokości 20% jest niewspółmiernie wysoka i nie przystaje do ogólnie obowiązujących wysokości kar umownych?

Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Dotyczy zadania nr 3: Automatyczna myjnia do endoskopów

Pytanie nr: 16 Dot. poz. 2- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię nie wyposażoną w podstawę jezdną? Myjnie montowane są w pomieszczeniach mycia i dezynfekcji endoskopów na stałe i nie ma potrzeby ich transportu, dlatego podstawa jezdna jest zbędna.

Odp: Tak, dopuści.

Pytanie nr:17 Dot. poz. 3- Czy pisząc o suszeniu Zamawiający ma na myśli suszenie powierzchni zewnętrznych czy tylko kanałów roboczych endoskopu?

Odp: Zamawiający ma na myśli suszenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych.

Pytanie nr:18 Dot. poz. 3- Czy Zamawiający wymaga aby myjnia (zgodnie z zapisami normy PN-EN 15883-4) wykonywała najpierw test szczelności endoskopu?

Odp: Myjnia ma spełniać wymagania normy PN-EN 15883-4.

Pytanie nr:19 Dot. poz. 4- Ponieważ stosowanie płynów dezynfekcyjnych na bazie kwasu nadoctowego i aldehydu glutarowego wymaga wymiany orurowania oraz pompy dozującej płyn (możliwe jest wejście w reakcję pozostałości jednego płynu z drugim) prosimy o informację kto ma ponosić koszty wymiany rurek doprowadzających płyn oraz pompy dozującej? Kto będzie ponosił odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenie endoskopu (rozszczelnienie) w przypadku zmiany płynu?

Odp: Zamawiający dokona wyboru jaki środek dezynfekujący zastosuje.

Pytanie nr:20 Dot. poz. 6- Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię, w której środek pobierany jest bezpośrednio z opakowania zbiorczego (kanister 5l) i nie ma konieczności stosowania dodatkowego pojemnika?

Odp: Tak, dopuści.

Pytanie nr:21 Dot. poz. 7- Prosimy o doprecyzowanie dla jakiego typu środków chemicznych Zamawiający oczekuje podania czasu trwania cyklu? Z założenia cykl oparty o aldehyd glutarowy (a na taki środek wskazuje podana w p. 3 SIWZ temperatura procesu) jest dłuższy o ok. 5 min. od cyklu opartego na kwasie nadoctowym. Nie jest fizycznie możliwe przeprowadzenie poprawnego cyklu (obejmującego wszystkie wymienione w p. 3 SIWZ etapy) w oparciu o środki na bazie aldehydu glutarowego w oczekiwanym przez Zamawiającego czasie. Sama faza dezynfekcji trwać musi 10 min. Dodatkowo, prócz opisanymi w p. 3 fazami procesu konieczne jest przeprowadzanie płukania pomiędzy poszczególnymi fazami mycia i dezynfekcji. W innym przypadku może dojść do wejścia środków myjących i dezynfekcyjnych w reakcję chemiczną, co będzie skutkować uszkodzeniem endoskopu.

Odp:W pozycji tej należy podać najdłuższy czas trwania cyklu mycia – parametr oceniany.

Warunki gwarancji i serwisu:

Pytanie nr:22 Dot. poz. 4- Czy Zamawiający nie popełnił błędu pisząc o konieczności wstawienia endoskopu zastępczego? Zadanie nr 3 dotyczy myjni do endoskopów, a nie instrumentów.

Odp:Tak jest to pomyłka, punkt ten należy wykreślić.

Pytanie nr:23 Dot. poz. 8- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu p. 8 na: „W okresie gwarancji nieodpłatne przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta myjni. Nie rzadziej niż 1 raz do roku.”

Odp: Tak, wyrażamy zgodę pod warunkiem że jest to zgodne z zaleceniem producenta.

Pytanie nr:24. Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ (wzór umowy), Zadanie 1, paragraf 7, ustęp 3: Czy Zamawiający w § 7 ustęp 3 wyrazi zgodę na modyfikację zapisu:

„Czas naprawy do …….. dni.”

Na zapis następującej treści:

„Czas naprawy do …….. dni roboczych.”?

Odp: Parametry oceniane – odpowiednie zapisy zostaną wprowadzone do umowy po wyborze oferty.

Pytanie nr:25  Dotyczy Załącznika nr 5 do SIWZ (wzór umowy), Zadanie 1, paragraf 7, ustęp 4: Czy Zamawiający w § 7 ustęp 4 wyrazi zgodę na modyfikację zapisu, w celu ujednolicenia z treścią Załącznika nr 1, zadanie 1, punkt X, podpunkt 4:

„W przypadku naprawy urządzenia powyżej 5 dni, Wykonawca wstawi urządzenie zastępcze(Tak/Nie).”

Na zapis następującej treści:

„W przypadku naprawy urządzenia powyżej 5 dni roboczych, Wykonawca wstawi urządzenie zastępcze(Tak/Nie).”

Odp: Parametry oceniane – odpowiednie zapisy zostaną wprowadzone do umowy po wyborze oferty.

Pytanie nr:26 Prosimy o udzielenie informacji: Czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę kapitałową?

Odp: Nie.

……………………….