# DZP-271-19/2016                                                                                                                Brzesko dnia 30.05.2016r.

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przetargu nieograniczonym na dostawę: „Urządzeń medycznych”

W odpowiedzi na zapytania wykonawców, informuję:

Pytanie  nr: 1 dot. cz. 1

Załącznik nr 1 – Zadanie nr 1  Wiertarka ortopedyczna z funkcja oscylacji – kpl 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania alternatywnego zestawu wiertarki akumulatorowej o specyfikacji poniżej?

|  | Nazwa | Opis techniczny | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Napęd akumulatorowy do nasadek wiertarskich i frezerskich | napęd do nasadek wiertarskich i frezerskich | 1 |
|  |  | tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych |  |
|  |  | silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 W |  |
|  |  | oboroty max. silnika 25000 obr./min. |  |
|  |  | obroty regulowane w zakresie od 0 do 1000 obr./min. na głowicy nasadek wiertarskich |  |
|  |  | obroty regulowane w zakresie od 0 do 250 obr./min. na głowicy nasadek frezrskich |  |
|  |  | zmiana kierunku obrotów przy pomocy przycisku na rękojeści napędu |  |
|  |  | kaniulacja Ø 4 mm |  |
|  |  | dystalna osłona drutu kirschnera w zestawie |  |
|  |  | akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie |  |
|  |  | zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie |  |
|  |  | akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator |  |
|  |  | adapter do oliwienia napędu, w zestawie |  |
|  |  | możliwość zasilania z sieci elektrycznej |  |
|  |  | blokada przed niezamierzonym uruchomieniem |  |
|  |  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu |  |
| 2 | Nasadka wiertarska Jacobs | nasadka wiertarska trójszczękowa typu Jacobs | 1 |
|  |  | nasadka wraz z kluczykiem |  |
|  |  | zakres min. 0,6 - 6,5 mm |  |
|  |  | kaniulacja Ø 4 mm |  |
|  |  | maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min. |  |
|  |  | moment obrotowy 5 Nm |  |
|  |  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu |  |
| 3 | Nasadka do drutów Kirschnera | nasadka do drutów Kirschnera | 1 |
|  |  | trzy zakresy pracy (0,6-1,8 mm, 1,8-3,0 mm, 3,0-4,0 mm) |  |
|  |  | kaniulacja Ø 4 mm |  |
|  |  | maksymalna prędkość obrotowa 1000 obr./min. |  |
|  |  | moment obrotowy 5 Nm |  |
|  |  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu |  |
| 4 | Nasadka frezerska Zimmer/Hudson | nasadka frezerska Zimmer/Hudson | 1 |
|  |  | kaniulacja Ø 4 mm |  |
|  |  | maksymalna prędkość obrotowa 250 obr./min. |  |
|  |  | moment obrotowy 19 Nm |  |
|  |  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu |  |
| 5 | Perforator czaszki | Perforator czaszki o trzpieniu Hudson i wymiarach ostrza 9 x 12 mm | 1 |
| 6 | Piłki Gigliego | Zestaw piłek gigliego do kraniotomi | 1 |
| 7 | Olej | olej do smarowania systemu | 1 |
|  |  | olej w aerozolu |  |
|  |  | butelka kompatybilna z adapterem do smarowania systemu |  |
|  |  | objętość 300 ml |  |

Odp: Tak dopuści.

Pytanie  nr: 2 dot. cz. 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania alternatywnego zestawu piły oscylacyjnej, akumulatorowej o specyfikacji poniżej?

|  | Nazwa | Opis techniczny | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Piła oscylacyjna | piła oscylacyjna | 1 |
|  |  | tytanowa, pistoletowa obudowa dostosowana do mycia w środkach alkalicznych |  |
|  |  | silnik bezszczotkowy komutowany elektronicznie o mocy 250 W |  |
|  |  | oscylacje regulowane w zakresie od 0 do 15000 osc./min. przy pomocy przycisku na rękojeści |  |
|  |  | głowica obrotowa 360° |  |
|  |  | co najmniej 8 pozycji blokady głowicy |  |
|  |  | brzeszczoty mocowane systemem zapadkowym z blokadą. |  |
|  |  | akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą, o napięciu 9,6V i pojemności 1,95Ah, możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora, w zestawie |  |
|  |  | zestaw do sterylnego wkładania akumulatora (lejek i pokrywa komory akumulatora), w zestawie |  |
|  |  | akumulatory niesterylizowalne umieszczane systemem lejkowym w sterylnej komorze akumulatora w rękojeści, bez oddzielnego pojemnika na akumulator |  |
|  |  | możliwość zasilania z sieci elektrycznej |  |
|  |  | blokada przed niezamierzonym uruchomieniem |  |
|  |  | wychylenie ostrza 4°47' |  |
|  |  | na obudowie etykieta serwisowa z datą następnego przeglądu |  |
| 2 | brzeszczoty | brzeszczoty do piły oscylacyjnej: | 10 |
|  |  | brzeszczoty o długości 25-50 mm (wielokrotnego użytku, możliwość resterylizacj, do wyobru przez Zamawiającegoi) |  |
|  |  | brzeszczoty o długości 65 mm (do wyobru przez Zamawiającegoi) |  |
|  |  | brzeszczoty o długości 75-100 mm (do wyobru przez Zamawiającegoi) |  |

Odp: Tak dopuści.

Pytanie  nr: 3 dot. cz. 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania alternatywnego zestawu ładowarki akumulatorowej i 2 szt baterii, pozostałe baterie są dostarczane z piła i wiertarką?

| 1 | Bateria | dodatkowy akumulator | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | akumulator NiMH ze zintegrowaną elektroniką sterującą |  |
|  |  | napięcie 9,6V |  |
|  |  | pojemność 1,95Ah |  |
|  |  | możliwość serwisowej wymiany samych ogniw akumulatora |  |
| 2 | Ładowarka | ładowarka elektroniczna, uniwersalna | 1 |
|  |  | cztery gniazda |  |
|  |  | wskaźnik ładowania przy każdym gnieździe |  |
|  |  | system diagnozowania stanu zużycia akumulatorów |  |
|  |  | wskaźnik informujący o konieczności wykonania czynności serwisowcyh |  |
|  |  | proces ładowania pulsacyjnego zapewniający, optymalny bezhisterezy pojemnościowej, maksymalny stan naładowania akumulatorów |  |
|  |  | możliwość ładowania co najmniej 4 różnych baterii, do 6 różnych użądzeń |  |
|  |  | przewód sieciowy 5 m z wtyczką typu euro |  |

Odp: Tak dopuści.

Pytanie  nr: 4 Dot. Zadanie nr 2  - Łóżko szpitalne szt. 6

- Czy Zamawiający wymaga łóżka w którym segmenty leża wypełnione są odejmowalną siatką w celu łatwej dezynfekcji?

Odp: Dopuszcza ale nie wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga łóżka z regulacją oparcia pleców realizowanym za pomocą sprężyny gazowej? Takie rozwiązanie ułatwia pracę personelu poprzez mniejszy wysiłek fizyczny przy podnoszeniu oparcia.

Odp: Dopuszcza ale nie wymaga.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w tworzywowe krążki odbojowe nie rysujące powierzchni ścian? Proponowane rozwiązanie w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność łóżka.

Odp: Tak.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z wypełnieniem szczytów wykonanym z tworzywa HPL?

Odp: Tak.

- Czy Zamawiający wymaga aby wypełnienie szczytów było w łatwy sposób demontowane bez użycia narzędzi?

Odp: Minimum jeden szczyt z możliwością łatwego demontażu.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 90 cm?

Odp: Wymagania jak w SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga bezpiecznego obciążenia roboczego na poziomie 200kg?

Odp: Zamawiający w SIWZ określa obciążenie minimalne – 120 kg.

Pytanie  nr: 5 Łóżko rehabilitacyjne szt. 15

- Czy Zamawiający dopuści łóżko 4-segmentowe z 3 segmentami ruchomymi?

Odp: Tak.

- Czy Zamawiający wymaga łóżka w którym segmenty leża wypełnione są odejmowalną siatką w celu łatwej dezynfekcji?

Odp: Dopuszcza ale nie wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga łóżka w którym segmenty leża wypełnione są odejmowalnymi płytami z polipropylenu w celu łatwej dezynfekcji?

Odp: Dopuszcza ale nie wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga aby regulacja oparcia pleców oraz uda dokonywana była za pomocą jednej wspólnej dźwigni?

Odp: Nie wymaga .

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w tworzywowe krążki odbojowe nie rysujące powierzchni ścian? Proponowane rozwiązanie w żaden sposób nie wpływa na funkcjonalność łóżka.

Odp.Tak.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z wypełnieniem szczytów wykonanym z tworzywa HPL?

Odp.Tak.

- Czy Zamawiający wymaga aby wypełnienie szczytów było w łatwy sposób demontowane bez użycia narzędzi?

Odp: Minimum jeden szczyt z możliwością łatwego demontażu.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości leża 90 cm?

Odp: Wymagania jak w SIWZ.

- Czy Zamawiający wymaga bezpiecznego obciążenia roboczego na poziomie 225kg?

Odp: Zamawiający w SIWZ określa obciążenie minimalne – 150 kg.

10.Czy Zamawiający dopuści łóżko z deklaracją zgodności bez znaku CE? Względem prawa nie ma obowiązku umieszczania znaku CE na deklaracji zgodności.  Znak CE umieszczony jest bezpośrednio na produkcji oraz instrukcji obsługi.

Odp: Zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

Pytanie  nr: 6 Dot. Zadanie nr 3

- Czy Zamawiający wymaga łóżka z możliwością współpracy z ramieniem C na odcinku pleców?

Odp: Dopuszcza ale nie wymaga.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentem pleców wykonanym z płyty HPL oraz z pozostałymi segmentami wykonanymi z paneli z polipropylenu z możliwością wyjęcia w celu łatwej dezynfekcji?

Odp: Tak.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z wizualną wskaźnikiem uzyskania pozycji poziomej leża?

Odp: Tak.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z deklaracją zgodności bez znaku CE? Względem prawa nie ma obowiązku umieszczania znaku CE na deklaracji zgodności.  Znak CE umieszczony jest bezpośrednio na produkcji oraz instrukcji obsługi.

Odp: Zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

- Czy Zamawiający wymaga aby szczyt łóżka od strony głowy można było rozłożyć poziomo w celu zwiększenia obszaru monitorowania ramieniem C?

Odp: Dopuszcza ale nie wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga aby kąt oparcia uda można regulować w większym zakresie 0-80º?

Odp: Dopuszcza ale nie wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga aby poręcze boczne zabezpieczały pacjenta na całej długości leża?

Odp: Dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie  nr: 7 Dot. Zadanie nr 5

- Czy Zamawiający wymaga aby blat góry szafki wyposażony był w aluminiowy reling z tworzywowymi uchwytami na ręcznik oraz uchwytem na kubek z możliwością przesuwania? Oferowane rozwiązaniu znacznie ułatwia samodzielność pacjentów i nie powoduje niepotrzebnych zabrudzeń szafki (wylanie skoku, herbaty).

Odp: Dopuszcza ale nie wymaga.

- Czy Zamawiający dopuści czoła szuflady i drzwiczek metalowe malowane proszkowo?

Odp: Tak.

Pytanie  nr: 8 Zadanie nr 2

a)  Łóżka szpitalne – 6 szt.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty metalowe lakierowane proszkowo, z wypełnieniem z płyty z tworzywa HPL?

Odp: Nie.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty ze stali nierdzewnej, z wypełnieniem z płyty z tworzywa HPL?

Odp: Tak.

- Czy Zamawiający wymaga łóżko wyposażone w szczyty w całości, stanowiące jednolity odlew, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieżdżenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami, co znacznie poprawia estetykę łóżka?

Odp: Nie dopuści.

b) Łóżka rehabilitacyjne – 15 szt.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko 4 sekcyjne, z regulacją oparcia pleców i ud za pomocą sprężyny gazowej i regulacją oparcia podudzi za pomocą mechanizmu zapadkowego?

Odp: Tak.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty metalowe lakierowane proszkowo, z wypełnieniem z płyty z tworzywa HPL?

Odp: Nie.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty ze stali nierdzewnej, z wypełnieniem z płyty z tworzywa HPL?

Odp: Tak.

- Czy Zamawiający wymaga łóżko wyposażone w szczyty w całości, stanowiące jednolity odlew, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieżdżenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami, co znacznie poprawia estetykę łóżka?

Odp: Nie dopuści.

Pytanie  nr: 9 Zadanie nr 3

Łóżka dla oddziału intensywnej opieki medycznej – 1 szt.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości całkowitej 2220 mm?

Odp: Tak.

- Czy Zamawiający wymaga łóżko wyposażone w szczyty w całości, stanowiące jednolity odlew, bez miejsc łączenia będących miejscami gnieżdżenia się brudu oraz będących potencjalnym ogniskiem infekcji, wykonane z tworzywa z kolorowymi wklejkami, co znacznie poprawia estetykę łóżka?

Odp: Nie dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko nie wyposażone w pozycję Fowlera?

Odp: Nie dopuści.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko bez pilota przewodowego, ale z panelami sterującymi wbudowanymi w barierki od strony wewnętrznej i zewnętrznej? Rozwiązanie to jest lepsze od żądanego

Odp: Wymagania jak w SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko bez akustycznej sygnalizacji uzyskania pozycji poziomej leża?

Odp: Tak.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją kąta oparcia podudzi za pomocą mechanizmu zapadkowego?

Odp: Tak.

Pytanie  nr: 10 Zadanie nr 5

Szafka przyłóżkowa – 24 szt.

- Czy Zamawiający dopuści szafkę z czołami szuflad i drzwiczkami wykonanymi z metalu, malowanymi proszkowo?

Odp: Tak.

Pytanie  nr: 11 Zadanie nr 3 - Łóżko dla oddziału intensywnej opieki medycznej – szt 1.

a) Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści równoważne rozwiązanie w postaci łóżka medycznego o długości bazowej 2300mm i możliwości wydłużenia o 120mm?

Nasze rozwiązanie jest elastyczne, daje możliwości dopasowania długości do aktualnych potrzeb.

Odp: Tak.

b) zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści leże czterosegmentowe z trzema ruchomymi segmentami, wypełnione lekkimi panelami z wytrzymałego Polipropylenu, z możliwością wydłużania

Cztery wyjmowane panele leża. Łatwe w utrzymaniu czystości i kontroli zakażeń.

Odp: Tak.

c) zadanie nr 3

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli pisząc pozycja do badań?

Odp: Poziomowanie łóżka i podniesienie do żądanej wysokości za pomocą funkcji elektrycznej.

d) zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie gdzie pozycja Fowlera to leże w poziomie, oparcie pleców uniesione do kąta 45º, segment uda uniesiony do kąta 20º, segment podudzia w poziomie?

Odp: Wymagania jak w SIWZ.

e) zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści układ jezdny – 4 koła z centralną blokadą kół ( śr. ok. 150mm), bez obudowanego osłonami podwozia?

Nasze rozwiązanie to otwarta konstrukcja ułatwiająca czyszczenie, dezynfekcje czy serwis

Odp: Wymagania jak w SIWZ.

f) zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie gdzie sterowanie i blokowanie elektrycznych funkcji łóżka odbywa się za pomocą paneli wbudowanych w dzielone barierki boczne. Z zewnętrznej strony dla opiekuna od wewnętrznej dla pacjenta?

Odp: Tak.

g) zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści równoważne łóżko bez akustycznej  sygnalizacji uzyskania pozycji poziomej leża?

Odp: Tak.

h) zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez centralnego wyłącznika wszystkich funkcji elektrycznych?

W naszym rozwiązaniu można w każdej chwili zablokować wszystkie funkcję elektryczne poza funkcją CPR, która jest pozycją awaryjną

Odp: Tak.

i) zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulacje kąta nachylenia segmentu podparcia podudzia?

Odp: Tak.

j) zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie gdzie materac przeciwodleżynowy ma wbudowany „wkład/system” umożliwiający przedłużenie materaca po wydłużeniu długości ramy łóżka?

Odp: Tak.

k) zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko medyczne z opuszczanymi, dzielonymi barierkami bocznymi, po 2 z każdej strony?

Barierki na ¾ długości łóżka, nasze rozwiązanie spełnia najsurowsze normy bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej  IEC 60601-2-52

Odp: Tak.

Pytanie nr: 12 Dotyczy Zadania nr:3 – Łóżko dla oddziału intensywnej opieki medycznej – szt 1

- Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające uchwyty do mocowania wyposażenia (zamiast listew)?

Odp: Tak.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające szczyty odejmowane, wykonane z tworzywa ABS?

Odp: Tak.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające koła o średnicy 200 mm?

Odp: Tak.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające sterowanie elektrycznymi funkcjami łóżka pilotem przewodowym i centralnym panelem sterującym z możliwością blokowania funkcji elektrycznych?

Odp: Tak.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko nie posiadające akustycznej sygnalizacji uzyskania pozycji poziomej leża?

Odp: Tak.

- Czy Zamawiający dopuści łóżko posiadające możliwość blokowania/wyłączania poszczególnych funkcji elektrycznych (zamiast centralnego wyłącznika wszystkich funkcji elektrycznych)?

Odp: Tak.

Pytanie nr:13      Pytania do treści SIWZ

1. Prosimy Zamawiającego o wskazanie, w którym dokumencie Wykonawca ma wpisać udzielany okres gwarancji dla zadania nr: 5?

Odp: Okres gwarancji dla zadania nr:5 należy dopisać  do tabeli „ Zestawienie parametrów technicznych” jako poz.6.

Pytanie nr:14 - Pytania do treści Formularza Oferty – załącznik nr: 2

Prosimy o podanie, jaki Certyfikat ISO i w jakim zakresie, (certyfikat wymieniony w Rozdziale III pkt 4), uzna Zamawiający za odpowiedni?

Odp: Zamawiający nie wymaga żadnego Certyfikatu ISO, jedynie informacji o posiadaniu wdrożonego systemu ISO w zakresie produkcji, sprzedaży lub serwisu lub informacji o nie posiadaniu systemu zarządzania jakością. Zamawiający potrzebuje w/w informacji do celów statystycznych, która  nie ma to żadnego wpływu na wybór oferty.

Pytanie nr:15  Pytania do treści Istotnych postanowień umowy – załącznik nr: 5

1. § 2. Zwracamy się do Zamawiającego o podanie oczekiwanych terminów realizacji dostaw od momentu złożenia zamówienia do Wykonawcy i o wprowadzenie tego wymogu do treści załącznika nr: 5 .

Odp: Termin ten pozostaje do uzgodnienia z Wykonawcą.

Pytanie nr:16 -Pytania do zadania nr: 2 – łóżko szpitalne – szt. 6

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym zmiana pozycji sekcji oparcia pleców  dokonywana jest ręcznie, a pozycja stabilizowana jest podpórką?

Odp. Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty tworzywowe wykonane metodą rotomouldingu, z możliwością wyboru koloru wklejki z palety 8 kolorów?

Odp. Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

3. Czy Zamawiający podając wymiary leża ma na myśli jego wymiary z krążkami odbojowymi, czy wymiary wewnętrzne?

Odp; Wymiar leża – to wymiar bez krążków odbojowych.

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem bez krążków odbojowych o szerokości 895 mm?

Odp: Nie- max.85 cm.

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 965 mm z leżem wyposażonym w krążki odbojowe?

Odp:  Zamawiający określa szerokość leża 85 cm  + krążki odbojowe.

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko  o długości 2165 mm z leżem wyposażonym w krążki odbojowe?

Odp: Tak.

Pytanie nr:17 - Pytania do zadania nr: 2 – łóżko rehabilitacyjne – szt. 15

1.Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem posiadającym ruchome oparcie pleców, segment stały, ruchomy segment ud i ruchomy segment podudzi?

Odp:

2. Czy Zamawiający wymaga, aby oparcie pleców i segment ud były regulowane ze wspomaganiem za pomoca sprężyn gazowych z blokadą?

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty tworzywowe wykonane metodą rotomouldingu, z możliwością wyboru koloru wklejki z palety 8 kolorów?

Odp. Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

4. Czy Zamawiający podając wymiary leża ma na myśli jego wymiary z krążkami odbojowymi, czy wymiary wewnętrzne?

Odp; Wymiar leża – to wymiar bez krążków odbojowych.

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem bez krążków odbojowych o szerokości 895 mm?

Odp:  Zamawiający określa w SIWZ szerokość leża 85 cm  + krążki odbojowe.

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko  o długości 2190 mm z leżem wyposażonym w krążki odbojowe?

Odp: Tak.

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości 1018 mm z leżem wyposażonym w krążki odbojowe i barierki boczne?

Odp:  Zamawiający określa w SIWZ szerokość leża 85 cm  + krążki odbojowe.

Pytanie nr:18 -Pytania do zadania nr: 3

1. Zamawiający wymaga łóżka nie dłuższego niż 2200 mm i jednocześnie z możliwością wydłużenia. W związku z tym, prosimy o podanie, czy wymiar 2200 mm dotyczy długości łóżka po wydłużeniu?

Odp. Wymiar 2200 mm jest to wymiar bez wydłużenia.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości bazowej wynoszącej 2280 mm i o długości 2480 mm po wydłużeniu leża?

Odp: Tak.

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w odejmowane szczyty tworzywowe wykonane metodą rotomouldingu, z możliwością wyboru koloru wklejki z palety 8 kolorów?

Odp. Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

4. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w odejmowane szczyty lakierowane proszkowo wypełnione płytą HPL?

Odp. Tak.

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w odejmowane szczyty chromowane wypełnione płytą HPL?

Odp. Tak.

6. Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym sterowanie elektrycznymi funkcjami dokonywane jest pilotem przewodowym i centralnym panelem sterującym, a blokowanie dokonywane jest z centralnego panelu sterującego?

Odp. Tak.

7. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez akustycznej sygnalizacji uzyskania pozycji poziomej leża?

Odp. Tak.

Pytanie nr:19 - Pytania do zadania nr: 5

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z czołem szuflady i drzwiczkami skrzynki wykonanymi z blachy stalowej, lakierowanymi proszkowo  - kolor do wyboru przez Zamawiającego?

Odp. Tak.

2. Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową bez półki na buty?

Odp. Nie.

Pytanie nr:20 dot. Zadania nr:2 poz.1 Łóżko szpitalne – 6 szt

Czy Zamawiający dopuści łóżko z szerokością leża- 86 cm?

Odp. Tak.

Pytanie nr:21 dot. Zadania nr:2 poz.2 Łóżko rehabilitacyjne – 15 szt

1.Czy Zamawiający dopuści łóżko z  regulacją sekcji oparcia pleców i uda za pomocą sprężyny gazowej?

Odp. Tak.

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości 90 cm

Odp. Nie.

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem o szerokości- 86 cm?

Odp. Tak.

Pytanie nr:22 dot. Zadania nr:5 Szafka przyłóżkowa -24 szt

Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe z czołami szuflad  i drzwiczek wykonanymi z blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorach do uzgodnienia z Zamawiającym?\

Odp. Tak.

Pytanie nr:23 dot. Zadania nr:2 poz.1 Łóżko szpitalne – 6 szt

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne o całkowitej szerokości leża 900 mm?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne ze szczytami łóżek, części metalowe wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej?

Odp. Tak.

Pytanie nr:24 dot. Zadania nr:2 poz.1 Łóżko rehabilitacyjne – 15 szt

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko składające się z czterech segmentów z czego trzy są ruchome?

Odp. Tak.

2.Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie czy regulacja mechaniczna sekcji oparcia pleców i uda ma odbywać się za pomocą sprężyn gazowych? Jeżeli nie prosimy zamawiającego o opisanie jakiego rodzaju zamawiający wymaga regulacji?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łózko ze szczytami łóżek, części metalowe wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej?

Odp. Tak.

Pytanie nr:25 Zadanie nr:5 Szafka trzyłóżkowa – 24 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafkę trzyłóżkową, czoła szuflad oraz drzwiczek wykonane z blachy ocynkowanej lakierowanej proszkowo, odpornej na mycie, dezynfekcje oraz promieniowaniae UV?

Odp. Tak.

Pytanie nr:26 Zadanie nr 2 Poz. 1 Łóżko szpitalne – 6 szt.:

1.Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego hydrauliczne łóżka szpitalne z leżem czterosekcyjnym?

Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

2.Zadanie nr 2 - Łóżka szpitalne - 6 sztuk, łóżka rehabilitacyjne - 15 sztuk:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego łóżka szpitalne o szerokości leża 860 mm, co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego?

Odp: Tak

3.Zadanie nr 5 - Szafka przyłóżkowa:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego szafkę przyłóżkową bez półki na buty z siatki metalowej, ale z przestrzenią na obuwie pod szafką?

Odp: Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

4.Zadanie nr 5 - Szafka przyłóżkowa:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego szafkę przyłóżkową, w których wieszak na ręcznik znajduje się z boku szafki?

Odp: Tak.

Pytanie nr:27 dot.Zadania nr:3

1.Dotyczy pkt.1 Czy Zamawiający dopuści łóżko, które nie ma pozycji przechyłów bocznych?

Odp.Nie.

2.Dotyczy pkt.1 Czy Zamawiający dopuści łóżko, które nie posiada akustycznej sygnalizacji uzyskania pozycji poziomej leża?

Odp.Tak.

3.Dotyczy pkt.1 Czy Zamawiający dopuści łóżko, które zamiast zintegrowanej wagi posiada wagę najazdową ?

Odp. Zgodnie z opisem jak w SIWZ.

…………………………