Załącznik nr: 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV 33.19.10.00-5 Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne.

Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów w wersji stojącej– szt 1.

1. Urządzenie fabrycznie nowe.

2.Typ/nazwa ..........................................................................................................................

3.Rok produkcji  ( nie starszy niż  2017.r.)...........................................................................

4. Producent...........................................................................................................................

ZESTAWIENIE  PARAMATRÓW  TECHNICZNYCH

| Lp. | Parametry i warunki wymagane | Wpisać TAK/NIE lub opisać |
| --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |  |
| 1 | – myjnia dezynfektor fabrycznie nowa, model stojący wyprodukowana nie wcześniej niż w 2017 roku |  |
| 2 | Urządzenie w całości wykonane ze stali nierdzewnej (obudowa oraz komora mycia) |  |
| 3 | Urządzenie w wersji stojącej , pionowej o wymiarach max.: Szerokość do 496 mm Głębokość do 500 mm Wysokość do 1305 mm |  |
| II | Wymagania szczegółowe |  |
| 1 | Automatyczne i całkowite opróżnianie mytych i dezynfekowanych naczyń sanitarnych |  |
| 2 | Dysze natryskowe ze stali szlachetnej min. 10 szt. |  |
| 3 | Drzwi komory wyposażone w pionową krawędź boczną ( uniemożliwienie odprysków podczas zamykania drzwi komory) o wysokości min.100mm |  |
| 4 | Wszystkie podzespoły urządzenia pracują pod napięciem 24 V (poza pompą obiegową oraz grzałką) – bezpieczny dostęp serwisowy |  |
| 5 | Ciekłokrystaliczny wyświetlacz w języku polskim pokazujący informacje testowe o programach ,usterkach i serwisie ,2 czujniki zabezpieczające przed zalaniem |  |
| 6 | Termo-akustyczna izolacja komory mycia |  |
| 7 | Przewody pary wykonane ze stali szlachetnej |  |
| 8 | Trzy programy mycia |  |
| 9 | Czas pracy urządzenia w trybie standard od 10 do 12 minut |  |
| 10 | Blokada drzwi w trakcie wykonywania procesu mycia i dezynfekcji |  |
| 11 | Rodzaj dezynfekcji: dezynfekcja termiczna |  |
| 12 | Sterowanie mikroprocesorowe w pełni automatyczne z możliwością zmiany parametrów programów |  |
| 13 | Pojemność komory: 1 basen i 1 kaczka na mocz lub 3 kaczki |  |
| 14 | Komora mycia z zaokrąglonymi narożnikami wykonana ze stali nierdzewnej |  |
| 15 | Jedynym elementem eksploatacyjnym jest odkamieniacz |  |
| 16 | Możliwość wyboru w panelu sterującym wymaganej wartości Ao w zakresie 60 do 600 |  |
| 17 | Indywidualne ustawienie wartości A0 |  |
| 18 | Zintegrowana wytwornica pary. |  |
| 19 | Własna pompa dozująca automatycznie odkamieniacz. |  |
| 20 | Zabezpieczenie instalacji wodnej przed cofaniem wody. |  |
| 21 | Zasilanie 230 V |  |
| 22 | Pompa ciśnieniowa o wydajności min.3,5 bar |  |
| 23 | System uszczelniający profil drzwi z trzech stron |  |
| III | Wyposażenie dodatkowe |  |
| 1 | Do myjni 2 szt (po 5 L) odkamieniacza |  |
| 2 | Myjnia wyposażona w kosz do okrągłych, plastikowych basenów, kaczek i dodatkowy kosz na miski nerkowate |  |
| 3 | Do myjni 4 baseny i 2 kaczki |  |
| IV | Inne wymagania |  |
| 1 | Montaż i uruchomienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |
| V | Dokumenty, certyfikaty |  |
| 1 | Prospekt urządzenia | Dołączyć do oferty |
| 2 | Katalog potwierdzający oferowane parametry w języku polskim | Dołączyć do oferty |
| 3 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | Dołączyć do oferty |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Wymagana przy dostawie |
| 5 | Karta gwarancyjna | Wymagana przy dostawie |
| 6 | Udokumentowany system zarządzania jakością producenta na zgodność z normą europejską i polską PN/EN ISO 15883 | Dołączyć do oferty |
| VI | Gwarancje i warunki serwisu |  |
| 1 | Okres gwarancji min.24 miesiące |  |
| 2 | Serwis ( podać adres, nr. telefonu serwisu) | W okresie gwarancji bezpłatny |
| VII | Szkolenie |  |
| 1 | Po dostarczeniu urządzenia szkolenie dla pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi urządzenia |  |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

PONADTO OŚWIADCZAMY:

1/że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez  żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

2/że cechy techniczne i jakościowe urządzeń są zgodne z normatywami europejskimi /aprobatami technicznymi/ obowiązującymi na terenie Polski.

Szczegółowy cennik

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość kpl | Cena netto w zł | Wartość netto zł | VAT % | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Myjnia dezynfektor do kaczek i basenów w wersji stojącej model:…………………….. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Wyposażenie dodatkowe: ( wpisać odpowiednio) 1)………………………….. 2)………………………….. 3)………………………….. itd. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |

..................................

/Podpis i pieczęć oferenta/