Załącznik nr: 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych określonych w poszczególnych zadaniach.

Zamawiających wymaga aby wszystkie urządzenia były fabrycznie nowe, nieregenerowane i nie pochodziły z ekspozycji wystawowych.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały określone nazwy własne urządzeń ( elementów składowych) lub rozwiązań, Zamawiający dopuszcza urządzenia lub rozwiązania równoważne, tj. takie, które nie obniżą standardu oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego.

Zadanie nr: 1

kod CPV: 32441300-9  System telemetryczny

Telemetria między karetką a SOR-em– kpl 1

Przedmiotem zamówienia jest urządzenie znajdujące się w karetce, transmitujące dane pacjenta- parametry EKG, do systemu komputerowego umieszczonego na terenie szpitala.

System składa się z nadajników wyposażonych w karty SIM oraz systemu komputerowego z licencją do odbierania danych.

| Lp | Parametry wymagane | Parametr oferowany wpisać TAK/NIE lub opisać | Parametr oceniany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Urządzenie fabrycznie nowe |  | - |
| II | Producent: |  | - |
| III | Model/typ |  | - |
| IV | Rok produkcji |  | - |
|  | Urządzenie zapewniające cyfrową transmisje danych, realizowaną bezprzewodowo poprzez wbudowany moduł GSM/GPRS klasy 12, zgodnie ze standardem SCP (Standard Communication Protocol for Computer – Assisted Electrocardiography) zgodnie z PN-EN 1064 A1:2008 – szt 3 |  | bez punktacji |
|  | Urządzenie posiadające nierozłączny czteroelektrodowy kabel EKG zakończony klipsami do zastosowania samoprzylepnych elektrod jednorazowych |  | bez punktacji |
|  | Urządzenie zapewniające synchroniczny zapis EKG do wbudowanej nieulotnej pamięci typu flash z minimum 6 odprowadzeń kończynowych z możliwością zmiany konfiguracji na 2 odprowadzenia( przedsercowe, dowolnie wybrane – spośród V1, V2, V3, V4, V5 lub V6) pozyskany za pomocą 4 elektrod. |  | bez punktacji |
|  | Wbudowany moduł komunikacji głosowej GSM umożliwiający połączenie głosowe z pacjentem poprzez wbudowany głośnik lub zestaw słuchawkowy. |  | bez punktacji |
|  | Możliwość zdalnej konfiguracji z wykorzystaniem oprogramowania dostępnego z poziomu przeglądarki internetowej, parametrów takich jak: długość zapisu EKG wprzód i wstecz, zmiana odprowadzeń z kończynowych na przedsercowe |  | bez punktacji |
|  | Programowanie parametrów pracy realizowane automatycznie (bez udziału pacjenta) w trakcie komunikacji modułu z platformą alternatywnie wymuszane z oprogramowania za pośrednictwem GPRS lub SMS. |  | bez punktacji |
|  | Zapis badania EKG o programowalnej długości w przedziale od 5 do minimum 250 sekund. |  | bez punktacji |
|  | Wbudowana pamięć zapewniająca zapis minimum 25 minut EKG (w przypadku gdy transmisja GPRS nie jest możliwa). |  | bez punktacji |
|  | Badanie EKG zapisane w pamięci musi zawierać informacje o dacie i godzinie rejestracji, |  | bez punktacji |
|  | Automatyczne kasowanie badania EKG z wbudowanej pamięci po otrzymaniu potwierdzenia, że badanie zostało odebrane i zarejestrowane przez system komputerowy. |  | bez punktacji |
|  | Automatyczna synchronizacja czasu w urządzeniu z wykorzystaniem protokołu NTP (czasu sieciowego) |  | bez punktacji |
|  | Wbudowana w urządzenie geo-lokalizacja badań z wykorzystaniem technologii GPS lub GSM (LBS) |  | bez punktacji |
|  | Zakres częstotliwości: min. 0,05 – 100 Hz. |  | bez punktacji |
|  | Wzmacniacz CMRR: powyżej 75 dB. |  | bez punktacji |
|  | Częstotliwość próbkowania badania EKG -250 próbek / sekundę (lub wyższa) |  | bez punktacji |
|  | Czułość próbkowania badania EKG: min. 10 bitów / próbkę. |  | bez punktacji |
|  | Wbudowana antena GSM niedostępna dla pacjenta |  | bez punktacji |
|  | Obsługa za pomocą maksymalnie 2 klawiszy sterujących. Jeden klawisz uruchamiający zapis badania i automatyczną transmisję, drugi umożliwiający komunikację głosową z lekarzem. |  | bez punktacji |
|  | Wbudowana sygnalizacja świetlna i dźwiękowa informująca o stanach pracy takich jak: ładowanie, rozładowanie akumulatora, transmisja, zapis badania EKG, |  | bez punktacji |
|  | Wbudowany akumulator o wytrzymałości min. 200 cykli ładowania. |  | 200 cykli- 0 pkt do 300 i więcej- 10 pkt |
|  | Czas pracy na akumulatorze po pełnym naładowaniu akumulatora umożliwiający wykonanie badań EKG min. 60 min., czas czuwania (gotowości do pracy) 3 dni |  | do 60 min- 0 pkt do 90 min – 10 pkt |
|  | Czas ładowania akumulatora nie dłuższy niż 5 godzin |  | bez punktacji |
|  | Wbudowana karta SIM on CHIP w sposób uniemożliwiający jej wyjęcie przez użytkownika / pacjenta. |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
|  | Suma wymiarów bezprzewodowego modułu zewnętrznego do pomiaru EKG (podać) |  | bez punktacji |
|  | Masa bezprzewodowego modułu zewnętrznego do pomiaru EKG z bateriami (podać) |  | bez punktacji |
| X | Gwarancja |  | - |
| 1 | Gwarancja – min 24 miesięcy, max: 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| XI | Serwis |  | - |
| 2 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze)-max 48 godzin |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt do 48 godzin - 5 pkt |
| 3 | Czas usunięcia awarii od momentu zdiagnozowania usterki( w dni robocze)- max. 6 dni. |  | do 2 dni – 20 pkt do 4 dni – 10 pkt do 6 dni – 5 okt |
| 4 | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 |  | bez punktacji |
| 5 | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  | bez punktacji |
| 6 | W okresie gwarancji, bezpłatne przeglądy okresowe w ilości wymaganej przez producenta – min 1. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. |  | bez punktacji |
| 7 | Dostępność serwisu, oprogramowania i części zamiennych przez co najmniej 5 lat od daty dostawy- max 10 lat. |  | do- 5 lat – 0 pkt za każdy 1 rok dłużej – 5 pkt |
|  | Autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski lub serwis bezpośrednio u producenta na terenie Polski |  | bez punktacji |
| XII | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. Ilość osób szkolonych do ustalenia na etapie instalacji urządzenia. |  | bez punktacji |
| XIII | Inne wymagania |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | bez punktacji |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa urządzenia | Ilość szt/ kpl | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Telemetria między karetką a SOR-em typ. ………………………………….... | 1 kpl |  |  |  |  |  |

Termin dostawy………………………….

……………………………..

/podpis i pieczęć Wykonawcy/

Zadanie nr:2

kod CPV: 33181100-3 Urządzenia do hemodializy

Aparat do hemofiltracji – szt 1

| Lp | Parametr | Parametr oferowany | Parametr oceniany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Urządzenie fabrycznie nowe, nieregenerowane, wyprodukowane w 2016r/ 2017r. |  | - |
| 1 | TYP/MODEL, |  | - |
| 2 | Producent, kraj |  | - |
|  | Możliwość wykonywania heparynowych zabiegów CVVHD, CVVH, CVVHDF z pre- lub postdylucją |  | bez punktacji |
|  | Możliwość wykonywania cytrynianowych zabiegów CVVHD, CVVHDF z postdylucją |  | bez punktacji |
| 1 | Możliwość wielokrotnej zamiany antykoagulacji cytrynianowej na heparynową w trakcie zabiegu |  | bez punktacji |
| 2 | Kasetowy system drenów umożliwiający łatwy i szybki montaż oraz wielokrotną wymianę samego filtra w trakcie zabiegu, bez konieczności wymiany całej kasety |  | bez punktacji |
| 3 | Zintegrowane dreny cytrynianu i wapnia z układem krążenia pozaustrojowego |  | bez punktacji |
| 4 | Nieprzerwana podaż cytrynianu podczas zmiany worków dializatu, substytutu, filtratu |  | bez punktacji |
| 5 | Możliwość poboru roztworu dializatu z 4 worków bez dodatkowego łącznika |  | bez punktacji |
|  | Możliwość podłączenia worka/worków na filtrat do 20 L |  | bez punktacji |
| 6 | Możliwość zmiany i zapamiętania domyślnych parametrów dla każdego rodzaju zabiegu |  | bez punktacji |
| 7 | Zakres przepływu substytutu 10 - 160 ml/min. |  | bez punktacji |
| 8 | Zakres regulacji temperatury dializatu/substytutu 35 – 39 ºC |  | bez punktacji |
| 9 | Możliwość wyłączenia ogrzewania roztworów |  | bez punktacji |
| 10 | Regulowana ultrafiltracja 0 – 100 ml/min |  | bez punktacji |
|  | Wydajność pompy krwi 10 – 500 ml/min |  | bez punktacji |
|  | Zintegrowany, obrotowy uchwyt hemofiltra |  | bez punktacji |
|  | Możliwość ustawiania ekranu w 3 płaszczyznach |  | Tak-10 pkt Nie-0 pkt |
|  | Ekran min. 15" |  | bez punktacji |
|  | Komunikacja poprzez ekran dotykowy lub w inny sposób (opisać) |  | Ekran dotykowy -10 pkt Inny sposób-0 pkt |
|  | System pomocy kontekstowej |  | bez punktacji |
| VI | Gwarancja |  | - |
| 1 | Gwarancja – min 24 miesięcy, max: 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| VII | Serwis |  | - |
| 1 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze)max.48 godz |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt powyżej 0 pkt |
| 2 | Czas usunięcia awarii ( w dni robocze)max.6 dni |  | do 3 dni – 20 pkt do 5 dni – 10 pkt powyżej 5 dni – 0 pkt |
| 3 | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 |  | bez punktacji |
| 4 | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  | bez punktacji |
| 5 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie –min 3 miesiące |  | 3-miesiące – 0 pkt powyżej 3 miesięcy - za każdy miesiąc 5 pkt |
| 6 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. |  | 1 raz w roku – 0 pkt 2 razy w roku- 20 pkt |
| 7 | Dostępność części zamiennych- max 10 lat |  | do 5 lat – 0 pkt za każdy rok powyżej 5 lat - 5 pkt max:10 lat |
| VIII | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  | bez punktacji |
| IX | Wymagane dokumenty |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 3 | Prospekt aparatu, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | bez punktacji |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa urządzenia | Ilość szt/ kpl | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do hemofiltracji typ. ………………………………….... | 1 |  |  |  |  |  |

Termin dostawy………………………….

Zadanie nr:3

kod CPV: 33100000-1 Urządzenia medyczne

Aparat do hipotermii– szt 1

Przedmiotem zamówienia jest system do precyzyjnego zarzadzania temperaturą pacjenta za pomocą okładów hydrożelowych umieszczonych na ciele pacjenta, umożliwiający monitorowanie i regulacje temperatury.

| Lp | Parametry wymagane | Parametr oferowany | Parametr oceniany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Aparat do hipotermii |  |  |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, nieregenerowane, wyprodukowane w 2016r/ 2017r. |  | - |
| 2 | TYP/MODEL, |  | - |
| 3 | Producent, kraj |  | - |
| 4 | System pozwalający na prowadznie nieinwazyjnej, kontrolowanej hipotermii i normotermii dorosłych, dzieci i noworodków |  | bez punktacji |
| 5 | System wykorzystujący sterylna wodę ( destylowaną) jako medium przenoszenia temperatury |  | bez punktacji |
| 6 | System mogący być stale wypełniony wodą (medium chłodzącym) z zabezpieczeniem przed namnażaniem się drobnoustrojów chorobotwórczych – grzybów i bakterii w wodzie chłodzącej. |  | bez punktacji |
| 7 | System składający się z jednostki centralnej, drenów oraz elementów przekazujących energię termiczną w postaci okładów na skórę pacjenta |  | bez punktacji |
| 8 | Moduł sterujący, zapewniający sterowanie wszystkimi funkcjami systemu do hipotermii, wraz z pompą próżniową, zainstalowany na podstawie jezdnej z kołami wyposażonymi w hamulce/ hamulec. |  | bez punktacji |
| 9 | Ekran dotykowy, rozmiar minimum 10 ʺ |  | bez punktacji |
| 10 | Wygaszacz ekranu włączający się automatycznie po max. 2 minutach terapii – wyświetlanie najważniejszych danych pacjenta, terapii |  | bez punktacji |
| 11 | Objętość wody w systemie nie większa niż 3,5 litra w celu zminimalizowania bezwładności cieplnej systemu. |  | bez punktacji |
| 12 | System zalewany cieczą chłodzącą z substancją grzybobójczą nie częściej niż raz na 3 miesiące, nie wymagane opróżnianie i zalewanie systemu po każdym użyciu |  | bez punktacji |
| 13 | Przepływ wody w systemie co najmniej 5 litrów na minutę w celu jak najszybszego ogrzewania lub chłodzenia pacjenta. |  | bez punktacji |
| 14 | Woda w jednorazowych padach hydrożelowych krążąca pod ujemnym ciśnieniem w celu uniemożliwienia jej wycieku w przypadku mechanicznego uszkodzenia okładu |  | bez punktacji |
| 15 | Zakres wskazań temperatury pacjenta 10-44º C, skok co 0,1º C |  | bez punktacji |
| 16 | Pomiar temperatury pacjenta co 1s |  | bez punktacji |
| 17 | Automatyczna zmiana temperatury cieczy chłodzącej na skutek zmian temperatury pacjenta minimum co 2 min, mająca bezpośredni wpływ na skuteczność utrzymania temperatury w danej fazie leczenia |  | bez punktacji |
| 18 | Kontrola temperatury pacjenta w przedziale od 32 do 38,5° C. |  | większy zakres – 10 pkt |
| 19 | Górna granica temperatury wody do 42ºC |  | bez punktacji |
| 20 | Dolna granica temperatury wody od 4 |  | bez punktacji |
| 21 | Wskaźnik zmian temperatury pacjenta |  | bez punktacji |
| 22 | Minimum 3 programowalne protokoły leczenia, możliwość zmiany nastaw każdego z protokołu |  | 3- 0 pkt więcej – 10 pkt |
| 23 | Wyjścia czujnika temperatury min. 1 |  | 0 pkt 10- pkt |
| 24 | Możliwość automatycznego nastawienia wygrzewania pacjenta po procesie hipotermii |  |  |
| 25 | Możliwość manualnego nastawienia wygrzewania pacjenta po procesie hipotermii |  | Tak- 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 26 | Współpraca z jednorazowymi padami hydrożelowymi (okładami) mocowanymi do skóry pacjenta przez hydrożelową powłokę celem zwiększenia transferu energii |  | bez punktacji |
| 27 | Pady (okłady) hydrożelowe pokrywającymi około 40% ciała pacjenta w celu łatwego dostępu do pacjenta. Pady dzięki swej konstrukcji umożliwiają bez ich zdejmowania lub przesuwania dostęp do żył szyjnych, udowych oraz drenaż płucny. |  | bez punktacji |
| 28 | Możliwość założenia elektrod do defibrylacji pod padami hydrożelowymi (okładami) w trakcie pracy urządzenia. |  | Tak—10 pkt Nie- 0 pkt |
| 29 | Pady hydrożelowe (okłady) radioprzezierne w celu umożliwienia diagnostyki pacjenta (RTG, MRI, TK) bez ich zdejmowania podczas badania |  | Tak-10 pkt Nie-0 pkt |
| 30 | System wyposażony w elektroniczny miernik przepływu wody informujący o pracy urządzenia |  | Tak-10 pkt Nie- 0 pkt |
| 31 | Automatyczne wizualne powiadomieni o opróżnieniu padów hydrożelowych (okładów) z cieczy chłodzącej po zatrzymaniu terapii w celu uniknięcia zalania pola po skończonej terapii |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 32 | Oprogramowanie urządzenia w języku polskim zawierające system alarmów, alertów informujących o jego pracy |  | bez punktacji |
| 33 | Komendy głosowe w języku polskim informujące między innymi o rozpoczęciu i przerwaniu zadanej terapii |  | bez punktacji |
| 34 | Możliwość wyboru języków oprogramowania w tym polski |  | Tak-5 pkt Nie- 0 pkt |
| 35 | System archiwizujący dane terapii min. 5 ostatnich pacjentów oraz umożliwiający poprzez port USB, ich przenoszenie na zewnętrz systemu w celu archiwizacji dokumentacji i analizy prowadzonej terapii z użyciem dedykowanego oprogramowania do analizy |  | bez punktacji |
| 36 | Wyposażenie – 10 kompletów padów hydrożelowych (okładów), jednorazowego użytku do przeprowadzenia terapii 10 pacjentów – różne rozmiary. Czujnik temperatury pacjenta – dopęcherzowy typu Foley, 1 opakowanie zbiorcze 10szt, jednorazowego użytku |  | bez punktacji |
| II | Gwarancja |  | - |
| 1 | Gwarancja – min 24 miesiące, max: 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| III | Serwis |  | - |
| 1 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze)max.48 godz |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt powyżej 0 pkt |
| 2 | Czas usunięcia awarii ( w dni robocze)max.6 dni |  | do 3 dni – 20 pkt do 5 dni – 10 pkt powyżej 5 dni – 0 pkt |
| 3 | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 |  | bez punktacji |
| 4 | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  | bez punktacji |
| 5 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie –min 3 miesiące |  | 3-miesiące – 0 pkt powyżej 3 miesięcy - za każdy miesiąc 5 pkt |
| 6 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. |  | 1 raz w roku – 0 pkt 2 razy w roku- 20 pkt |
| 7 | Dostępność części zamiennych max:10 lat |  | do 5 lat – 0 pkt za każdy rok powyżej 5 lat - 5 pkt |
| IV | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  | bez punktacji |
| V | Wymagane dokumenty |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 3 | Prospekt aparatu, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | bez punktacji |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa urządzenia | Ilość szt/ kpl | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do hipotermii typ. ………………………………….... | 1 |  |  |  |  |  |

Termin dostawy………………………….

……………………………..

/podpis i pieczęć Wykonawcy/

# Zadanie nr:4

Kod CPV:33.11.22.00.-0  Aparaty ultrasonograficzne

# Aparat ultrasonograficzny – kpl 2

# Przedmiotem zamówienia jest dostawa  wielospecjalistycznego ultrasonografu cyfrowego, fabrycznie nowego, nie starszego niż z 2016 roku. Zamawiający nie dopuszcza aparatu używanego, rekondycjonowanego lub aparatu używanego do celów demonstracyjnych..

| Lp | Parametry wymagane | Parametr oferowany opisać lub wpisać TAK/NIE | Parametr oceniany |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Aparat ultrasonograficzny – szt 1 |  |  |
| 1 | TYP/MODEL, |  |  |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy |  | - |
| 3 | Producent, kraj |  | - |
| 4 | Rok produkcji |  | - |
| 5 | Konstrukcja |  | bez punktacji |
| 5.1 | Cyfrowy, aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. |  | bez punktacji |
| 5.2 | Przetwornik 12-bitowy |  | bez punktacji |
| 5.3 | Zaawansowany technicznie cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. |  | bez punktacji |
| 5.4 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych min. 40 000 |  | bez punktacji |
| 5.5 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów odbiorczych min. 40 000 |  | bez punktacji |
| 5.6 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 3 |  | bez punktacji |
| 5.7 | Dynamika systemu min. 230 dB. Podać. |  | bez punktacji |
| 5.8 | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. Przekątna ekranu minimum 17 cali. Regulacja ekranu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej |  | bez punktacji |
| 5.9 | Pulpit sterowniczy z regulacją wysokości położenia |  | bez punktacji |
| 5.10 | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD o wielkości min. 10 cali |  | bez punktacji |
| 5.11 | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych |  | bez punktacji |
| 5.12 | Zakres częstotliwości pracy USG: od 2 MHz do co najmniej 17 MHz |  | Większy zakres – 10 punktów Wymagany – 0 punktów |
| 5.13 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 16 000 klatek. |  | 16 000 – 0 pkt >16 000 do 20 000 – 5 pkt >20 000 – 10 punktów |
| 5.14 | Możliwość uzyskania dynamicznych obrazów po zamrożeniu ze zmianą prędkości odtwarzania (tzw. Cineloop) |  | bez punktacji |
| 5.15 | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie |  | bez punktacji |
| 5.16 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 50 sek. |  | bez punktacji |
| 5.17 | Regulacja głębokości pola obrazowego w zakresie min. 0,5 - 30 cm |  | bez punktacji |
| 5.18 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: minimum 40 |  | bez punktacji |
| 5.19 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania kół. |  | bez punktacji |
| 6. | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  | - |
| 6.1 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. min. B, B + B 4 B M B + M D B + D B + D + M B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) 4 B (Color Doppler) 4 B (Power Doppler) B + Color + M |  | bez punktacji |
| 6.2 | FRAME RATE dla trybu B: min. 850 obrazów/sek. |  | bez punktacji |
| 6.3 | FRAME RATE dla trybu B + kolor: min. 280 obrazów/sek. |  | bez punktacji |
| 6.4 | Szerokopasmowe obrazowanie na II harmonicznej Min. 4 pasm II harmonicznej |  | bez punktacji |
| 6.5 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) , HPRF PWD ze wszystkich głowic. |  | bez punktacji |
| 6.6 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 7,5 m/sek (przy zerowym kącie bramki) |  | bez punktacji |
| 6.7 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) |  | bez punktacji |
| 6.8 | Zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD) min: +/- 15 m/sek ( przy zerowym kącie bramki |  | >15m/sek- 10 pkt ≤ 15 m/sek- 0 pkt |
| 6.9 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) ze wszystkich głowic. |  | bez punktacji |
| 6.10 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 3,9 m/sek |  | bez punktacji |
| 6.11 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy ze wszystkich głowic. |  | bez punktacji |
| 6.12 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach |  | bez punktacji |
| 6.13 | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie |  | ≥ 3 niezależne kursory – 10 pkt < 3 – 0 pkt |
| 6.14 | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny z pamięci Cineloop |  | ≥ 3 niezależne kursory – 10 pkt < 3 – 0 pkt |
| 6.15 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) na wszystkich głowicach. |  | bez punktacji |
| 6.16 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym |  | bez punktacji |
| 6.17 | Obrazowanie wyostrzające kontury i redukujące artefakty szumowe dostępne na wszystkich oferowanych głowicach |  | bez punktacji |
| 6.18 | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych |  | bez punktacji |
| 6.19 | Automatyczna optymalizacja obrazu B za pomocą jednego przycisku |  | bez punktacji |
| 6.20 | Zakres bramki dopplerowskiej: min. od 0,5 mm do 20 mm |  | bez punktacji |
| 6.21 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min. +/- 15 stopni |  | bez punktacji |
| 6.22 | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej max. +/- 80 stopni |  | bez punktacji |
| 6.23 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku |  | bez punktacji |
| 6.24 | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach |  | bez punktacji |
| 6.25 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 25 map |  | bez punktacji |
| 6.26 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |  | bez punktacji |
| 7. | Archiwizacja obrazów |  | - |
| 7.1 | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym (min. 200 GB) i bazą pacjentów. Opisać |  | 200 obrazów- 0 pkt >200 do 300 – 5 pkt >300 – 10 pkt |
| 7.2 | Aparat w standardzie wyposażony w zapis obrazów w formacie DICOM i wyjście do podłączenia sieci DICOM (wersja 3.0) |  | bez punktacji |
| 7.3 | Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP i TIF oraz pętli obrazowych (AVI, MPEG-4) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie oraz płytach CD-R/RW |  | bez punktacji |
| 7.4 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku |  | bez punktacji |
| 7.5 | Videoprinter czarno-biały. |  | bez punktacji |
| 7.6 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive |  | bez punktacji |
| 7.7 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps |  | bez punktacji |
| 8. | Funkcje użytkowe |  | - |
| 8.1 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. x18 |  | bez punktacji |
| 8.2 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. x18 |  | bez punktacji |
| 8.3 | Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie min. 6 |  | do 6 – 0 pkt >6 do 10 – 5 pkt >10 – 10 pkt |
| 8.4 | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości |  | bez punktacji |
| 8.5 | Przełączanie głowic z klawiatury. |  | bez punktacji |
| 8.6 | Podświetlane klawisze kodowane w min. 2 kolorach |  | Tak- 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 8.7 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięci linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |  | bez punktacji |
| 8.8 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie |  | bez punktacji |
| 8.9 | Pełne oprogramowanie do badań: Brzusznych Małych narządów Naczyniowych Mięśniowo-szkieletowych Położniczych Ginekologicznych Urologicznych Pediatrycznych Kardiologicznych |  | bez punktacji |
| 8.10 | Specjalistyczne oprogramowanie ginekologiczno-położnicze posiadające: Szczegółowe raporty badań z uśrednieniem wyników Możliwość przedstawienia wyników na siatkach centylowych Automatyczne zapamiętywania wszystkich raportów z badań |  | bez punktacji |
| 9. | Głowice ultradźwiękowe – (matrycowe lub klasyczne zapewniające ogniskowanie wiązki w dwóch płaszczyznach) |  | - |
| 9.1 | Głowica elektroniczna Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy.Podać typ i producenta |  | - |
| 9.1.1 | 1) Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 2,0 – 6,0 MHz. |  | bez punktacji |
| 9.1.2 | 2) Liczba elementów: min. 190 |  | bez punktacji |
| 9.1.3 | 3) Kąt skanowania min. 60 st. |  | bez punktacji |
| 9.1.4 | 4) obrazowanie harmoniczne, min. 6 pasm częstotliwości |  | bez punktacji |
| 9.2 | Głowica elektroniczna Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ i producenta |  | - |
| 9.2.1 | 1) Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 4,0 – 13,0 MHz. |  | bez punktacji |
| 9.2.2 | 2) Liczba elementów: min.190 |  | bez punktacji |
| 9.2.3 | 3) szerokość pola skanowania max. 40 mm |  | bez punktacji |
| 9.2.4 | 4) obrazowanie harmoniczne, min. 6 pasm częstotliwości |  | bez punktacji |
|  | 5) obrazowanie trapezowe i rombowe |  | bez punktacji |
| 9.3 | Głowica elektroniczna, Kardiologiczna, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ i producenta |  | - |
| 9.3.1 | Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 1,0-5,0 MHz. |  | bez punktacji |
| 9.3.2 | Liczba elementów: min.64 |  | bez punktacji |
| 9.3.3 | Kat obrazowania min.90 stopni |  | bez punktacji |
| 9.3.4 | Obrazowanie harmoniczne min. 6 pasm częstotliwości. |  | bez punktacji |
| 10. | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) |  | bez punktacji |
| 10.1 | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę laparoskopową min. 4,0-10,0 MHz |  | TAK- 10 punktów NIE – 0 punktów |
| 10.2 | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę śródoperacyjna Microconvex min. 4-10 MHz, min. 190 elementów |  | bez punktacji |
| 10.3 | Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie kinetyczne umożliwiające automatyczny obrys wsierdzia i obliczanie frakcji wyrzutowej |  | TAK- 10 punktów NIE – 0 punktów |
| 10.4 | Możliwość rozbudowy systemu o wbudowany w aparat moduł Stress Echo + moduł EKG |  | TAK- 10 punktów NIE – 0 punktów |
| II. | Aparat ultrasonograficzny – szt 1 |  | - |
| 1 | TYP/MODEL, |  | - |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy |  | - |
| 3 | Producent, kraj |  | - |
| 4 | Rok produkcji |  | - |
| 5 | Konstrukcja |  | - |
| 5.1 | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. |  | bez punktacji |
| 5.2 | Aparat na podstawie jezdnej z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania kół oraz blokadą kierunku jazdy |  | bez punktacji |
| 5.3 | Przetwornik cyfrowy min. 12-bitowy |  | bez punktacji |
| 5.4 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej |  | bez punktacji |
| 5.5 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania - min. 1 000 000 |  | bez punktacji |
| 5.6 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych - min. 3 plus min. 1 parkingowe |  | bez punktacji |
| 5.7 | Dynamika systemu - min. 260 dB |  | bez punktacji |
| 5.8 | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu, przekątna ekranu min. 17 cali |  | bez punktacji |
| 5.9 | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo |  | bez punktacji |
| 5.10 | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę Przekątna min. 10 cali |  | bez punktacji |
| 5.11 | Zakres częstotliwości pracy min. od 2 MHz do 16 MHz. |  | 2-16 MHz – 0 pkt. 2-18 MHz – 5 pkt. Powyżej 2-18 MHz – 10 pkt. |
| 5.12 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) - min. 15 000 obrazów |  | 15 000 – 0 pkt >15 001 – 18 000 – 5 pkt. >18 000 – 10 pkt |
| 5.13 | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) |  | bez punktacji |
| 5.14 | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie |  | bez punktacji |
| 5.15 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode - min. 200 s |  | bez punktacji |
| 5.16 | Regulacja głębokości pola obrazowania - min. 1 - 35 cm |  | 1-35 cm – 0 pkt. 1-40 cm – 5 pkt. 0,75-40 cm i więcej – 10 pkt. |
| 5.17 | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika - min. 50 |  | do 50- 0 pkt > więcej – 5 pkt |
| 6 | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  | - |
| 6.1 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. B, B + B, 4 B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) 4 B (Color Doppler) 4 B (Power Doppler) B + Color + M |  | bez punktacji |
| 6.2 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B-min. 500 obrazów/s |  | bez punktacji |
| 6.3 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) -min. 200 obrazów/s |  | bez punktacji |
| 6.4 | Obrazowanie harmoniczne -min. 8 pasm częstotliwości |  | 8 pasm – 0 pkt. 9 pasm i powyżej – 10 pkt. |
| 6.5 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) |  | bez punktacji |
| 6.6 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) -min.: +/- 4,0 m/s |  | bez punktacji |
| 6.7 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy |  | bez punktacji |
| 6.8 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach |  | bez punktacji |
| 6.9 | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) |  | bez punktacji |
| 6.10 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD)-min.: +/- 6,0 m/s (przy zerowym kącie bramki) |  | bez punktacji |
| 6.11 | Regulacja bramki dopplerowskiej- min. 0,5 mm do 20 mm |  | bez punktacji |
| 6.12 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej - min. +/- 30 stopni |  | bez punktacji |
| 6.13 | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej- min. +/- 80 stopni |  | bez punktacji |
| 6.14 | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie - min. +/- 80 stopni |  | bez punktacji |
| 6.15 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicy kardiologicznych Phased Array-min.: +/- 15 m/s (przy zerowym kącie bramki) |  | bez punktacji |
| 6.16 | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy |  | bez punktacji |
| 6.17 | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop |  | 2 kursory – 0 pkt. 3 kursory – 10 pkt. |
| 6.18 | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzw.dual doppler) |  | Nie – 0 pkt Tak – 20 pkt. |
| 6.19 | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) |  | bez punktacji |
| 6.20 | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound”- min. 5 |  | bez punktacji |
| 6.21 | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach |  | bez punktacji |
| 6.22 | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) |  | bez punktacji |
| 6.23 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym |  | bez punktacji |
| 6.24 | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych |  | bez punktacji |
| 6.25 | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku |  | bez punktacji |
| 6.26 | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 30 map |  | bez punktacji |
| 6.27 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |  | bez punktacji |
| 6.28 | Moduł Stress Echo + moduł EKG |  | bez punktacji |
| 6.29 | Automatycznie śledzenie plamek w obrazowaniu 2D |  | bez punktacji |
| 6.30 | Analiza Strain / Strain Rate |  | bez punktacji |
| 7 | Archiwizacja obrazów |  | - |
| 7.1 | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym o pojemności min. 500 GB |  | bez punktacji |
| 7.2 | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM |  | bez punktacji |
| 7.3 | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD |  | bez punktacji |
| 7.4 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku |  | bez punktacji |
| 7.5 | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki |  | bez punktacji |
| 7.6 | Videoprinter czarno-biały |  | bez punktacji |
| 7.7 | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive |  | bez punktacji |
| 7.8 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps |  | bez punktacji |
| 7.9 | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) |  | bez punktacji |
| 8 | Funkcje użytkowe |  | - |
| 8.1 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym - min. x8 |  | 8 x – 0 pkt więcej – 5 pkt |
| 8.2 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu - min. x8 |  | 8 x – 0 pkt więcej – 5 pkt |
| 8.3 | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie - min. 10 |  | bez punktacji |
| 8.4 | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów |  | bez punktacji |
| 8.5 | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 8.6 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |  | bez punktacji |
| 8.7 | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie |  | bez punktacji |
| 8.8 | Możliwość pomiaru naczyń krwionośnych z możliwością obliczania wartości procentowej wypełnienia naczynia na podstawie średnicy lub obszaru badanego naczynia za pomocą głowicy liniowej |  | bez punktacji |
| 8.9 | Pełne oprogramowanie do badań: Brzusznych Ginekologiczno-położniczych Małych narządów Naczyniowych Śródoperacyjnych Mięśniowo-szkieletowych Ortopedycznych Kardiologicznych Pediatrycznych |  | bez punktacji |
| 9 | Głowice ultrasonograficzne |  | - |
| 9.1 | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ i producenta. |  | - |
| 9.1.1 | Zakres częstotliwości pracy - Min. 1,0 – 5,0 MHz. |  | bez punktacji |
| 9.1.2 | Liczba elementów - Min. 190 |  | bez punktacji |
| 9.1.3 | Kąt skanowania - Min. 75 st. |  | bez punktacji |
| 9.1.4 | Obrazowanie harmoniczne - min. 8 pasm częstotliwości |  | 8 pasm – 0 pkt. 9 pasm i powyżej – 10 pkt. |
| 9.2 | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ i producenta |  | - |
| 9.2.1 | Zakres częstotliwości pracy- Min. 5,0 – 13,0 MHz |  | bez punktacji |
| 9.2.2 | Liczba elementów - Min. 190 |  | bez punktacji |
| 9.2.3 | Szerokość pola skanowania - Max. 40 mm |  | bez punktacji |
| 9.2.4 | Obrazowanie harmoniczne - Min. 8 pasm częstotliwości |  | 8 pasm – 0 pkt. 9 pasm i powyżej – 10 pkt. |
| 9.2.5 | Obrazowanie trapezowe |  | bez punktacji |
| 9.3 | Głowica kardiologiczna Phased Array szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ i producenta. |  | - |
| 9.3.1 | Zakres częstotliwości pracy - Min. 1,0 – 5,0 MHz. |  | bez punktacji |
| 9.3.2 | Liczba elementów Min. 120 |  | bez punktacji |
| 9.3.3 | Kąt skanowania Min. 90 st. |  | bez punktacji |
| 9.3.4 | Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości |  | bez punktacji |
| 10 | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) |  | - |
| 10.1 | Możliwość rozbudowy systemu o wielopłaszczyznowe głowice przezprzełykowe |  | bez punktacji |
| 10.2 | Możliwość rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń |  | bez punktacji |
| 10.3 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne na głowicach Liniowych |  | bez punktacji |
| 10.4 | Możliwość rozbudowy systemu o objętościową głowicę Liniową 3D/4D (skanującą automatycznie), min. 4,0-13,0 MHz, min. 190 elementów, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości |  | bez punktacji |
| 10.5 | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę rectalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex min. 4,0-8,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania min. 100 stopni dla każdej płaszczyzny, promień max. R10 mm, obrazowanie harmoniczne |  | bez punktacji |
| 10.6 | Możliwość rozbudowy systemu o bezprzewodowy (podczerwień) programowalny pilot zdalnego sterowania |  | tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 11 | Gwarancja |  | - |
| 11.1 | Gwarancja – min 24 miesiące, max: 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| 12 | Serwis |  | - |
| 12.1 | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) |  | bez punktacji |
| 12.2 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze)max.48 godz |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt powyżej 0 pkt |
| 12.3 | Czas usunięcia awarii ( w dni robocze)max.6 dni |  | do 3 dni – 20 pkt do 5 dni – 10 pkt powyżej 5 dni – 0 pkt |
| 12.4 | Na czas naprawy trwającej powyżej 6 dni Wykonawca wstawi aparat zastępczy |  | Tak- 10 pkt Nie 0 pkt |
| 12.5 | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 |  | bez punktacji |
| 12.6 | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  | bez punktacji |
| 12.7 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie –min 3 miesiące |  | 3-miesiące – 0 pkt powyżej 3 miesięcy - za każdy miesiąc 5 pkt |
| 12.8 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. |  | 1 raz w roku – 0 pkt 2 razy w roku- 20 pkt |
| 12.9 | Dostępność części zamiennych max:10 lat |  | do 5 lat – 0 pkt za każdy rok powyżej 5 lat - 5 pkt |
| 13 | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  | bez punktacji |
| 14 | Wymagane dokumenty |  | - |
| 14.1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 14.2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 14.3 | Prospekt aparatu, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | bez punktacji |

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa urządzenia | Ilość szt/ kpl | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat ultrasonograficzny typ. ………………………………….... | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Aparat ultrasonograficzny typ. ………………………………….... | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |

Termin dostawy………………………….

……………………………..

/podpis i pieczęć Wykonawcy/