Załącznik nr: 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych określonych w poszczególnych zadaniach.

Zamawiających wymaga aby wszystkie urządzenia były fabrycznie nowe, nieregenerowane i nie pochodziły z ekspozycji wystawowych.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały określone nazwy własne urządzeń ( elementów składowych) lub rozwiązań, Zamawiający dopuszcza urządzenia lub rozwiązania równoważne, tj. takie, które nie obniżą standardu oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego.

Zadanie nr: 1

kod CPV: 33111000-1 Aparatura rentgenowska

Aparat RTG z ramieniem C – kpl 1

| Lp | Parametr | Warunek | Parametr oferowany | Parametr oceniany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Urządzenie fabrycznie nowe, nieregenerowane, wyprodukowane w 2017r. | Tak, podać |  | - |
| 1 | TYP/MODEL, producent, kraj | podać |  | - |
| 2 | numer fabryczny | podać |  | - |
| II Generator |  | - |
| 1 | Zasilanie jednofazowe | 230V/ 50 Hz |  | bez punktacji |
| 2 | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego | +/- 10% |  | bez punktacji |
| 3 | Moc generatora | Min. 2 kW max. 3 kW |  | bez punktacji |
| 4 | Typ generatora, wysokiej częstotliwości | min. 40 kHz |  | bez punktacji |
| 5 | Prąd skopii ciągłej / impulsowej | min. 11mA |  | bez punktacji |
| 6 | Radiografia cyfrowa | Tak |  | bez punktacji |
| 7 | Prąd radiografii analogowej i cyfrowej | min. 20 mA |  | bez punktacji |
| 8 | Układ minimalizujący dawkę przy skopii | min. 60% |  | bez punktacji |
| 9 | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii | 40-110 kV |  | bez punktacji |
| 10 | Automatyka doboru parametrów skopii | Tak |  | bez punktacji |
| 11 | Skopia pulsacyjna w zakresie min. 1 do 20 pulsów/s | Tak |  | 1-20 – 0 pkt >20-24 pulsy/s - 5 pkt. ≥24 pulsów/s - 10 pkt |
| 12 | Kontrola czasu trwania pulsu min. w zakresie min. 10-25ms | Tak |  | Wartość wymagana – 0 pkt Wartość największa -10 pkt |
| III Lampa X - RAY |  |  |
| 1 | Lampa ze stacjonarną anodą -jednoogniskowa | Tak |  | bez punktacji |
| 2 | Totalna filtracja | min 3,9 mm Al. |  | bez punktacji |
| 3 | Ognisko jedno | max. 0,6 mm |  | bez punktacji |
| 4 | Pojemność cieplna anody | min 50 kHU |  | bez punktacji |
| 5 | Pojemność cieplna kołpaka | min 1 100 kHU |  | bez punktacji |
| 6 | Szybkość chłodzenia anody | min 50 kHU/min |  | Wartość wymagana – 0 pkt Wartość największa -10 pkt |
| 7 | Kolimator typu IRIS | Tak |  | bez punktacji |
| 8 | Kolimator szczelinowy z rotacją | Tak |  | bez punktacji |
| 9 | Ustawienie kolimatorów na zamrożonym obrazie bez użycia promieniowania | Tak |  | bez punktacji |
| IV Wózek z ramieniem C |  |  |
| 1 | Waga wózka z ramieniem C | max. 320 kg |  | bez punktacji |
| 2 | Głębokość ramienia C | min. 67 cm |  | bez punktacji |
| 3 | Odległość kołpak - wzmacniacz obrazu (wolna przestrzeń) | min. 75 cm |  | bez punktacji |
| 4 | Odległość SID | min. 97 cm |  | bez punktacji |
| 5 | Zakres ruchu poziomego ramienia C | min. 20 cm |  | 20 cm – 0 pkt ≥21 cm -10 pkt |
| 6 | Zakres ruchu pionowego ramienia C | min. 41 cm |  | bez punktacji |
| 7 | Zakres obroty ramienia C wokół osi pionowej (Wig-Wag) | min. 20° |  | bez punktacji |
| 8 | Zmotoryzowany ruch pionowy | Tak |  | bez punktacji |
| 9 | Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej | min. ±220° |  | bez punktacji |
| 10 | Zakres ruchu orbitalnego | min. 130° |  | =130 – 0 pkt 130-134 - 5 pkt >134 - 10 pkt |
| 11 | Ramie C zbalansowane w każdej pozycji | Tak |  | bez punktacji |
| 12 | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | Tak |  | bez punktacji |
| 13 | Wielofunkcyjna pojedyncza dźwignia służąca jako hamulec oraz sterowanie kołami aparatu. Każdy hamulec aparatu oznaczony innym kolorem | Tak |  | bez punktacji |
| 14 | Wielofunkcyjny programowalny pedał z minimum 6 trybami pracy koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny i dodatkowy klawisz wyzwalania promieniowania np. w obrębie ramienia C, podać opisać rozwiązania zaoferowane. | Tak, podać |  | bez punktacji |
| 15 | Uchwyt na wzmacniaczu obrazu do łatwego pozycjonowania ramienia podczas zabiegu | Tak |  | bez punktacji |
| 16 | Celownik laserowy od strony wzmacniacza obrazu | Tak |  | bez punktacji |
| V | Wzmacniacz obrazu |  |  |  |
| 1 | Średnica nominalna | 23 cm |  | bez punktacji |
| 2 | Ilość pól detektora obrazu | min 3 |  | bez punktacji |
| 3 | Rozdzielczość wzmacniacza | min. 1024 x 1024 |  | bez punktacji |
| VI Monitor i tor wizyjny na osobnym wózku |  |  |
| 1 | Jeden monitor HD medyczny umieszczony na ramieniu C | Tak rozdzielczość min. 1900 x 1200 |  | bez punktacji |
| 2 | Dwa monitory 19”, kolorowe TFT (min. 1000 cd/cm2) | Tak |  | bez punktacji |
| 3 | Monitor dotykowy kolorowy VGA min. 640x480 znajdujący się na wózku ramienia C kolorowy do sterowania wszystkimi funkcjami generatora i programami aparatu z opcją podglądu skopii live |  |  |  |
| 4 | Kąt widzenia ( obrazu min. 176°) | Tak |  | bez punktacji |
| 5 | Wyjście TV OUT do podłączenia dodatkowego monitora lub systemów nawigacji. | Tak |  | bez punktacji |
| 6 | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze | min. 16 obrazów |  | bez punktacji |
| 7 | Matryca obrazu zapamiętanego | min. 1024 x 1024 pikseli x 25bit |  | = 25 bit – 0 pkt >25 do 30 bit - 5 pkt ≥30 - 10 pkt |
| 8 | Pojemność pamięci na dysku twardym | min. 10 000 obrazów |  | bez punktacji |
| 9 | Funkcja „Last Image Hold” (LIH) | Tak |  | bez punktacji |
| 10 | Automatyka parametrów fluoroskopii | Tak |  | bez punktacji |
| 11 | Funkcja ZOOM | min. x 4 |  | bez punktacji |
| 12 | Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo /prawo na monitorze | Tak |  | bez punktacji |
| 13 | Obraz lustrzany | Tak |  | bez punktacji |
| 14 | Obrót obrazu płynny cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania | Tak |  | bez punktacji |
| 15 | Automatyczna regulacja jasności monitora w zależności od oświetlenia sali | Tak |  | bez punktacji |
| 16 | Układ pomiaru dawki z wyświetlaczem cyfrowym i archiwizacją dawki na zdjęciu na monitorze, w pamięci aparatu oraz na zdjęciu drukowanym.(DAP) | Tak |  | bez punktacji |
| VII | Archiwizacja obrazów |  |  |  |
| 1 | Archiwizacja poprzez port USB – zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania. Dodatkowy system archiwizacji. Nagrywarka CD/DVD | Tak |  | bez punktacji |
| 2 | Archiwizacja obrazów w formacie TIFF | Tak |  | bez punktacji |
| 3 | Pakiet DICOM 3.0 zawierający polecenia pozwalające na wysyłanie, odbieranie, archiwizowanie i drukowanie obrazów praz służące do automatycznego pobierania danych pacjenta z sieci szpitalnej (send, query, retrive, print, worklist) |  |  |  |
| 4 | Podłączenie i konfiguracja aparatu rtg do posiadanego przez zamawiającego systemu PACS/RIS Infinit firmy ResQmed |  |  |  |
| VIII | Funkcjonalność |  |  |
| 1 | Możliwość wyposażenia w bezprzewodowy programowalny przycisk nożny do skopii i zapisu | TAK/NIE |  | Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |
| IX Wyposażenie |  |  |
| 1 | Pamięc przenośna - Pen Drive 32 GB - 10 szt | Tak |  | bez punktacji |
| 2 | Ochrona radiologiczna ( fartuch i osłony tarczycy) o ekwiwalencie 0,25mmPb wykonanych w technologii ultralekkie. Rozmiary i kolory ustalone z Zamawiającym po wyborze oferty – 10 kompletów | Tak |  | bez punktacji |
| 3 | Okulary ochronne RTG przezroczyste oprawki dla lepszej widoczności, ochrona przednia Pb min. 0.75mm (Gogle sportowe np.typ przeciw słoneczne) - 2 sztuki | Tak |  | bez punktacji |
| 4 | Fantom kontroli jakości dedykowany do przeprowadzenia akceptacyjnych i podstawowych testów cyfrowych i analogowych aparatów radiograficznych i fluoroskopowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa¦) – 1 kpl | Tak |  | bez punktacji |
|  | Wieszak na fartuchy ochronne – 1 szt |  |  |  |
| X | Gwarancja |  |  | - |
| 1 | Gwarancja i rękojmia– min 24 miesięcy, max: 60 miesięcy |  |  | parametr oceniany |
| XI | Serwis |  |  | - |
| 2 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) |  |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt do 48 godzin - 5 pkt |
| 3 | Czas usunięcia awarii od momentu zdiagnozowania usterki( w dni robocze) |  |  | do 3 dni – 20 pkt do 5 dni – 10 pkt do 7 dni – 5 okt |
| 4 | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 |  |  | bez punktacji |
| 5 | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  |  | bez punktacji |
| 6 | W okresie gwarancji, bezpłatne przeglądy okresowe w ilości wymaganej przez producenta. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. | Podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzenia przeglądów okresowych (w okresie 1 roku) po zakończeniu gwarancji |  | bez punktacji |
| 7 | Dostępność części zamiennych min 10 lat |  |  | za każdy rok powyżej 10 lat - 5 pkt max. 20 lat |
|  | Przeprowadzenie na koszt wykonawcy testów akceptacyjnych aparatu. |  |  | bez punktacji |
| XII | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. Ilość osób szkolonych do ustalenia na etapie instalacji aparatu. |  |  | bez punktacji |
| XIII | Inne wymagania |  |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty |  | bez punktacji |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem |  | bez punktacji |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty |  | bez punktacji |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa urządzenia | Ilość szt/ kpl | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat RTG z ramieniem C typ. ………………………………….... | 1 |  |  |  |  |  |

Termin dostawy………………………….

……………………………..

/podpis i pieczęć Wykonawcy/

Zadanie nr:2

kod CPV: 33124100-6 Urządzenia diagnostyczne

Analizator parametrów krytycznych

W pełni automatyczny analizator parametrów krytycznych, przeznaczony do wykonywania pomiarów z krwi pełnej, surowicy, osocza oraz płynów dializacyjnych.

| Lp | Parametr | Warunek | Parametr oferowany | Parametr oceniany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Urządzenie fabrycznie nowe, nieregenerowane, wyprodukowane w 2016r/ 2017r. | Tak, podać |  | - |
| 1 | TYP/MODEL, producent, kraj | podać |  | - |
| 2 | Kolorowy ekran dotykowy | podać |  | - |
|  | Wbudowana drukarka termiczna |  |  | bez punktacji |
|  | Czytnik kodów kreskowych |  |  | bez punktacji |
| II Parametry mierzone |  | - |
| 1 | Parametry mierzone jednocześnie ( elektrody bezobsługowe) |  |  | bez punktacji |
| 2 | Moduł równowagi kwasowo-zasadowej: pO2, pCO2, pH |  |  | bez punktacji |
| 3 | Moduł elektrolitow NA+, K+, C;-, Ca++, hematokryt |  |  | bez punktacji |
| 4 | Moduł hemoglobiny: tHb, mod,SO2 w tym pochodne hemoglobiny tlenko węglowej |  |  | bez punktacji |
| 5 | Moduł Co- oksymetrii O2Hb,SO2,,bilirubina, ciśnienie barometryczne |  |  | większy zakres -10 pkt |
|  | Wydajność min 20 ozn/godzinę |  |  | 20 ozn/h powyżej 10 pkt |
| 6 | Parametry wyliczane min. 20 | podać |  | 20 – 0 pkt za kadży parametr więcej - 1 pkt |
| 7 | Podanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary |  |  | bez punktacji |
| 8 | Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa bez użycia zewnętrznych gazów kalibracyjnych |  |  | bez punktacji |
| 9 | Automatyczne monitorowanie odczynników. Odczynniki w zamkniętych oddzielnych pojemnikach, wymieniane w zależności od zużycia |  |  | bez punktacji |
| 10 | Zamknięty pojemnik na ścieki | Tak |  | bez punktacji |
| 11 | Oprogramowanie w języku polskim umożliwiające dowolne konfigurowanie oznaczanych parametrów | Tak |  | bez punktacji |
| 12 | Pamięć min. 5000 pełnych raportów z możliwością ich sortowania, kopiowania na nośniki elektroniczne |  |  | do 5000 – 0 pkt powyżej 10 pkt |
| III | Wyposażenie |  |  |  |
| 1 | Stół pod aparat |  |  |  |
| IV | Inne wymagania |  |  |  |
| 1 | Podłączenie aparatu do systemu informatycznego Zamawiającego wraz z licencją. Zamawiający posiada system Laboratorium Infomedica- firmy ASSECO |  |  | bez punktacji |
| 2 | Stacja robocza do aparatu: - komputer – pamięć RAM min. 8 GB; dysk twardy min. 256 GBSSD - procesor - posiadający min. 4 fizyczne rdzenie, zgodny z x86 o wydajności ocenianej, na co najmniej 6600 punktów zdobytych w teście PassMark test CPU Mark -interfejs sieciowy min 1 Gb - port RS-232 min. 1 - nagrywarka DVD+/-RW - klawiatura - mysz - system operacyjny Windows 7 PROFESIONAL PL-64 bit - monitor LCD min.24 cali |  |  | bez punktacji |
| V | Funkcjonalność |  |  |  |
| 1 | Możliwość wpisania danych demograficznych pacjenta |  |  | Tak – 5 pkt Nie- 0 pkt |
| 2 | Możliwość podłączenia przystawki automatycznej kontroli jakości |  |  | Tak – 5 pkt Nie- 0 pkt |
| 3 | Możliwość podłączenia dodatkowej drukarki |  |  | Tak – 5 pkt Nie- 0 pkt |
| VI | Gwarancja |  |  |  |
| 1 | Gwarancja – min 24 miesięcy, max: 60 miesięcy |  |  | parametr oceniany |
| VII | Serwis |  |  | - |
| 1 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze)x.48 godz |  |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt powyżej 0 pkt |
| 2 | Czas usunięcia awarii ( w dni robocze)max.6 dni |  |  | do 3 dni – 20 pkt do 5 dni – 10 pkt powyżej 5 dni – 0 pkt |
| 3 | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 |  |  | bez punktacji |
| 4 | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  |  | bez punktacji |
| 5 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie –min 3 miesiące |  |  | 3-miesiące – 0 pkt powyżej 3 miesięcy - za każdy miesiąc 5 pkt |
| 6 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. |  |  | 1 raz w roku – 0 pkt 2 razy w roku- 20 pkt |
| 7 | Dostępność części zamiennych |  |  | do 5 lat – 0 pkt za każdy rok powyżej 5 lat - 5 pkt max:10 lat |
| VIII | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  |  | bez punktacji |
| IX | Wymagane dokumenty |  |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty |  | bez punktacji |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem |  | bez punktacji |
| 3 | Prospekt aparatu, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty |  | bez punktacji |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa urządzenia | Ilość szt/ kpl | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator parametrów krytycznych typ. ………………………………….... | 1 |  |  |  |  |  |

Termin dostawy………………………….

……………………………..

/podpis i pieczęć Wykonawcy/

Zadanie nr: 3

Kod CPV 33.16.81.00-6 Endoskopy

Wideogastroskop z torem wizyjnym i źródłem światła -– kpl  1.

Przedmiotem zamówienia jest zestaw endoskopowy  przeznaczony do diagnostyki górnego odcinka przewodu pokarmowego  oraz wykonywania zabiegów terapeutycznych.

1. Zestaw fabrycznie nowy.

2.Rok produkcji  ( nie starszy niż  2016.r.)...........................................................................

3. Producent...........................................................................................................................

|  | Parametry wymagane | Parametr oferowany (opisać lub wpisać TAK/NIE) | Parametr oceniany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Procesor wizyjny + źródło światła – kpl 1 | Typ/nazwa ………………………………….. |  |
| 1 | Wyjście sygnału wysokiej rozdzielczości HDTV |  | bez punktacji |
| 2 | Wyjścia typu: DVI; HD-SDI;Y/C (S-VHS);USB; wyjście sterujące do sterowania przesyłem zdjęć i filmów z rękojeści endoskopu |  | bez punktacji |
| 3 | Funkcja obrazowania wąskim pasmem światła – elektronicznego barwienia błony śluzowej techniką NBI poprzez wyraźniejsze obrazowanie podśluzówkowej siatki naczyń oraz struktury błony śluzowej |  | bez punktacji |
| 4 | Możliwość obrazowania w wąskim paśmie światła z filtracją długości pasma światła dla wszystkich oferowanych endoskopów |  | bez punktacji |
| 5 | Źródło światła LED | ( podać typ) | LED – 20 pkt inne- 0 pkt |
| 6 | Dowolna programowalność funkcji procesora na min 4 przyciski endoskopów |  | bez punktacji |
| 7 | Regulacja oświetlenia automatyczna i ręczna |  | bez punktacji |
| 8 | Pompa insuflacyjna z regulacją pracy |  | bez punktacji |
| 9 | Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów z podaniem typu, symbolu i numeru fabrycznego endoskopu |  | bez punktacji |
| II | Monitor medyczny – szt 1 |  | - |
| 1 | Przekątna min.24 cale | (podać) | 24 cale – 0 pkt powyżej – 10 pkt |
| 2 | Obrazowanie w systemie Full HD, HDTV |  | bez punktacji |
| 3 | Wejścia sygnału video: HD-SDI (2); DVI (2); S-VIDEO; COMPOSITE, RGBS,YPbPr, SOG |  | bez punktacji |
| 4 | Przystosowany do montażu na ruchomym ramieniu wózka |  | bez punktacji |
| III | Wózek do zestawu – szt 1 |  | - |
| 1 | Możliwość ustawienia zestawu na półkach wózka |  | bez punktacji |
| 2 | Ruchome ramię na monitor |  | bez punktacji |
| 3 | Wieszak na endoskop |  | bez punktacji |
| 4 | Listwa zasilająca |  | bez punktacji |
| 5 | Półka na klawiaturę |  | bez punktacji |
| 6 | Podstawa jezdna z blokadą |  | bez punktacji |
| IV | Wideogastroskop diagnostyczno–zabiegowy – szt 1 | Typ/nazwa ………………………………….. | - |
| 1 | Obrazowanie HDTV |  | bez punktacji |
| 2 | Kąt obserwacji min.140° |  | bez punktacji |
| 3 | Średnica zewnętrzna wziernika max. 9,2mm |  | bez punktacji |
| 4 | Średnica kanału roboczego min.2,8 mm |  | bez punktacji |
| 5 | Głębia ostrości min 2-100mm |  | bez punktacji |
| 6 | Zagięcie końcówki w stopniach min. góra/dół -210°/90°; lewo/prawo: 100°/100°; |  | bez punktacji |
| 7 | Długość robocza min.1030 mm |  | bez punktacji |
| 8 | Funkcje: -identyfikacja endoskopu przez procesor - informacja o typie i numerze seryjnym endoskopu oraz średnicy kanału roboczego - schemat kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego |  | bez punktacji |
| 9 | Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora – min. 4 |  | bez punktacji |
|  | Aparat całkowicie szczelny bez konieczności stosowania zatyczek, lub system z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora |  | bez punktacji |
|  | Mycie i dezynfekcja w myjniach automatycznych przeznaczonych do endoskopów giętkich różnych producentów |  | bez punktacji |
| VI | Pompa płucząca – szt 1 |  | - |
| 1 | Pompa zapewniająca możliwość spłukiwania wodą poprzez dodatkowy kanał videoendoskopów oraz poprzez kanał roboczy |  | bez punktacji |
| 2 | Pompa wodna perystaltyczna dająca możliwość regulacji prędkości przepływu |  | bez punktacji |
| 3 | Uruchamianie pracy pompy z przycisków endoskopu (możliwość zaprogramowania) |  | bez punktacji |
| 4 | Zbiornik płynu – min. 2 litr (autoklawowalny lub jednorazowy) |  | bez punktacji |
| 5 | Możliwość ustawienia na półce wózka endoskopowego |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 6 | Możliwość obsługi przyciskiem nożnym |  | Tak-10 pkt Nie- 0 pkt |
| VII | Ssak medyczny do zestawu endoskopowego- szt 1 |  | - |
| 1 | Wytwarzana próżnia nominalna – 95kPa |  | bez punktacji |
| 2 | Regulacja siły ssania zaprogramowana w trzech poziomach (40l/min; 50l/min; 60l/min) |  | bez punktacji |
| 3 | Regulacja siły ssania manualna |  | bez punktacji |
| 4 | Wskaźnik próżni |  | bez punktacji |
| 5 | System antyprzepełnieniowy pływakowy |  | bez punktacji |
| 6 | Filtr mikrobiologiczny |  | bez punktacji |
| 7 | Wielorazowa bytla o pojemności 2 litrów ( autoklawowalna) |  | bez punktacji |
| 8 | Możliwość współpracy z butlami jednorazowymi |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| VIII | System archiwizacji i opisywania badań |  | - |
| 1 | System archiwizacji badań endoskopowych poprzez podłączenie aparatu do systemu informatycznego Zamawiającego wraz z licencją. Zamawiający posiada system RIS/PACS „INFINIT” firmy RESQMED. Wykonawca zapewni głęboką integrację aparatu z systemem RIS/PACS. Zakres integracji z systemem RIS/PACS musi obejmować: 1. Komunikacja w standardzie DICOM 3.0 po stronie aparatu z uwzględnieniem: - DICOM C-STORE (licencja i konfiguracja pod posiadany przez zamawiającego system PACS w zakresie przesyłu badań ) - DICOM MODALITY WORKLIST (licencja i konfiguracja pod posiadany przez zamawiającego serwer DICOM MODALITY WORKLIST ) - DICOM Query/Retrieve (konfiguracja pod posiadany przez zamawiającego system PACS) 2. Integracja posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS w zakresie archiwizacji badań i DICOM Query/Retrieve z aparatem. 3. Integracja posiadanego przez Zamawiającego serwera DICOM MODALITY WORKLIST z aparatem w zakresie obsługi bieżących zleceń na badania. 4. Rozszerzenie licencji posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS na podłączenie aparatu do usługi DICOM C-STORE. 5. Rozszerzenie licencji posiadanego przez Zamawiającego systemu RIS na podłączenie aparatu do usługi DICOM MODALITY WORKLIST. 6. Opis badania będzie się odbywał w posiadanym systemie HIS AMMS firmy ASSECO (do badania dołączony zostanie link do zdjęcia) 7. Rozszerzenie licencji posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS do nagrywania badań na stacji lokalnej i duplikatorze. |  | bez punktacji |
| 2 | Stacja opisowa do sytemu: - komputer – pamięć RAM min. 8 GB; dysk twardy min. 256 SSD - procesor - posiadający min. 4 fizyczne rdzenie, zgodny z x86 o wydajności ocenianej, na co najmniej 6600 punktów zdobytych w teście PassMark test CPU Mark -interfejs sieciowy min 1 Gb - nagrywarka DVD+/-RW - klawiatura - mysz - system operacyjny Windows 10 PROFESIONAL PL-64 bit - monitor LCD min.24 cali - drukarka laserowa |  | bez punktacji |
| IX | Gwarancja | - | - |
| 1 | Gwarancja min.24 miesiące max 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| X | Serwis |  |  |
| 1 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) max. 48 godz |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt powyżej 0 pkt |
| 2 | Czas usunięcia awarii max.5 dni |  | do 3 dni – 20 pkt do 4 dni – 10 pkt do 5 dni – 0 pkt |
| 3 | W przypadku naprawy powyżej 5 dni roboczych wykonawca wstawi endoskop zastępczy |  | Tak - 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 4 | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 |  | bez punktacji |
| 5 | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  | bez punktacji |
| 6 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie –min 3 miesiące |  | bez punktacji |
| 7 | Dostępność części zamiennych max.10 lat |  | do 5 lat – 0 pkt za każdy 1 rok dłużej -5 pkt |
| 8 | W okresie gwarancji nieodpłatne przeglądy – 2 razy w roku |  | bez punktacji |
| XI | Szkolenie personelu wskazanego przez zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia |  | bez punktacji |
| XII | WYMAGANE DOKUMENTY |  | - |
| 1 | Atest na tester szczelności kompatybilny z oferowanym endoskopem | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 2 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 3 | Katalog potwierdzający oferowane parametry | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 4 | Prospekt urządzenia | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 5 | Instrukcja obsługi w języku polskim | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 6 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa urządzenia | Ilość szt/ kpl | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wideogastroskop z torem wizyjnym źródłem swiatla typ………………………………….. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |

Termin dostawy………………………….

………………………..

/podpis i pieczęć oferenta/

Zadanie nr:4

Wideobronchoskop z wyposażeniem- 1 kpl

Kod CPV 33.16.81.00-6 Endoskopy

Przedmiotem zamówienia jest zestaw endoskopowy  przeznaczony do diagnostyki układu oddechowego - tchawicy, oskrzeli i płuc, oraz wykonywania zabiegów terapeutycznych.

Producent:			............................................

Kraj pochodzenia:		............................................

Oferowany model:		............................................

Rok produkcji :                          nie starszy niż 2016 rok (podać rok)………….r.

|  | Parametry wymagane | Parametr oferowany (opisać lub wpisać TAK/NIE) | Parametr oceniany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Procesor wizyjny + źródło światła – kpl 1 | Typ/nazwa ………………………………….. |  |
| 1 | Wyjście sygnału wysokiej rozdzielczości, min. SD |  | bez punktacji |
| 2 | Wyjścia sygnału: min. 1 x DVI |  | bez punktacji |
| 3 | Dodatkowa funkcja obrazowania - NBI (wąskim pasmem światła – elektronicznego barwienia błony śluzowej techniką poprzez wyraźniejsze obrazowanie podśluzówkowej siatki naczyń oraz struktury błony śluzowej) -i-scan (funkcja obrazowania w różnej długości pasma światła) |  | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 4 | Źródło światła: Ksenon lub LED |  | LED – 20 pkt Ksenon– 10 pkt Inne- 0 pkt |
| 5 | Programowalność funkcji procesora na przyciski endoskopów, min. 3 przyciski |  | bez punktacji |
| 6 | Regulacja oświetlenia automatyczna lub ręczna |  | bez punktacji |
| 7 | Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów z podaniem typu, symbolu i numeru fabrycznego endoskopu |  | bez punktacji |
| 8 | Min. 1 gniazdo USB |  | bez punktacji |
| 9 | Rejestracja zdjęć na pamięci USB w formacie JPG |  | bez punktacji |
| 10 | Możliwość odtworzenia zdjęć bezpośrednio na ekranie monitora |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 11 | Rejestracja filmów wideo na pamięci USB w formacie MPEG4 |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 12 | Możliwość odtworzenia filmów bezpośrednio na ekranie monitora |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 13 | Wbudowany system dokumentacji badań (zapisywanie zdjęć, tworzenie kart pacjenta i opisów) pozwalający na wygenerowanie opisu ze zdjęciami po odłączeniu od zewnętrznego systemu dokumentacji, np. podczas badań wyjazdowych |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 14 | Możliwość zaprogramowania dowolnej funkcji sterującej procesora na min 1 klawisz dostępu z panelu przedniego lub możliwość uruchomienia z panelu procesora takich funkcji |  | bez punktacji |
| II | Monitor medyczny – szt 1 | - | - |
| 1 | Przekątna min. 15 cali – osobny lub zintegrowany z urządzeniem |  | bez punktacji |
| III | Wózek do zestawu – szt 1 | - | - |
| 1 | Możliwość ustawienia/zawieszenia systemu na półkach wózka |  | Tak-10 pkt Nie – 0 pkt |
| 2 | Ramię na monitor |  | bez punktacji |
| 3 | Wieszak na endoskop |  | bez punktacji |
| 4 | Listwa zasilająca |  | bez punktacji |
| 5 | Półka na klawiaturę |  | bez punktacji |
| 6 | Podstawa jezdna z blokadą |  | bez punktacji |
| IV | Wideobronchoskop | Typ/nazwa ………………………………….. | - |
| 1 | Średnica kanału roboczego min– 2,2 mm |  | 2,20mm- 0 pkt do 2,50 mm—10 pkt do 3,00 mm – 20 pkt |
| 2 | Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej – max 6,4 mm |  | bez punktacji |
| 3 | Przetwornik CCD – Kolor |  | bez punktacji |
| 4 | Kąt widzenia min. 120° z funkcją zoom sterowaną przyciskiem na rękojeści endoskopu |  | bez punktacji |
| 5 | Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej (min.): a) góra 160° b) dół 100° |  | (wychylenie- góra) 160° - 0 pkt 170°- 10 pkt 180° - 20 pkt |
| 6 | Głębia ostrości - min 3-50 mm |  | 3-50 mm- 0 pkt do 10 mm- 10 pkt |
| 7 | Długość robocza – min. 600 mm |  | bez punktacji |
| 8 | Min. 3 przyciski sterujące dowolnie na głowicy endoskopu |  | bez punktacji |
| 9 | Końcówka dystalna wyposażona w 2 światłowody |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| V | Wyposażenie | - | - |
| 1 | Szczypce biopsyjne – 2 szt |  | bez punktacji |
| 2 | Komplet adapterów - 1 kpl |  | bez punktacji |
| 3 | Szczoteczki do mycia ( różne rozmiary) – szt 4 |  | bez punktacji |
| 4 | Stacja opisowa do sytemu: - komputer – pamięć RAM min. 8 GB; dysk twardy min. 256 SSD - procesor - posiadający min. 4 fizyczne rdzenie, zgodny z x86 o wydajności ocenianej, na co najmniej 6600 punktów zdobytych w teście PassMark test CPU Mark -interfejs sieciowy min. 1 Gb -nagrywarka DVD+/-RW / - klawiatura - mysz - system operacyjny Windows 10 PROFESIONAL PL-64 bit - monitor LCD min.24 cali - drukarka laserowa |  | bez punktacji |
| VI | Wymagania dodatkowe | - | - |
| 1 | System archiwizacji badań endoskopowych poprzez podłączenie aparatu do systemu informatycznego Zamawiającego wraz z licencją. Zamawiający posiada system RIS/PACS „INFINIT” firmy RESQMED. Wykonawca zapewni głęboką integrację aparatu z systemem RIS/PACS. Zakres integracji z systemem RIS/PACS musi obejmować: 1. Komunikacja w standardzie DICOM 3.0 po stronie aparatu z uwzględnieniem: - DICOM C-STORE (licencja i konfiguracja pod posiadany przez zamawiającego system PACS w zakresie przesyłu badań ) - DICOM MODALITY WORKLIST (licencja i konfiguracja pod posiadany przez zamawiającego serwer DICOM MODALITY WORKLIST ) - DICOM Query/Retrieve (konfiguracja pod posiadany przez zamawiającego system PACS) 2. Integracja posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS w zakresie archiwizacji badań i DICOM Query/Retrieve z aparatem. 3. Integracja posiadanego przez Zamawiającego serwera DICOM MODALITY WORKLIST z aparatem w zakresie obsługi bieżących zleceń na badania. 4. Rozszerzenie licencji posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS na podłączenie aparatu do usługi DICOM C-STORE. 5. Rozszerzenie licencji posiadanego przez Zamawiającego systemu RIS na podłączenie aparatu do usługi DICOM MODALITY WORKLIST. 6. Opis badania będzie się odbywał w posiadanym systemie HIS AMMS firmy ASSECO (do badania dołączony zostanie link do zdjęcia) 7. Rozszerzenie licencji posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS do nagrywania badań na stacji lokalnej i duplikatorze. |  | bez punktacji |
| II | Gwarancja | - | - |
| 1 | Gwarancja min.24 miesiące max 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| III | Serwis |  |  |
| 1 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt powyżej 0 pkt |
| 2 | Czas usunięcia awarii max.5 dni |  | do 3 dni – 20 pkt do 4 dni – 10 pkt do – 5 dni – 0 pkt |
| 3 | W przypadku naprawy powyżej 5 dni roboczych wykonawca wstawi endoskop zastępczy |  | Tak - 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 4 | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji w przypadku niedostarczenia aparatu zastępczego - max 7 |  | bez punktacji |
| 5 | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  | bez punktacji |
| 6 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie –min 3 miesiące |  | bez punktacji |
| 7 | Dostępność części zamiennych max.10 lat |  | do 5 lat – 0 pkt za każdy 1 rok dłużej -5 pkt |
| 8 | W okresie gwarancji nieodpłatne przeglądy – 2 razy w roku |  | bez punktacji |
| IV | Szkolenie personelu wskazanego przez zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia |  | bez punktacji |
| V | Wymagane dokumenty | - | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 2 | Katalog potwierdzający oferowane parametry | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 3 | Prospekt urządzenia | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 5 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa urządzenia | Ilość szt/ kpl | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wideobronchoskop z wyposażeniem typ. ………………………………….... | 1 |  |  |  |  |  |

Termin dostawy………………………….

………………………..

/podpis i pieczęć oferenta/

Zadanie nr: 5

CPV 33191000-5 Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

Myjnia do endoskopów – szt. 1

Automatyczna myjnia do endoskopów przeznaczona do mycia i dezynfekcji wszystkich typów  endoskopów giętkich ( różnych producentów)

Producent:			............................................

Kraj pochodzenia:		............................................

Oferowany model:		............................................

Rok produkcji :                          nie starsza niż 2017 rok

| Lp. | Nazwa parametru wymaganego | Parametr oferowany opisać lub wpisać TAK/ NIE | Parametr oceniany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Myjnia automatyczna spełniająca wymagania dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych oraz normy Europejskiej EN ISO 15 883-1 i 15 883- 4 wraz z deklaracją zgodności CE | Typ/nazwa ………………………………….. | - |
| 1 | Obudowa zewnętrzna ze stali nierdzewnej Komora mycia wykonana z kwasoodpornego materiału odpornego na działanie środków myjących i dezynfekcyjnych używanych w procesie mycia i dezynfekcji |  | bez punktacji |
| 2 | Myjnia w pełni automatyczna przeznaczona do mycia endoskopów giętkich różnych producentów (np. Olympus, Pentax, Storz) używanych przez Zamawiającego |  | bez punktacji |
| 3 | Dwie niezależne komory mycia - automatyczne mycie i dezynfekcja 2 giętkich endoskopów równocześnie lub asynchronicznie (gastroskopów, kolonoskopów, bronchoskopów, ) |  | bez punktacji |
| 4 | Proces obróbki: - automatyczny test szczelności - mycie wstępne z użyciem detergentów - mycie zasadnicze - dezynfekcja chemiczna - dezynfekcja termiczna ok. 50°C - płukanie ( ostatnie płukanie wodą zdemineralizowaną) - suszenie |  | bez punktacji |
| 5 | System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów przy użyciu niezależnych konektorów |  | bez punktacji |
| 6 | Sprawdzanie szczelności endoskopu przez cały cykl procesu mycia i dezynfekcji |  | bez punktacji |
| 7 | Ciągła automatyczna kontrola drożności kanałów- automatyczne wykrywanie niezależne niedrożnego kanału |  | bez punktacji |
| 8 | Możliwość zastosowania wymiennie płynu dezynfekcyjnego na bazie kwasu nadoctowego i aldehydu glutarowego - nie powodująca uszkodzenia endoskopu |  | bez punktacji |
| 9 | Możliwość stosowania środków myjących i dezynfekujących różnych producentów (co najmniej trzech) | (podać nazwy firm i środków) | bez punktacji |
| 10 | Automatyczny pobór środków myjących i dezynfekujących do każdego z cykli oraz ciągła kontrola ich poziomu. Sygnalizacja kończących się detergentów. |  | bez punktacji |
| 11 | Całkowity czas mycia i dezynfekcji (obejmujący proces wymieniony w pkt 4) | (podać) | do 30 min - 10 pkt do 60 min- 5 pkt powyżej – 60 min -0 pkt |
| 12 | Wyświetlacz LCD w języku polskim |  | bez punktacji |
| 13 | Minimum 5 programów w tym program termicznej samodezynfekcji myjni zgodny z wymogami normy Europejskiej EN ISO 15 883- 4 |  | bez punktacji |
| 14 | Możliwość indywidualnego programowania pracy urządzenia przez użytkownika |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 15 | Wyświetlacz LCD wskazujący poszczególne fazy danego cyklu |  | bez punktacji |
| 16 | Filtr pochłaniający opary ( zapachy) dezynfekcyjne |  | bez punktacji |
| 17 | Zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem myjni |  | bez punktacji |
| 18 | Dokładny pomiar kontrolujący ilość jednorazowo dozowanych środków myjących oraz dezynfekujących |  | bez punktacji |
| 19 | Automatyczne rozpoznawanie i wykrywanie zablokowania kanału endoskopu w trakcie całego procesu |  | bez punktacji |
| 20 | Automatyczne powiadamianie akustyczne w przypadku nieprawidłowości podłączenia endoskopu, blokady przepływu w kanale endoskopu lub spadku ciśnienia poza ustalony zakres |  | bez punktacji |
| 21 | Wbudowana drukarka do udokumentowania procesu mycia i dezynfekcji – wydruk oddzielny dla każdego z procesów odbywających się nawet w tym samym czasie. Na wydruku musi znajdować się informacja o prawidłowości lub nie prawidłowości przebiegu procesu mycia i dezynfekcji. Zapis z drukarki ma uwzględniać rodzaj aparatu endoskopowego i użytkowników uruchamiających dany proces |  | bez punktacji |
| 22 | Możliwość współpracy z systemem archiwizującym, zgrania na dysk i odczyt w programie zewnętrznym | (opisać) | Tak– 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 23 | Funkcja automatycznego rozpoznawania endoskopów i użytkowników |  | bez punktacji |
| 24 | Automatyczne, bezdotykowe otwieranie urządzenia |  | Tak- 10 pkt Nie – 0 pkt |
| II | Wyposażenie | - | - |
| 1 | Komplety adapterów do mycia i testu szczelności endoskopów różnych producentów ( Olympus, Pentax, Storz) |  | bez punktacji |
| 2 | System uzdatniania wody obejmujący: - filtry - wymieniacz jonowy - system odwróconej osmozy - lampa UV zabezpieczający mycie endoskopów w cyklu ciągłym |  | bez punktacji |
| 3 | Zestaw startowy środków myjących i dezynfekcyjnych na bazie kwasu nadoctowego działającego na B, V, F, Tbc, S na min 50 cykli mycia. |  | bez punktacji |
| 4 | Papier do drukarki – 10 rolek |  | bez punktacji |
| 5 | System identyfikujący endoskopu i użytkowników |  | bez punktacji |
| 6 | Przyrząd do kontroli skuteczności mycia endoskopów elastycznych zgodny z założeniami normy ISO 15883-4 |  | bez punktacji |
| 7 | Zestaw wskaźników do kontroli skuteczności mycia endoskopów elastycznych z substancją odpowiadającą zanieczyszczeniom organicznym w ilości 50 sztuk. |  | bez punktacji |
| III | Inne wymagania | - | - |
| 1 | Montaż urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  | bez punktacji |
| 2 | Przeszkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia. |  | bez punktacji |
| 3 | W okresie gwarancji dodatkowe szkolenie personelu w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w ilości niezbędnej do prawidłowej eksploatacji urządzenia |  | bez punktacji |
| IV | Gwarancja | - | - |
| 1 | Gwarancja min. 24 miesiące –max. 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| V | Serwis | - | - |
| 1 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze)- max.48 godzin |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt do 48 godzin - 0 pkt |
| 2 | Czas usunięcia awarii ( liczony w dniach roboczych) max.5 dni |  | do 3 dni – 20 pkt do 4 dni – 10 pkt do 5 dni – 0 pkt |
| 3 | W przypadku naprawy powyżej 5 dni roboczych wykonawca wstawi urządzenie zastępcze |  | Tak - 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 4 | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 |  | bez punktacji |
| 5 | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.2 |  | bez punktacji |
| 6 | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę urządzenia na nowe- max 5 napraw. |  | bez punktacji |
| 7 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie –min 12 miesięcy |  | bez punktacji |
| 8 | W okresie gwarancji cztery pełne, nieodpłatne przeglądy ( 2 na rok) |  | bez punktacji |
| 9 | Dostępność części zamiennych max.10 lat |  | do 5 lat – 0 pkt za każdy 1 rok dłużej -5 pkt |
| VI | Wymagane dokumenty | - | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE potwierdzająca spełnienie wymagań dyrektywy 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych oraz normy Europejskiej EN ISO 15 883-1 i 15 883- 4 lub inny dokument potwierdzający spełnienie w/w norm. | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 2 | Katalog potwierdzający oferowane parametry w języku polskim | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 3 | Prospekt urządzenia | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 4 | Instrukcja obsługi i opis techniczny w języku polskim | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 5 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/ Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa urządzenia | Ilość szt/ kpl | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczna myjnia do endoskopów typ. ………………………………….... | 1 |  |  |  |  |  |

Termin dostawy………………………….

………………………..

/podpis i pieczęć oferenta/

Zadanie nr: 6

Kod CPV: 33172100-7 Urządzenia do anestezji

Kod CPV:33157400-9 Medyczna aparatura oddechowa.

Przedmiotem zamówienia jest medyczna aparatura oddechowa: Respirator stacjonarny ( 2 szt) oraz  Aparat do znieczulania  (1 szt)

1.Respirator stacjonarny – szt 2

1/ Typ/nazwa ........................................................

2/Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji (nie starszy niż 2016 rok) ………………

2/ Producent...........................................................................................................................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH:

| l.p. | Wymagania | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Parametr oceniany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE | - |  | - |
| 1 | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla dorosłych i dzieci | TAK |  | bez punktacji |
| 2 | Zasilanie elektryczne 220-240 V; 50 Hz+/-20% | TAK |  | bez punktacji |
| 3 | Awaryjne zasilanie ze zintegrowanego akumulatora na minimum 0,5 godziny pracy | TAK |  | 0,5 h- 0 pkt za każde 0,5 h dłużej -5 pkt |
| 4 | Zasilanie w powietrze i tlen z centralnej instalacji gazów | w zakresie min. (2,8 – 5,5) [bar] |  | bez punktacji |
| 5 | Możliwość awaryjnej pracy przy zasilaniu tylko jednym gazem, powietrzem lub tlenem | TAK |  | bez punktacji |
| 6 | Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej, dwa koła z blokadą | TAK |  | bez punktacji |
| 7 | Komunikacja w języku polskim | TAK |  | bez punktacji |
| 8 | Automatyczna kompensacja braku drugiego gazu | TAK |  | bez punktacji |
| 9 | Złącze do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora. | TAK |  | bez punktacji |
| II | Tryby wentylacji | - |  | - |
| 1 | Ciągła wentylacja wymuszona CMV, CMVAssist | TAK |  | bez punktacji |
| 2 | Synchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV | TAK |  | bez punktacji |
| 3 | Wentylacja z ciągłym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych CPAP/PEEP | TAK |  | bez punktacji |
| 4 | Wymuszona wentylacja minutowa MMV | TAK |  | bez punktacji |
| 5 | Wentylacja ciśnieniowo zmienna PCV | TAK |  | bez punktacji |
| 6 | Wentylacja objętościowo zmienna VCV | TAK |  | bez punktacji |
| 7 | Wentylacja ciśnieniowa dwupoziomowa typu BIPAP, Bi-Level, DuoPAP | TAK |  | bez punktacji |
| 8 | Wentylacja kontrolowana objętościowo i ciśnieniowo - SIMV | TAK |  | bez punktacji |
| 9 | Wentylacja z zadaną objętością z ograniczeniem ciśnienia | TAK |  | bez punktacji |
| 10 | Wentylacja z zadanym ciśnieniem z gwarantowaną objętością | TAK |  | bez punktacji |
| 11 | Wentylacja wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem | TAK |  | bez punktacji |
| 12 | Wentylacja bezdechu z możliwością ustawienia parametrów oddechowych | TAK |  | bez punktacji |
| 13 | Wentylacja typu PPS lub PAV+ | TAK |  | bez punktacji |
| 14 | Wentylacja nieinwazyjna NIV | TAK |  | bez punktacji |
| 15 | Tryb wentylacji typu Volume Suport (VSV) | TAK |  | bez punktacji |
| 16 | Tryb wentylacji typu VPS ( tzw. wentylacja szumowa) | TAK |  | bez punktacji |
| 17 | Tryb automatycznego odzwyczajania pacjenta od wentylacji mechanicznej z automatyczną regulacją poziomu wspomagania ciśnienia na podstawie analizy etCO2 w respiratorze | TAK |  | bez punktacji |
| III | Rodzaje oddechu | - |  | - |
| 1 | Oddech wymuszony kontrolowany objętością - VCV | TAK |  | bez punktacji |
| 2 | Oddech wymuszony kontrolowany ciśnieniem - PCV | TAK |  | bez punktacji |
| 3 | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem | TAK |  | bez punktacji |
| 4 | Oddech spontaniczny wspomagany objętością | TAK |  | bez punktacji |
| 5 | Oddech spontaniczny wspomagany proporcjonalnie | TAK |  | bez punktacji |
| 6 | Rozpoznawanie oddechu własnego pacjenta | TAK |  | bez punktacji |
| IV | Inne wymagania | - |  | - |
| 1 | Automatyczna kompensacja oporów rurki tracheotomijnej (ATC) | TAK |  | bez punktacji |
| 2 | Automatyczne westchnienie z regulacją parametrów westchnień | TAK |  | bez punktacji |
| 3 | Możliwość wyboru sposobu nastawiania parametrów wzajemnie zależnych (czas wdechu, czas wydechu, stosunek I:E) | TAK |  | bez punktacji |
| 4 | Częstość oddechów przy wentylacji CMV-IPPV | min.5-95 1/min |  | bez punktacji |
| 5 | Objętość pojedynczego oddechu | min. od 20- 2500 ml |  | bez punktacji |
| 6 | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych | min. od 5 do 90 cmH2O |  | bez punktacji |
| 7 | Ciśnienie wspomagane PSV | min. od 5 do 90 cmH2O |  | bez punktacji |
| 8 | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP | min. od 5 do 50 cmH2O |  | bez punktacji |
| 9 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100% (elektroniczny mieszalnik gazów) | TAK |  | bez punktacji |
| 10 | Wyzwalanie oddechu- czułość przepływowa regulowana w zakresie od 0,5 -15 l/min | TAK |  | bez punktacji |
| 11 | Płynna regulacja czasu lub współczynnika narastania przepływu dla oddechu ciśnieniowo kontrolowanego ciśnieniowo wspomaganego | TAK |  | bez punktacji |
| 12 | Regulacja czułości zakończenia fazy wdechu dla oddechów ciśnieniowo wspomaganych w zakresie szczytowego przepływu wdechowego | mini. 5-65% |  | bez punktacji |
| 13 | Graficzna prezentacja płuc pacjenta wraz z wartościami cyfrowymi | TAK |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| V | Monitor | - |  | - |
| 1 | Podstawowy kolorowy monitor o przekątnej całkowitej minimum 17" do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji - podać przekątną całkowitą | TAK podać |  | 17" – 0 pkt 19" 10 pkt powyżej 20 pkt |
| 2 | Prezentacja na ekranie min.3 krzywych oddechowych ciśnienie/czas -przepływ/czas -objętość/czas z możliwością wyświetlania ich jednocześnie na ekranie | TAK |  | bez punktacji |
| 3 | Graficzna prezentacja pętli ciśnienie- objętość | TAK |  | bez punktacji |
| 4 | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy | TAK |  | bez punktacji |
| 5 | Trendy [godz.] monitorowanych parametrów | TAK opisać |  | bez punktacji |
| 6 | Dziennik zdarzeń min. 5 dni | podać |  | do 5 dni – 0 pkt za każdy dzień więcej 1 pkt |
| VI | Pomiary parametrów wentylacji | - |  | - |
| 1 | Rzeczywista częstość oddychania | TAK |  | bez punktacji |
| 2 | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  | bez punktacji |
| 3 | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  | bez punktacji |
| 4 | Częstość oddechów wyzwalanych przez pacjenta | TAK |  | bez punktacji |
| 5 | Objętość pojedynczego oddechu wspomaganego ciśnieniowo przy wentylacji SIMV | TAK |  | bez punktacji |
| 6 | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej | TAK |  | bez punktacji |
| 7 | Objętość spontanicznej wentylacji minutowej lub frakcji oddechów wyzwolonych przez pacjenta | TAK |  | bez punktacji |
| 8 | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  | bez punktacji |
| 9 | Ciśnienie szczytowe wdechowe | TAK |  | bez punktacji |
| 10 | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym | TAK |  | bez punktacji |
| 11 | Stosunek wdech/wydech I:E lub stosunku wdech/całkowity cykl oddechowy | TAK |  | bez punktacji |
| 12 | Ciśnienie Plateau | TAK |  | bez punktacji |
| 13 | Ciśnienie okluzji P,01 | TAK |  | bez punktacji |
| 14 | Pomiar końcowo wydechowego CO2 w respiratorze | TAK |  | bez punktacji |
| 15 | Kalkulacja współczynnika eliminacji dwutlenku węgla VCO2 | TAK |  | bez punktacji |
| 16 | Możliwość wykonania manewru rekrutacji pęcherzyków płucnych poprzez płynne zwiększenie ciśnienia szczytowego i PEEP | TAK opisać |  | bez punktacji |
| VII | Alarmy | - |  | - |
| 1 | Hierarchia alarmów w zależności od ważności ze stopniowaniem alarmu w zależności od czasu trwania sytuacji alarmowej | TAK opisać |  | bez punktacji |
| 2 | Zaniku zasilania sieciowego | TAK |  | bez punktacji |
| 2 | Zaniku zasilania bateryjnego | TAK |  | bez punktacji |
| 3 | Niskiego ciśnienia gazów zasilających | TAK |  | bez punktacji |
| 4 | Za niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu | TAK |  | bez punktacji |
| 5 | Wysokiej całkowitej objętości minutowej, niskiej całkowitej objętości minutowej | TAK |  | bez punktacji |
| 6 | Wysokiej objętości oddechowej ewentualnie wysokiej częstości oddechów i/lub bezdechu | TAK |  | bez punktacji |
| 7 | Wysokiego ciśnienia | TAK |  | bez punktacji |
| 8 | Niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego | TAK |  | bez punktacji |
| 9 | Niskiej objętości oddechowej ewentualnie wysokiej częstości oddechów i/lub bezdechu | TAK |  | bez punktacji |
| 10 | Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej | TAK |  | bez punktacji |
| 11 | Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta | TAK |  | bez punktacji |
| 12 | Pamięć alarmów z komentarzem | TAK |  | bez punktacji |
| 13 | Alarmy techniczne | TAK |  | bez punktacji |
| VIII | Inne funkcje | - |  | - |
| 1 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmiana parametrów wentylacji | TAK |  | bez punktacji |
| 2 | Łatwy wybór elementów obsługi na ekranie poprzez dotyk lub pokrętło | TAK |  | bez punktacji |
| 3 | W przypadku zmiany trybu i parametrów wentylacji, możliwość łatwego powrotu do poprzednich nastawień | TAK |  | bez punktacji |
| 4 | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW lub kategorii wagowej pacjenta | TAK |  | bez punktacji |
| 5 | Test aparatu sprawdzający poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika | TAK |  | bez punktacji |
| IX | Wyposażenie |  |  | - |
| 1 | Wydechowy filtr przeciwbakteryjny (HME) - 100 szt.dla jednego aparatu | TAK |  | bez punktacji |
| 2 | Kompletny układ oddechowy wielorazowy silikonowy z pułapką wodną na wydechu. Dostosowany do HME – po 2 komplety na aparat | TAK |  | bez punktacji |
| 3 | Nebulizator do wziewnego podawania leków | TAK |  | bez punktacji |
| X | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. Ilość osób szkolonych do ustalenia na etapie instalacji aparatu. | TAK |  | bez punktacji |
| XI | Inne wymagania | - |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty |  | bez punktacji |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem |  | bez punktacji |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty |  | bez punktacji |

2.Aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym - 1 kpl.

1/ Typ/nazwa ........................................................

2/Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji (nie starszy niż 2016 rok) ………………

2/ Producent...........................................................................................................................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH:

| Lp. | Wymagania | Parametry Wymagane | Parametry oferowane | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY OGÓLNE |  |  | - |
| 1 | Aparat do znieczulania ogólnego noworodków, dzieci i dorosłych bez konieczności zmiany elementów systemu oddechowego (nie dotyczy rur pacjenta i worka oddechowego) | TAK |  | bez punktacji |
| 2 | Aparat na podstawie jezdnej z blokadą | TAK |  | bez punktacji |
| 3 | Aparat zasilany w O2, N2O i Powietrze z sieci centralnej (z możliwością systemowego wyłączenia N2O); prezentacja wartości ciśnień gazów zasilających na wyświetlaczu | TAK |  | bez punktacji |
| 4 | Prezentacja ciśnienia w butlach rezerwowych i ciśnień gazów w sieci centralnej na wyświetlaczu z przodu aparatu | TAK |  | bez punktacji |
| 5 | Uchwyty na 2 butle rezerwowe o poj. 10 litrów każda; | TAK |  | bez punktacji |
| 6 | Aparat wyposażony w zintegrowany (nie dopuszcza się zewnętrznych) akumulator umożliwiający pracę (zarówno respiratora jak i modułu gazowego) w warunkach typowych przez co najmniej 60 min. Automatyczne przełączenie na zasilanie z wbudowanego akumulatora/baterii w przypadku zaniku zasilania z sieci elektrycznej. | TAK |  | 60 min- 0 pkt 90 min – 10 pkt 120 min- 20 pkt |
| 7 | Gniazda elektryczne do zasilania dodatkowych urządzeń (zabezpieczone bezpiecznikami automatycznymi), min 3 gniazda, podać | TAK |  | bez punktacji |
| 8 | Duży blat roboczy o długości min. 50 cm | TAK |  | bez punktacji |
| 9 | Wbudowane oświetlenie blatu, typu LED | TAK |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 10 | Szuflada lub schowek na dokumentację lub notebooka, zabezpieczony zamkiem zamykanym na klucz | TAK |  | bez punktacji |
| 11 | Min. jedna duża szuflada, wysokość szuflady/szuflad umożliwiają ustawienie butelek z lekami w pozycji pionowej, | TAK podać ilość |  | bez punktacji |
| 12 | Zintegrowany, niezależny, system podaży O2 (z przepływem przez parownik), regulacją przepływu minimum do 10 l/min, z możliwością podaży gdy system jest uszkodzony lub wyłączony (OFF) poprzez wentylację ręczną | TAK |  | bez punktacji |
| 13 | Procedura testowa aparatu wykonywana bez interakcji z użytkownikiem w czasie jej trwania | TAK |  | bez punktacji |
| 14 | Automatyczne uruchomienie aparatu, rozpoczęcie i przeprowadzenie procedury testowej, gotowość aparatu do użycia o określonym czasie, bez interakcji użytkownika Automatyczny timer –- możliwość zaprogramowania godziny gotowości do pracy na każdy dzień tygodnia | TAK |  | bez punktacji |
| 15 | Praca z minimalnymi i niskimi przepływami, minimalny przepływ świeżych gazów na poziomie 200 ml/min, podgrzewany układ oddechowy | TAK |  | bez punktacji |
| 16 | Kontrola przepływu Świeżych Gazów ( ŚG) (ustawianie, prezentacja wartości) oraz prezentacja wirtualnych przepływomierzy na ekranie aparatu do znieczulania | TAK |  | bez punktacji |
| 17 | Automatyczne przełączenie na powietrze po zaniku dopływu O2 i utrzymanie bieżącego przepływu Świeżych Gazów (ŚG) z jednoczesnym odłączeniem dopływu N2O | TAK |  | bez punktacji |
| 18 | Elektroniczny system zabezpieczający, zapewniający min 25% udział O2 w mieszaninie z N2O | TAK |  | bez punktacji |
| 19 | Absorber wielorazowy o pojemności co najmniej 1,3litra; podać | TAK |  | bez punktacji |
| II | RESPIRATOR, TRYBY WENTYLACJI |  |  | - |
| 1 | Prezentacja nastaw, wartości pomiarowych zarówno wentylacji jak i gazowych na jednym ekranie aparatu do znieczulania | TAK |  | bez punktacji |
| 2 | Ekonomiczny, elektronicznie kontrolowany i elektrycznie napędzany respirator ( brak zużycia gazów napędowych technicznych lub medycznych) | TAK |  | bez punktacji |
| 3 | Konstrukcja respiratora umożliwiających wykonywanie oddechów spontanicznych we wszystkich trybach wentylacji | TAK |  | bez punktacji |
| 4 | Wentylacja kontrolowana objętościowo | TAK |  | bez punktacji |
| 5 | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo | TAK |  | bez punktacji |
| 6 | Wentylacja typu Auto Flow | TAK |  | bez punktacji |
| 7 | Wentylacja synchronizowana | TAK |  | bez punktacji |
| 8 | Możliwość rozbudowy o wentylacja z okresowym zwolnieniem ciśnienia w drogach oddechowych – APRV | TAK |  | Tak-10 pkt Nie– 0 pkt |
| 9 | Oddechy spontaniczne wspomagane ciśnieniowo z CPAP/PEEP; możliwość ustawienia CPAP w trybie Man/Spont | TAK |  | bez punktacji |
| 10 | Tryb pracy typu: HLM, CBM (płuco-serce) | TAK |  | bez punktacji |
| 11 | Wentylacja synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym PS | TAK |  | bez punktacji |
| 12 | Wentylacja PS z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu | TAK |  | bez punktacji |
| 13 | Wstępne ustawienia wentylacji oparte na pomiarach zmieniających się parametrów podczas przełączania między trybami wentylacji (np. przy przełączeniu z VCV na PCV) | TAK |  | bez punktacji |
| III | REGULACJE |  |  | - |
| 1 | Częstość oddechowa min. 3 do 100 odd/min, | TAK podać |  | bez punktacji |
| 2 | Regulacja czasu wdechu Tinsp, w zakresie min. 0.2 - 10,0 s, | TAK podać |  | bez punktacji |
| 3 | Pauza wdechowa regulowana w zakresie do min. 60%, | TAK podać zakres regulacji |  | bez punktacji |
| 4 | Regulacja czasu narastania ciśnienia w cyklu wdechowym, | TAK podać zakres |  | bez punktacji |
| 5 | Objętość regulowana w zakresie min. 20 do 2000 ml | TAK |  | bez punktacji |
| 6 | Wyzwalacz przepływowy z regulowaną czułością w zakresie min 0,3 - 15 l/min, | TAK podać zakres |  | bez punktacji |
| 7 | Ciśnienie wdechowe regulowane w zakresie min. 3 - 80 hPa, | TAK podać zakres |  | bez punktacji |
| 8 | Regulacja PEEP w zakresie min. 2 - 30 hPa; wymagana funkcja WYŁ (OFF) | TAK |  | bez punktacji |
| 9 | Zintegrowana zastawka APL z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie oddechowym, | TAK opisać |  | bez punktacji |
| IV | FUNKCJONALNOŚĆ, POMIARY | - |  | - |
| 1 | Kolorowy ekran, o regulowanej jasności i przekątnej min. 15”, | TAK opisać sposób sterowania |  | 15" – 0 pkt za każy 1" więcej – 5 pkt |
| 2 | Co najmniej trzy konfiguracje ekranu, możliwe do szybkiego wyboru przez użytkownika; dowolna konfiguracja każdego z ekranów | TAK |  | bez punktacji |
| 3 | Prezentowane krzywe: ciśnienia w drogach oddechowych, przepływu wdechowego i wydechowego, objętości, O2, CO2 i podstawowy anestetyk wziewny | TAK |  | bez punktacji |
| 4 | Oddechy wyzwalane przez pacjenta prezentowane na ekranie aparatu | TAK |  | bez punktacji |
| 5 | Trendy graficzne mierzonych parametrów z opcją ZOOM i funkcją kursora, czas zbierania trendów co najmniej 12 godz. | TAK podać |  | do 12 godzin – 0 pkt do 24 godzin – 10 pkt więcej – 20 pkt |
| 6 | Wyświetlanie wartości liczbowych: Pmax, Pśr, Pplat, PEEP, Przepływ | TAK |  | bez punktacji |
| 7 | Pomiar objętości minutowej: całkowitej, spontanicznej, mechanicznej | TAK |  | bez punktacji |
| 8 | Pomiar częstości oddechowej: całkowitej, spontanicznej, mechanicznej | TAK |  | bez punktacji |
| 9 | Zintegrowane (wbudowany moduł gazowy) monitorowanie gazowe (w strumieniu bocznym) w urządzeniu podstawowym – pomiary wdechowe i wydechowe parametrów gazów anestetycznych, O2 (pomiar paramagnetyczny), N2O, CO2; powrót próbki gazowej do układu | TAK |  | bez punktacji |
| 10 | W pełni automatyczna kalibracja modułu gazowego, bez jakichkolwiek akcesoriów (bez gazu testowego) | TAK |  | bez punktacji |
| 11 | Automatyczna identyfikacja anestetyków wziewnych | TAK |  | bez punktacji |
| 12 | Nastawy parownika monitorowane, prezentacja na ekranie respiratora aktualnie ustawionego stężenia na parowniku | TAK |  | bez punktacji |
| 13 | Prezentacja MAC skorelowanego do wieku pacjenta | TAK |  | bez punktacji |
| V | FUNKCJE SPECJALNE |  |  | - |
| 1 | Funkcja optymalnego doboru przepływu ŚG tzw. ekonometr znieczulania | TAK |  | bez punktacji |
| 2 | Trend optymalnego doboru przepływu ŚG, podać czas zbierania danych | TAK |  | bez punktacji |
| 3 | Wspomaganie odpowiedniego ustawiania stężenia anestetyku, funkcja prognozowania wdechowej i wydechowej koncentracji anestetyku na okres następujących 20 minut, jako wspomaganie techniki „minimal flow” | TAK |  | bez punktacji |
| 4 | Wspomaganie odpowiedniego ustawiania stężenia tlenu, funkcja prognozowania wdechowego stężenia tlenu na okres następujących 20 minut | TAK |  | bez punktacji |
| 5 | Zużycie świeżych gazów dostarczanych przez mieszalnik (zliczanie podanych gazów) | TAK |  | bez punktacji |
| 6 | Zużycie anestetyków dostarczanych przez parownik (zliczanie podanych anestetyków) | TAK |  | bez punktacji |
| 7 | Kalkulacja i prezentacja zużycia anestetyków i gazów na każdy przypadek ( znieczulenie) | TAK |  | bez punktacji |
| 8 | Port USB umożliwiający zapisanie zrzutów ekranu i danych oraz transfer konfiguracji z jednego urządzenia do kolejnego poprzez pamięć USB (widoki, ustawienia alarmów, wstępne ustawienia wentylacji) | TAK |  | bez punktacji |
| 9 | Funkcja usuwania z układu pozostałości anestetyku i wilgoci pomiędzy zabiegami, | TAK opisać |  | bez punktacji |
| VI | ALARMY | - |  | - |
| 1 | Alarmy, sygnalizacja dźwiękowa i optyczna; komunikat z krótkim opisem alarmu zawierający możliwe przyczyny wystąpienia i sposób usunięcia przyczyny | TAK |  | bez punktacji |
| 2 | Możliwość automatycznego dostosowania granic alarmowych w odniesieniu do aktualnie mierzonych wartości | TAK |  | bez punktacji |
| 3 | Możliwość zawieszenia niektórych alarmów w przypadkach specjalnych (np. przy wentylacji MAN/SPONT, trybie HLM i alarmów CO2), | TAK podać |  | bez punktacji |
| 4 | Dolna i górna granica alarmowa ciśnienia w drogach oddechowych | TAK |  | bez punktacji |
| 5 | Górna i dolna granica alarmowa objętości minutowej | TAK |  | bez punktacji |
| 6 | Górna i dolna granica alarmowa stężenia anestetyku | TAK |  | bez punktacji |
| 7 | Alarm braku dopływu gazów czy to z sieci centralnej czy butli rezerwowych | TAK |  | bez punktacji |
| 8 | Alarm wykrycia drugiego anestetyku | TAK |  | bez punktacji |
| 9 | Alarm wykrycia trzeciego anestetyku | TAK |  | bez punktacji |
| VII | INNE WYMAGANIA |  |  | - |
| 1 | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  | bez punktacji |
| 2 | Ssak inżektorowy powietrzny z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zestaw niezbędnych akcesoriów | TAK |  | bez punktacji |
| 3 | Aparat wyposażony w specjalne otwory (z prawej i lewej strony podstawy jezdnej) do zamocowania stelaża/rury utrzymującej pompy infuzyjne. | TAK |  | Tak- 10 pkt Nie- 0pkt |
| 4 | Ramię do podtrzymania rur oddechowych/przewodów monitora | TAK |  | bez punktacji |
| 5 | Parownik Sevofluranu wyposażony w układ umożliwiający podświetlenie wskaźnika napełnienia i skali pokrętła nastawczego po zamocowaniu do aparatu. Wlew typu Quik Fill (Abvi) oraz adapter do bezpiecznego opróżnienia parownika | TAK |  | bez punktacji |
| 6 | Parownik do Izofluranu wyposażony w układ umożliwiający podświetlenie wskaźnika napełnienia i skali pokrętła nastawczego po zamocowaniu do aparatu | TAK |  | bez punktacji |
| 7 | Parownik do Desfluranu wyposażony w układ umożliwiający podświetlenie wskaźnika napełnienia i skali pokrętła nastawczego po zamocowaniu do aparatu | TAK |  | bez punktacji |
| VIII | WYMAGANE AKCESORIA DODATKOWE |  |  | - |
| 1 | Pułapka wodna modułu gazowego, zabezpieczająca przed skroplinami, ze zintegrowanym filtrem mikrobiologicznym – 12 sztuk | TAK |  | bez punktacji |
| 2 | Wielorazowe czujniki wdechowe i wydechowe przepływu, podłączane bez użycia przewodów/kabli – 5 szt czujników | TAK |  | bez punktacji |
| 3 | Wapno sodowane – 10 kg (2 opakowania a/ 5 kg każdy) | TAK |  | bez punktacji |
| 4 | Linie pomiarów gazowych ze złączami Luer Lock – 10 szt. | TAK |  | bez punktacji |
| 5 | Układ oddechowy jednorazowy dla dorosłych z Luer Lock dł. 150 cm – 25 szt. | TAK |  | bez punktacji |
| 6 | Maski z tworzywa do prowadzenia wentylacji 3 szt | TAK |  | bez punktacji |
| 7 | Dren do podłączenia O2, N2O i Powietrza o dł. min. 5m; wtyk typu AGA | TAK |  | bez punktacji |
| IX | MONITOR ANESTEZJLOGICZNY |  |  | - |
| 1 | System monitorowania zbudowany jest w oparciu o stacjonarne monitory pacjenta z ekranem o przekątnej przynajmniej 15". | TAK |  | 15" – 0 pkt za każy 1" więcej – 5 pkt |
| 2 | Menu ekranowe i komunikaty występujące w oferowanym systemie muszą być w języku polskim | TAK |  | bez punktacji |
| 3 | Monitory wyposażone w układy alarmowe wszystkich monitorowanych parametrów, umożliwiające ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych oraz konfigurację takich parametrów, jak włączanie i wyłączanie alarmów poszczególnych parametrów, sposób archiwizacji alarmów poszczególnych parametrów (zapamiętywanie zdarzeń) | TAK |  | bez punktacji |
| 4 | Możliwość dopasowania do potrzeb użytkownika, zapamiętania i łatwego przywołania przynajmniej 8 różnych zestawów konfiguracji monitora, obejmujących wszystkie bieżące ustawienia monitora, takie jak układ ekranu, konfiguracja alarmów, głośność sygnalizacji dźwiękowej itp. dla różnych kategorii wiekowych | TAK |  | bez punktacji |
| 5 | Podłączanie/odłączenie modułów pomiarowych przez użytkownika bez zakłócania pracy monitora, z automatyczną zmianą układu ekranu związaną z pojawieniem się lub usunięciem podłączanych/odłączanych parametrów. Wszystkie monitory oferowanego systemu monitorowania wykorzystują te same moduły pomiarowe i akcesoria | TAK |  | bez punktacji |
| 6 | Monitory przystosowane do wyświetlania danych z oferowanych aparatów do znieczulania, przynajmniej wartości liczbowych. Dane te zapamiętywane w postaci trendów, które można wyświetlić razem z trendami parametrów hemodynamicznych na ekranie monitora lub w systemie centralnego monitorowania | TAK |  | bez punktacji |
| 7 | Monitor pacjenta, przystosowany do monitorowania wszystkich grup wiekowych, z kolorowym ekranem o przekątnej przynajmniej 15", ze sterowaniem dotykowym, zapewniającym prezentację monitorowanych parametrów życiowych pacjenta, sterowanie pomiarami (takie jak ustawianie granic alarmowych, uruchamianie pomiarów, wybór sposobu wyświetlania). Monitor musi wyświetlać przynajmniej 3 przebiegów dynamicznych | TAK |  | bez punktacji |
| 8 | Mocowanie monitora do aparatu w sposób umożliwiający obrót i zmianę nachylenia ekranu. System mocowania musi być dopuszczony do takiego zastosowania przez producenta aparatu do znieczulania, | TAK |  | bez punktacji |
| 9 | System monitorowania umożliwia nieprzerwany zapis wszystkich wymaganych parametrów pacjenta na stanowisku , łącznie przynajmniej z ostatnich 24 godzin. Minimalne wymagania dotyczące ciągłości zapisów są następujące: ciągłość zapisów trendów przed, w czasie i po transporcie, zdarzenia alarmowe z odcinkami krzywych dynamicznych występujące przed, w czasie i po transporcie, z zachowaniem ich chronologii | TAK |  | bez punktacji |
| X | POMIARY |  |  | - |
| 1 | Pomiar oddechu z elektrod EKG | TAK |  | bez punktacji |
| 2 | EKG: Wieloodprowadzeniowa analiza EKG do zliczania częstości akcji serca i do analizy arytmii, jednocześnie przynajmniej w 2 odprowadzeniach Kabel pomiarowy z 3 elektrod – 1 szt. | TAK |  | bez punktacji |
| 3 | Arytmia; pełna analiza arytmii obejmująca min. 10 definicji | TAK |  | bez punktacji |
| 4 | ST – pomiar odcinka ST w zakresie min. -/+15mm | TAK |  | bez punktacji |
| 5 | Pomiar saturacji (SpO2) | TAK |  | bez punktacji |
| 1) | System pomiaru dokonywany algorytmem odpornym na zakłócenia ruchowe i niską perfuzję – typu MasimoRainbow; czujnik wielorazowy na palec w zestawie; | TAK |  | bez punktacji |
| 2) | Możliwość rozbudowy monitora w przyszłości o pomiar następujących parametrów: PVI, zawartości hemoglobiny, methemoglobiny, karboksyhemoglobiny we krwi przy użyciu odpowiednich czujników jednorazowych | TAK |  | Tak- 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 6 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia | TAK |  | bez punktacji |
| 1) | Metoda oscylometryczna, pomiar ręczny i automatyczny | TAK |  | bez punktacji |
| 2) | W komplecie przewód i zestaw mankietów dla dorosłych – min. 3 rozmiary. Mankiety pomiarowe bez lateksu | TAK |  | bez punktacji |
| 3) | Prezentacja wartości skurczowej, rozkurczowej i średniej | TAK |  | bez punktacji |
| 7 | Pomiar temperatury | TAK |  | bez punktacji |
| 1) | Przynajmniej 2 tory pomiarowe. Wyświetlanie temperatury i różnicy temperatury. | TAK |  | bez punktacji |
| 2) | Czujniki temperatury skóry w zestawie | TAK |  | bez punktacji |
| 3) | Możliwość rozbudowy monitora w przyszłości o moduł do pomiaru temperatury głębokiej za pomocą czujnika naskórnego | TAK |  | Tak- 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 8 | Inwazyjny pomiar ciśnienia | TAK |  | bez punktacji |
| 1) | Przynajmniej 2 tory pomiarowe. Możliwość pomiaru i wpisania nazw różnych ciśnień – przygotowanie pod przetwornik Argon | TAK |  | bez punktacji |
| 9 | Pomiar zwiotczenia mięśni | TAK |  | bez punktacji |
| 1) | Pomiar zwiotczenia mięśniowego przy pomocy oddzielnego monitora lub modułu monitora podłączanego do i odłączanego od oferowanego systemu wraz z własnym zasilaniem awaryjnym, przekazującego wszystkie zmierzone parametry NMT do oferowanego systemu | TAK |  | bez punktacji |
| XI | WYMAGANIA INNE DO SYSTEMU |  |  | - |
| 1 | Konstrukcja wszystkich elementów systemu monitorowania pacjenta bez wentylatorów chłodzących w celu ograniczenia hałasu i gromadzenia zanieczyszczeń. ( Dotyczy wszystkich elementów systemu monitorowania zamocowanych na stanowisku pacjenta.) |  |  | bez punktacji |
| 2 | Możliwość rozwinięcia w przyszłości o przesyłanie danych z aparatu do znieczulania i kardiomonitora do systemu szpitalnego; monitor gotowy do rozbudowy w przyszłości o opcję elektronicznej karty pacjenta | TAK |  | Tak- 20 pkt Nie – 0 pkt |
| XII | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. Ilość osób szkolonych do ustalenia na etapie instalacji aparatu. | TAK |  | bez punktacji |
| XIII | Inne wymagania | - |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty |  | bez punktacji |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem |  | bez punktacji |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty |  | bez punktacji |

3.Gwarancja i serwis dotyczy respiratorów i aparatu do znieczulania:

| X | Gwarancja |  |  | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwarancja i rękojmia | min 24 miesięcy, max: 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| XI | Serwis |  |  | - |
| 1 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) max.48 godz. | podać |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt do 48 godzin - 0 pkt |
| 2 | Czas usunięcia awarii od momentu zdiagnozowania usterki( w dni robocze) max.7 dni. | podać |  | do 3 dni – 20 pkt do 4 dni – 10 pkt do 5 dni – 5 pkt |
| 3 | W przypadku naprawy trwającej powyżej 7 dni wykonawca wstawi urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych | TAK |  | bez punktacji |
| 4 | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- | max 7 |  | bez punktacji |
| 5 | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – | max.3 |  | bez punktacji |
| 6 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie – | min 6 miesięcy |  | bez punktacji |
| 7 | W okresie gwarancji, bezpłatne przeglądy okresowe w ilości wymaganej przez producenta. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. | Podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzenia przeglądów okresowych (w okresie 1 roku) po zakończeniu gwarancji |  | bez punktacji |
| 8 | Dostępność części zamiennych | min 10 lat |  | za każdy rok powyżej 10 lat - 5 pkt max. 20 lat |
| XII | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. Ilość osób szkolonych do ustalenia na etapie instalacji aparatu. | TAK |  | bez punktacji |
| XIII | Inne wymagania | - |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty |  | bez punktacji |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem |  | bez punktacji |
| 3 | Prospekty urządzeń, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty |  | bez punktacji |

UWAGA:

1/Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa urządzenia | Ilość szt/ kpl | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respirator stacjonarny typ. ………………………………….... | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Aparat do znieczulania typ……………………………………. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |

Termin dostawy………………………….

……………………………..

/podpis i pieczęć Wykonawcy/

Zadanie nr: 7

Kod CPV 33.12.32.10-3 Urządzenia do monitorowania czynności serca

Kardiomonitor z komputerem medycznym-– kpl  4.

Przedmiotem zamówienia są kardiomonitory z komputerem medycznym pozwalający wprowadzić dane elektroniczne pacjentów.

1. Zestaw fabrycznie nowy.

2.Rok produkcji  ( nie starszy niż  2016.r.)...........................................................................

3. Producent...........................................................................................................................

|  | Parametry wymagane | Parametr oferowany (opisać lub wpisać TAK/NIE) | Parametr oceniany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Parametry ogólne |  | - |
| 1 | Kardiomonitor przenośny umożliwiający monitorowanie parametrów życiowych dorosłych, dzieci i noworodków w środowisku szpitalnym, podczas transportu na terenie szpitala i poza nim |  | bez punktacji |
| 2 | Kardiomonitor wyposażony w kolorowy ekran LCD o przekątnej min.3,5ʺ i szerokim kącie obserwacji, pozwalający na prezentację krzywych pomiarowych i odczytów w wysokiej rozdzielczości, przeznaczony do monitorowania i rejestracji wielu parametrów fizjologicznych oraz generowania związanych z nimi alarmów |  | 3,5ʺ- 0 pkt za każdy 1” więcej - 5 pkt |
| 3 | Budowa Niska waga samego urządzenia ułatwiająca transport z pacjentem – poniżej 3 kg Wysoka odporność na upadki wstrząsy i uderzenia Budowa kompaktowa, moduły pomiarowe fabrycznie wbudowane. Konstrukcja chłodzona pasywnie bez użycia wewnętrznych wentylatorów. |  | bez punktacji |
| 3 | Monitorowane parametry EKG, HR, analiza zaburzeń pracy serca Nieinwazyjny pomiar ciśnienia NBP Saturacja SpO2 Pomiar temperatury |  | bez punktacji |
| 4 | Prezentacja danych i obsługa Wyświetlanie jednocześnie wartości liczbowych i min 3 krzywych dynamicznych na wbudowanym ekranie LCD TFT o wielkości max. 4’ Obsługa za pomocą ekranu dotykowego i przycisków szybkiego dostępu. Co najmniej 10 różnych układów ekranu z możliwością wyboru przez użytkownika bez konieczności wyłączania urządzenia lub utraty danych. Fabrycznie zaprogramowane profile ustawień dla pacjentów dorosłych, dzieci i noworodków. |  | bez punktacji |
| 5 | EKG / oddech Monitorowanie czynności oddechowej oraz EKG Jednoczesne wyświetlenie zapisu EKG 12 odprowadzeń przy użyciu kabla 3, 5 lub 6 elektrodowego. Pomiar HR w zakresie min 20-300 /min z dokładnością min +/- 1% Pomiar częstości oddechu w zakresie min 0-120 odd/min z dokładnością +/-1 odd/min Pomiar uniesienia odcinka ST w zakresie od -20 do + 20 mm. Funkcja mapy ST umożliwiająca graficzne wyświetlanie danych odcinka ST. Pomiar długości odcinka QT i wartości QTc. Rozpoznawanie zaburzeń rytmu w tym co najmniej migotania komór, przedsionków, tachykardii, bradykardii, asystolii. Rozpoznawanie min 20 rodzajów arytmii. |  | bez punktacji |
| 6 | SpO2 Monitorowanie SpO2 w zakresie 0-100%. Technologia eliminacji artefaktów o skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Zakres pomiarowy tętna min. 40-300 /min. Wyświetlanie indeksu perfuzji oraz krzywej pletyzmograficznej. Wielorazowe czujniki na palec dla pacjenta dorosłego nie zawierające lateksu ani elementów mechanicznych (śrub, sprężyn itp.), z możliwością dezynfekcji w płynach dezynfekcyjnych. |  | bez punktacji |
| 7 | NIBP Pomiar nieinwazyjny ciśnienia (NIBP) Zakres pomiarowy min. 10-270 mmHg Tryby pomiaru: ręczny, automatyczny, ciągły Programowanie sekwencji pomiarowych NIBP. |  | bez punktacji |
| 8 | IBP Inwazyjny pomiar ciśnienia - możliwość pomiaru różnych ciśnień, w tym OCŻ, ABP. Zakres pomiarowy min. od -40 do +340 mmHg |  | Tak- 20 pkt Nie- 0 pkt |
| 9 | Temperatura Monitorowanie temperatury w zakresie min 0-45˚C Pomiar powierzchniowy lub głęboki. |  | bez punktacji |
| 10 | Inne parametry Automatyczny zapis danych pacjenta w pamięci urządzenia – pamięć min 24 godzin trendów i wyników pomiaru. |  | 24 godziny- 0 pkt za każdą godzinę dłużej 1 pkt |
| 11 | Pełna polska wersja językowa (dotyczy oprogramowania, opisów elementów sterujących, komunikatów ekranowych i menu). |  | bez punktacji |
| 12 | Alarmy Co najmniej 3 stopniowy system alarmów - alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością zmian granic alarmowych dla każdego parametru. |  | bez punktacji |
| II | Zasilanie |  | - |
| 1 | Zasilanie sieciowe 220- 230V 50 Hz |  | bez punktacji |
| 2 | Zasilanie awaryjne akumulatorowe z automatycznym ładowaniem po podłączeniu kardiomonitora do zasilacza zewnętrznego. Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym min 2,5 godziny ciągłego monitorowania. Przewidywany czas do rozładowania wyświetlany w sposób ciągły na ekranie. Akumulator wymieniany przez użytkownika bez udziału serwisu. | (podać) | 2,5 godziny – 0 pkt za każde 0,5 godziny dłużej -5 pkt |
| III | Wyposażenie : - przewód wielorazowy EKG 3 odprowadzeniowy – 1 szt - czujnik wielorazowy SpO2 dla pacjentów dorosłych – 1 szt - komplet mankietów wielorazowych do pomiaru ciśnienia, min 2 rozmiary – 1 kpl - zasilacz zewnętrzny – 1 szt. |  | bez punktacji |
| IV | Dodatkowe funkcje |  |  |
| 1 | Możliwość rozbudowy o pomiar CO2, rzutu serca metodą PiCCO. |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 2 | Możliwość wykorzystania jako moduł pomiarowy w kardiomonitorze stacjonarnym, który potem można doposażyć w NMT, BIS, telemetrie, EEG, przezskórny pomiar gazów. |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 3 | Możliwość zablokowania reakcji ekranu na dotyk na czas transportu z pacjentem. |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 4 | Możliwość stosowania z czujnikami różnych producentów ( Nellcor, Masimo, Fast) bez konieczności wymiany oprogramowania czy modułów pomiarowych. |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 5 | Możliwość programowania odstępu między pomiarami w trybie automatycznym w zakresie min od 1 do 480 minut. |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 6 | Możliwość tworzenia, zapamiętywania w pamięci urządzenia i przywoływania profili zawierających różne ustawienia monitora bez udziału serwisu. |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 7 | Możliwość działania w infrastrukturze bezprzewodowej z centralą monitorującą |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 8 | Możliwość wyciszania (zawieszania) alarmów |  | Tak-10 pkt Nie-0 pkt |
| V | Komputer | - | - |
| 1 | Rozdzielczość minimalna 1920 x 1080 zintegrowany z monitorem w jednej obudowie - cicha bezgłośna praca bez użycia wewnętrznych wentylatorów. Sprzęt dedykowany do pracy w warunkach klinicznych. |  | bez punktacji |
| 2 | Procesor min. dwurdzeniowy: min 2 GHz, Procesor przeznaczony dla urządzeń mobilnych. Zaoferowany procesor musi uzyskać w teście PassMark – CPU Mark wynik: min. 3500 punktów (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: http://www.cpubenchmark.net) |  | bez punktacji |
| 3 | Pamięć operacyjna zainstalowana min. 8GB możliwością rozbudowy do min. 32 GB. |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 4 | Dysk twardy: min 300 GB, |  | bez punktacji |
| 5 | Kolorowy ekran dotykowy, 10 punktowy o przekątnej min. 21ʺ |  | bez punktacji |
| 6 | Możliwość dezynfekcji ekranu i panelu sterującego. Klasa szczelności dla całej jednostki: |  | bez punktacji |
| 7 | Sterowanie wyświetlanymi danymi oraz wpisywanie danych pacjenta za pomocą: ekranu dotykowego, myszki, klawiatury. |  | bez punktacji |
| 8 | Wbudowane złącza (minimalna liczba): 2xUSB 2.0, 2xUSB 3.0 2 x RS232 (przynajmniej jeden izolowany 1,5KV), 1 x DVI-I VGA 1 x HDMI |  | bez punktacji |
| 9 | Wbudowane dwa głośniki z regulacja głośności |  | bez punktacji |
| 10 | System mocowania w standardzie VESA 100 mm |  | bez punktacji |
| 11 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim |  | bez punktacji |
| 12 | Waga jednostki komputerowej: <8 kg |  | bez punktacji |
| 13 | Klawiatura- standardowy układ z pełnowymiarowymi, klawiszami funkcyjnymi i klawiaturą numeryczną. Klawisze niskoprofilowe, konstrukcja odporna na zalanie. |  | bez punktacji |
| 14 | Zasilane elektryczne 260 VAC/50 Hz ±10%, |  | bez punktacji |
| 15 | Zasilanie akumulatorowe z czasem podtrzymania minimum 4 godz. |  | bez punktacji |
| 16 | Dwa wbudowane, niezależne porty LAN, izolowane min. 1,5KV Gigabit Ethernet (RJ-45), |  | bez punktacji |
| 17 | Możliwość rozbudowy o dedykowane moduły: Bluetooth, czytnik SmartCard, RFID, moduł sieci WLAN (z anteną wewnętrzną) i BLUETOOTH w wersji min. 4.0. |  | Tak-10 pkt Nie- 0 pkt |
| 18 | Komunikacja z kardiomonitorami o parametrach poniżej opisanych. Złącza rozszerzeń: 2 x Mini PCIe (1 full-size, 1 half-size), 1x PCIe (x4) slot |  | bez punktacji |
| 19 | System operacyjny co najmniej Windows 7 Professional 64 bit |  | bez punktacji |
| VI | Parametry podstawy jezdnej ( wózka) |  | - |
| 1 | Budowa kolumnowa z system mocowania w standardzie VESA na szczycie kolumny z mocowaniem uchylnym +/- 10 st, |  | bez punktacji |
| 2 | Podstawa stalowa pięcioramienna z 5-cioma kołami ( nie brudzącymi podłogi), co najmniej dwa koła z blokadą |  | bez punktacji |
| 3 | Rączka/uchwyt do prowadzenie wózka |  | bez punktacji |
| 4 | Półka na klawiaturę i mysz |  | bez punktacji |
| VII | Gwarancja | - | - |
| 1 | Gwarancja min.24 miesiące max 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| VIII | Serwis |  | - |
| 1 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) max.48 godzin |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt do 48 godzin – 0 pkt |
| 2 | Czas usunięcia awarii max.7 dni |  | do 3 dni – 20 pkt do 4 dni – 10 pkt do 5 dni – 5pkt |
| 3 | W przypadku naprawy powyżej 7 dni roboczych wykonawca wstawi endoskop zastępczy |  | Tak - 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 4 | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 |  | bez punktacji |
| 5 | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  | bez punktacji |
| 6 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie –min 3 miesiące |  | bez punktacji |
| 7 | Dostępność części zamiennych max.10 lat |  | do 5 lat – 0 pkt za każdy 1 rok dłużej -5 pkt |
| 8 | W okresie gwarancji nieodpłatne przeglądy – 2 razy w roku |  | bez punktacji |
| IX | Szkolenie personelu wskazanego przez zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia |  | bez punktacji |
| X | Wymagane dokumenty |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 2 | Prospekt urządzenia | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 3 | Katalog potwierdzający oferowane parametry | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 5 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/ Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa urządzenia | Ilość szt/ kpl | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiomonitor z komputerem medycznym | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |

Termin dostawy………………………….

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

Zadanie nr: 8

Kod CPV 33.19.50.00-3 System monitorowania pacjentów

3 Kardiomonitory wraz z 1 centralą monitorującą (IBP, EtCO2)-– kpl 1.

Przedmiotem zamówienia są 3 kardiomonitory z 1 centralą monitorującą.

1. Zestaw fabrycznie nowy.

2.Rok produkcji  ( nie starszy niż  2016.r.)...........................................................................

3. Producent...........................................................................................................................

|  | Parametry wymagane | Parametr oferowany (opisać lub wpisać TAK/NIE) | Parametr oceniany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Centrala monitorująca – 1 szt typ/nazwa |  | - |
| 1 | Stanowisko monitoringu składające się z komputera o poniższych parametrach: - procesor min. 2.0 GHz - min. 4GB RAM - dysk twardy min. 500GB - mysz, klawiatura - drukarka laserowa HP -oprogramowanie medyczne w języku polskim |  | bez punktacji |
| 2 | Monitor LCD kolorowy, ekran o przekątnej >21’ o rozdzielczości min. 1920x1080 dpi; jasność min. 250 cd/m2; zgodny z normą RoHS, wbudowane głośniki |  | 21ʺ- 0 pkt 24ʺ- 5 pkt więcej -10 pkt |
| 3 | Monitorowanie jednocześnie 3 stanowisk. |  | bez punktacji |
| 4 | Awaryjne zasilanie zabezpieczające pracę centrali na min. 10 minut (UPS). |  | bez punktacji |
| 5 | Wyświetlanie – dostosowania kolejności monitorów przyłóżkowych, - kolejności wyświetlania parametrów oraz ich ilości. - podgląd wszystkich krzywych oraz wartości cyfrowych z wybranego monitora przyłóżkowego. |  | bez punktacji |
| 6 | Podgląd jednego pacjenta na całym ekranie. |  | bez punktacji |
| 7 | Wyświetlanie obliczeń dawkowania leków oraz obliczeń hemodynamicznych. |  | bez punktacji |
| 8 | Wyświetlanie wyników automatycznego całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego. Prezentacja danych cyfrowa oraz w formie wykresu. |  | bez punktacji |
| 9 | Podgląd min. 240 godzin wykresu krzywej EKG. Przegląd trendów wszystkich mierzonych parametrów z min. 24 godzin oraz min. 2000 wyników NIBP dla każdego monitorowanego pacjenta. |  | bez punktacji |
| 10 | Alarmy – sygnalizacja alarmów optyczna oraz dźwiękowa. Alarmy podzielone na 3 kategorie z automatycznym zapisem informacji do późniejszego wglądu. |  | bez punktacji |
| 11 | Komunikacja dwukierunkowa – możliwość regulacji limitów alarmowych dla wszystkich mierzonych parametrów w centrali oraz w kardiomonitorach z zapewnieniem widoku tych samych wartości. Start/stop dla pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. Możliwość wyciszenia alarmów monitorów przyłóżkowych z poziomu centrali. |  | bez punktacji |
| 12 | Możliwość przesyłania danych |  | bez punktacji |
| 13 | Drukowanie raportów na żądanie: - przebiegów EKG - obliczeń hemodynamicznych oraz informacji o dawkowaniu leków - listy trendów oraz listy wyników NIBP - wyników automatycznego całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego |  | bez punktacji |
| II | Kardiomonitor modułowy – 3 szt |  | - |
| 1 | Monitor przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych – noworodków, dzieci i dorosłych. |  | bez punktacji |
| 2 | Zasilanie - sieciowe 100-240V 50Hz z mechanicznym zabezpieczeniem przed przypadkowym wyciągnięciem kabla zasilającego. - zasilanie akumulatorowe – czas pracy do 2 godzin (monitorowanie EKG, oddechu, SpO2 i pomiar NIBP co 15 minut). Alarm stanu rozładowania akumulatora. |  | bez punktacji |
| 3 | Ekran LCD o przekątnej min. 15ʺ, rozdzielczość 1280x1024 dpi, dotykowy |  | 15ʺ-0 pkt 17ʺ-5 pkt 19ʺi więcej – 10 pkt |
| 4 | .Modułowa budowa systemu oraz uchwyt do transportu oraz możliwość podłączenia niezależnego serwera na dodatkowy moduły. |  | bez punktacji |
| 5 | Obsługa za pomocą pokrętła oraz przycisków funkcyjnych. Menu w języku polskim. |  | bez punktacji |
| 6 | Wyświetlanie – co najmniej 12 przebiegów. Możliwość edycji kolorów parametrów, ustawiania dowolnej kolejności oraz szerokości ich wyświetlania. Możliwość dezaktywacji wybranych parametrów. |  | bez punktacji |
| 7 | Dostępne tryby pracy min.: - tryb dużych znaków - tryb 7-ekg - tryb z trendami dynamicznymi - tryb oxyCRG - tryb nocny z mniejszym podświetleniem ekranu - tryb standby. |  | bez punktacji |
| 8 | Pamięć trendów tabelarycznych oraz graficznych dla wszystkich mierzonych parametrów min. 20 dni z min. rozdzielczością 18 sekund. Prezentacja danych w skali czasu od min. 2-120 godzin. |  | 20 dni- 0 pkt za każdy dzień więcej – 1 pkt |
| 9 | Alarmy - co najmniej 3 stopniowy system alarmów. Granice dostępne w jednym wspólnym menu. Alarmy ustawiane automatycznie względem stanu pacjenta. Min. 5 poziomów głośności z zabezpieczeniem ograniczającym wyciszenie alarmów do zera. Pamięć min. 200 zdarzeń alarmowych. |  | bez punktacji |
| 10 | Proste aktualizacje oprogramowania poprzez gniazdo USB. Możliwość przenoszenia danych pacjentów zapisanych na USB celem ich odczytu na innym kardiomonitorze. |  | bez punktacji |
| 11 | Oprogramowanie do obliczania dawek leków, obliczenia hemodynamiczne, obliczenia utlenowania oraz obliczenia wentylacyjne. |  | bez punktacji |
| 12 | Łączność - wbudowane wyjście LAN (RJ-45), wyjście DVI, min. 2xUSB, gniazdo przywołania pielęgniarki, gniazdo synchronizacji syg. EKG. |  | bez punktacji |
| 13 | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN) z możliwością wysyłania danych w standardzie HL7. |  | bez punktacji |
| 14 | EKG. Monitorowanie EKG 3-5 odpr. wraz z wykrywaniem arytmii. Klasyfikacja min. 20 rodzajów zaburzeń rytmu. Wyświetlanie PVC. Pomiar HR w zakresie min. 15-350 /min. Wykrywanie impulsów stymulatora serca z możliwością wyboru kanału do detekcji oraz graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. |  | bez punktacji |
| 15 | Pomiar oraz alarmy odchylenia ST w zakresie min. od -2,5 do +2,5 mV z min. 7 odprowadzeń jednocześnie. Możliwość dostosowania punktów pomiarowych ST przez Użytkownika. |  | bez punktacji |
| 16 | RESPIRCJA. Pomiar impedancyjny częstości oddechu w zakresie min. 0-170 odd./min. Alarm bezdechu regulowany w zakresie min. 10-60 sekund. Możliwość wyboru odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu. |  | bez punktacji |
| 17 | Regulowany ręcznie poziom wartości progowej detekcji respiracji w zakresie 0-100%. |  | bez punktacji |
| 18 | SPO2. Wyświetlane wartości cyfrowej saturacji i tętna, krzywej pletyzmograficznej oraz wskaźnika perfuzji. Zmiana tonu odczytu pulsu z SPO2 wraz ze spadkiem/wzrostem wartości SPO2. |  | bez punktacji |
| 19 | Pomiar tętna w zakresie min. 30-300./min. Pomiar w technologii redukującej artefakty ruchowe Nelcor lub FAST. |  | bez punktacji |
| 20 | Możliwość stosowania czujników różnych producentów (np. Nelcor lub Masimo), przy zastosowaniu dedykowanych, opcjonalnych kabli połączeniowych. |  | Tak- 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 21 | NIBP. Oscylometryczna metoda pomiaru. Tryb auto w zakresie min. 1-480 minut. Zakres ciśnienia skurczowego min. 30-255 mmHg. Pamięć min. 1600 wyników pomiarowych NIBP. |  | bez punktacji |
| 22 | Monitorowanie dynamicznego ciśnienia krwi z ostatnich min. 24 godzin. Prezentacja wyników w postaci słupkowej oraz cyfrowej. Prezentacja najwyższych, najniższych oraz średnich wyników pomiarowych. |  | bez punktacji |
| 23 | TEMPERATURA. Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Zakres pomiaru 0-45°C. Możliwość stosowania czujników jednorazowych oraz wielorazowych. |  | bez punktacji |
| III | DODATKOWE funkcje |  | - |
| 1 | IBP. Inwazyjny pomiar ciśnienia w 2 kanałach – możliwość pomiaru różnych ciśnień, w tym OCŻ. Zakres pomiarowy min. od -50 do +400 mmHg. Możliwość stosowania przetworników jednorazowych różnych producentów. Min. 4 prędkości kreślenia krzywej. |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 2 | KAPNOMETRIA. Technologia pomiaru Microstream. Zakres pomiarowy 0-99 mmHg. Możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. Zakres pomiaru respiracji min. 0-150 odd./min. |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 3 | TRYB 12 ODPR. EKG. |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 4 | RZUT SERCA. Pomiar metodą termodylucji. Zakres C.O. min. 0,1-20,0 l/min. |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 5 | POMIAR GAZÓW ANESTETYCZNYCH. Automatyczna identyfikacja środka anestetycznego oraz pomiar O2 i CO2. Rozpoznawanie gazów ENF, ISO, Hal, Sev, Des. |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| IV | Dodatkowe funkcje |  | - |
| 1 | Możliwość rozbudowy do monitorowania większej niż 3 ilości stanowisk |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 2 | Możliwość ustawienia układu wyświetlanych łóżek. |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 3 | Możliwość jednoczesnej prezentacji min. 3 kanałów EKG oraz innych krzywych (bez używania trybu 7 EKG bądź 12 EKG). |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 4 | Możliwość analizy zmian czynności serca z dowolnie wybranego przedziału czasowego. Wyświetlanie danych min. średniego HR oraz %odchyleń od normy. Prezentacja wyników w postaci wykresu |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 5 | Możliwość stosowania czujników jednorazowych |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| V | Wyposażenie |  |  |
| 1 | 3-kanałowa drukarka termiczna. Tryby wydruku: rejestracja w czasie rzeczywistym, drukowanie wyzwalane alarmem oraz drukowanie w ustawionym czasie. Szerokość papieru min. 50mm. Min. 3 prędkości wydruku. W komplecie 4 rolki papieru termicznego. |  | bez punktacji |
| 2 | Uchwyt ścienny (z koszem na akcesoria lub organizerem na kable) z regulacją w min. 3 płaszczyznach. |  | bez punktacji |
| 3 | Akcesoria - dla 1 kardiomonitora: - mankiet do pomiaru NIBP, rozmiar średni dla dorosłych 27-35cm - przewód NIBP - kabel EKG 5-odprowadzeniowy typu żabka - wielorazowy czujnik SPO2 typu klips dla dorosłych - 1 bateria. |  | bez punktacji |
| 4 | Pełna polska wersja językowa (dotyczy oprogramowania, opisów elementów sterujących, komunikatów ekranowych i menu). |  | bez punktacji |
| VI | Gwarancja | - | - |
| 1 | Gwarancja min.24 miesiące max 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| VII | Serwis | - | - |
| 1 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) max.48 godzin |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt do 48 godzin- 0 pkt |
| 2 | Czas usunięcia awarii – max.7 dni |  | do 3 dni – 20 pkt do 4 dni – 10 pkt do 5 dni – 5 pkt |
| 3 | W przypadku naprawy powyżej 7 dni roboczych wykonawca wstawi aparat zastępczy |  | Tak - 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 4 | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 |  | bez punktacji |
| 5 | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  | bez punktacji |
| 6 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie –min 3 miesiące |  | bez punktacji |
| 7 | Dostępność części zamiennych max.10 lat |  | do 5 lat – 0 pkt za każdy 1 rok dłużej -5 pkt |
| 8 | W okresie gwarancji nieodpłatne przeglądy – 2 razy w roku |  | bez punktacji |
| VII | Szkolenie personelu wskazanego przez zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia |  | bez punktacji |
| VIII | Wymagane dokumenty | - | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 2 | Prospekt urządzenia | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 3 | Katalog potwierdzający oferowane parametry | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 5 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/ Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa urządzenia | Ilość szt/ kpl | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kardiomonitor z komputerem medycznym | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |

Termin dostawy………………………….

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

Zadanie nr:9

Kod CPV 33.19.20.00-2 Meble medyczne

Wózek transportowy leżący– szt 4.

1/ Typ/nazwa ........................................................

2/ Fabrycznie nowy, rok produkcji (nie starszy niż 2016 rok) ………………

2/ Producent...........................................................................................................................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |  | - |
| 1. | Wózek przeznaczony do przewożenia chorych w pozycji leżącej oraz siedzącej. Przystosowany do monitorowania pacjenta, wykonywania zdjęć RTG oraz reanimacji. |  | bez punktacji |
| 2. | Konstrukcja wykonana z hartowanej, galwanizowanej stali, odpornej na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV |  | bez punktacji |
| 3. | Długość całkowita: max.2150 mm | Podać dł. i szer. | bez punktacji |
| 4. | Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej, regulacja za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku wózka. | Podać | bez punktacji |
| 5. | Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą – regulacja płynna | Podać zakres | bez punktacji |
| 6. | Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą – regulacja płynna | Podać zakres | bez punktacji |
| 7. | Dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych dostępna od strony wezgłowia i nóg. |  | bez punktacji |
| 8. | Leże trzy lub czterosegmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG |  | bez punktacji |
| 9. | Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia |  | bez punktacji |
| 10. | Pod leżem listwa aluminiowe o długości min. 600 mm wyposażona w 2 przesuwne uchwyty do mocowania wyposażenia dodatkowego (po obu stronach wózka). |  | bez punktacji |
| 11. | Wózek dodatkowo wyposażony w nierdzewne szyny o długości min. 700 mm umieszczone pod dźwigniami przechyłów wzdłużnych na szczytach wózka w celu zamontowania dodatkowej aparatury medycznej. |  | bez punktacji |
| 12. | Na szczytach wózka uchwyty e z tworzywowymi wstawkami ułatwiające łatwe prowadzenie oraz manewrowanie wózkiem. Uchwyty z możliwością blokady podczas transportu. |  | bez punktacji |
| 13. | Wózek wyposażony w uchwyt do montażu prześcieradeł jednorazowego użytku |  | bez punktacji |
| 14. | Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą, regulacja płynna |  | Tak-10 pkt Nie-0 pkt |
| 15. | Ruchomy segment uda regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą - regulacja płynna |  | Tak-10 pkt Nie-0 pkt |
| 16. | Wózek wyposażony w krążki odbojowe |  | bez punktacji |
| 17 | Duże koła zwiększające mobilność, duża zwrotność 360° |  | bez punktacji |
| 18 | Obustronny dostęp do pacjenta |  | bez punktacji |
| 19. | Barierki boczne składane | opisać | Za pomocą jednego przycisku charakterystycznie oznaczonego kolorem np.czerwonym (wpisać odpowiednio) – 10 pkt w inny sposób – 0 pkt |
| 20. | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w narożnikach leża |  | w 4 narożnikach – 10 pkt w 1 narożniku – 0 pkt |
| 21. | Wyposażenie wózka: wieszak kroplówki wyposażony w 4 haczyki, materac składający się: - obicia tapicerskiego pokrytego pianką poliuretanową, antystatyczne, - wkład zimna pianka poliestrowa. - grubość materaca min. 8 cm. |  | bez punktacji |
| 22. | Wózek posiadający możliwość zamocowania materaca na wózku w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 23. | Centralna blokada kół |  | bez punktacji |
| 24. | Podstawa wózka osłonięta obudową wykonaną z tworzywa ABS, umożliwiająca zamontowanie butli z tlenem oraz kosz na podręczne rzeczy pacjenta. |  | bez punktacji |
| 25. | Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 250 kg |  | 250 kg – 0 pkt za każde 10 kg więcej – 5 pkt |
| 26. | Możliwość wyboru koloru obić tapicerowanych z min. 10 kolorów oraz ramy wózka w tym kolor szary. |  | bez punktacji |
| II. | Gwarancja |  | - |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| III | Serwis | - | - |
| 1 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze)-max.48 godz. |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt do 48 godzin - 0 pkt |
| 2 | Czas usunięcia awarii ( w dni robocze)-max 7 dni |  | do 3 dni – 20 pkt do 4 dni – 10 pkt do 5 dni – 5 pkt |
| 3 | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 |  | bez punktacji |
| 4 | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  | bez punktacji |
| 5 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie –min 3 miesiące |  | bez punktacji |
| 6 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. |  | bez punktacji |
| 7 | Dostępność części zamiennych |  | do 5 lat – 0 pkt za każdy rok powyżej 5 lat - 5 pkt max:10 lat |
| V | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji wózka potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  | bez punktacji |
| VI | Inne wymagania | - | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | bez punktacji |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt | Cena netto w PLN | VAT % | Wartość VAT W PLN | Wartość netto W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek transportowy leżący typ .……………………….. | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |  |  |

Termin dostawy………………………….

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

Zadanie nr:10

Kod CPV 33.19.31.20-6 Wózki inwalidzkie

Wózek inwalidzki siedzący– szt 3.

Przedmiot zamówienia jest wózek do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej.

1/ Typ/nazwa ........................................................

2/ Fabrycznie nowy, rok produkcji (nie starszy niż 2016 rok) ………………

2/ Producent...........................................................................................................................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |  | - |
| 1. | Wózek do przewożenia pacjenta w pozycji siedzącej |  | bez punktacji |
| 2. | Konstrukcja wózka wykonana ze stali precyzyjnej lub z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odporna na dezynfekcję oraz promieniowanie UV |  | bez punktacji |
| 3. | Tapicerka wykonana z materiałów nieprzemakalnych, łatwo zmywalnych oraz niepalnych, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych |  | bez punktacji |
| 4. | Wytrzymałość wózka min. 130 kg |  | 130 kg – 0 pkt za każde 10 kg więcej 5 pkt |
| 5. | Szerokość użytkowa siedziska od 390 mm do 500 mm |  | bez punktacji |
| 6. | Całkowita szerokość wózka od 565 mm do 675mm |  | bez punktacji |
| 7 | Długość po złożeniu 825 mm ± 20% |  | bez punktacji |
| 8 | Długość całkowita z podnóżkiem 1120 mm ± 20% |  | bez punktacji |
| 9 | Podłokietniki długie, podpierające całe przedramię, odchylane i demontowalne |  | bez punktacji |
| 10 | Podnóżki uchylne i demontowane, posiadające regulację długości dla osób o różnym wzroście |  | bez punktacji |
| 11 | Płyty podnóżka aluminiowe, zaopatrzone w kółka odbojowe |  | bez punktacji |
| 12 | Koła tylne i przednie pełne, bezdętkowe |  | bez punktacji |
| 13 | Możliwość zainstalowania pasów zabezpieczających |  | Tak- 10 pkt Nie – 0 pkt |
| II. | Gwarancja |  | - |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| III | Serwis | - | - |
| 1 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze)-max.48 godz. |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt do 48 godzin - 0 pkt |
| 2 | Czas usunięcia awarii ( w dni robocze)- max.7 dni |  | do 3 dni – 20 pkt do 4 dni – 10 pkt do 5 dni – 5 pkt |
| 3 | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 |  | bez punktacji |
| 4 | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  | bez punktacji |
| 5 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie –min 3 miesiące |  | bez punktacji |
| 6 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. |  | bez punktacji |
| 7 | Dostępność części zamiennych |  | do 5 lat – 0 pkt za każdy rok powyżej 5 lat - 5 pkt max:10 lat |
| V | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji wózka potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  | bez punktacji |
| IV | Inne wymagania | - | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | bez punktacji |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt | Cena netto w PLN | VAT % | Wartość VAT W PLN | Wartość netto W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek inwalidzki siedzący typ .……………………….. | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |  |  |

Termin dostawy………………………….

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

Zadanie nr:11

CPV:33192000-2  Meble medyczne

Wózek opatrunkowy zabudowany – 4 szt

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  | - |
| 1 | 1/ Typ/nazwa ........................................................ 2/ Rok produkcji ………………………………. 3/ Producent........................................................... |  | bez punktacji |
| 2 | Konstrukcja wózka jednobryłowa ( jednoczęściowa) bez elementów łączonych |  | bez punktacji |
| 3 | Wymiary zewnętrzne: 800 x 700 x900 tolerancja dla wszystkich wymiarów +/- 5% |  | bez punktacji |
| 3 | Podstawa jezdna – 4 koła o średnicy min.75 mm (nie brudzące podłoża) z blokadą |  | bez punktacji |
| 4 | Blat górny z pogłębieniem zabezpieczony przed zsuwaniem się przedmiotów |  | bez punktacji |
| 5 | Uchwyt do prowadzenia wózka |  | bez punktacji |
| 6 | Konstrukcja wózka wyposażona w centralny system zamknięcia szuflad ( na klucz) |  | Tak-10 pkt Nie- 0 pkt |
|  | Możliwość umieszczenia na czole szuflad opisów identyfikujących ich zawartość. |  | Tak- 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 7 | Kolor wózka do wyboru Zamawiającego |  | bez punktacji |
| II | Wyposażenie |  | - |
| 1 | 5 szuflad o wys. 100 mm i 150 mm |  | bez punktacji |
| 2 | Otwieracz ampułek |  | bez punktacji |
| 3 | Wysuwana półka do pisania |  | bez punktacji |
| 4 | Pojemnik na zużyte igły |  | bez punktacji |
| 5 | Kosz na odpadki |  | bez punktacji |
| 6 | Kosz na odpady skażone otwierany bez użycia rąk |  | bez punktacji |
| 7 | Pojemnik na butelki |  | bez punktacji |
| 8 | Dwa odchylane pojemniki „kieszenie” |  | bez punktacji |
| 9 | Uchwyt do przetaczania |  | bez punktacji |
| III | Gwarancja |  | - |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| IV | Inne wymagania |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | bez punktacji |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt/kpl | Cena netto w PLN | VAT % | Wartość VAT W PLN | Wartość netto W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek opatrunkowy zabudowany typ .……………………….. | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

Termin dostawy………………………….

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

Zadanie nr: 12

Kod CPV 33.19.21.20-9 Łóżka szpitalne

Łóżka szpitalne z barierkami – szt 6.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Łóżko przeznaczone do leżenia dla dorosłych pacjentów w czasie diagnozowania, monitorowania i leczenia, wielofunkcyjne fabrycznie nowe, elektryczne |  | - |
| 1 | 1. Typ/nazwa ........................................................................... 2. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji …………….. 3. Producent.............................................................................. |  | - |
| 2 | Łóżko przeznaczone do leżenia dla dorosłych pacjentów w czasie diagnozowania, monitorowania i leczenia chorób |  | bez punktacji |
| 3 | -Zasilanie elektryczne 220/230 V -Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie przy braku zasilania sieciowego |  | bez punktacji |
| 4 | Wymiary maksymalne: -długość max. 2100 mm -szerokość całkowita z krążkami odbojowymi max. 1050 mm -regulacja wysokości w zakresie 400- 700 mm - funkcja Ergofram 16 cm ( 10+6) |  | bez punktacji |
| 5 | dopuszczalne obciążenie 250 kg. |  | = 250 kg – 0 pkt za każde 10 kg więcej – 10 pkt ≥ 300 kg – 50 pkt max. |
| 6 | - konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym lub ze stali szlachetnej - bezpieczna konstrukcja - leże czterosegmentowe z min. trzema ruchomymi segmentami, wypełnione płytami z polipropylenu - w ramie leża zamontowane listwy do mocowania wyposażenia, krążki odbojowe, -szczyty odejmowane, wypełnienie szczytów wykonane z płyty wodoodpornej - oparcie pleców z funkcja autoregresji zabezpieczającej pacjenta przed zakleszczeniem w segmencie oparcia pleców i uda, |  | bez punktacji |
| 7 | Sterowanie i blokowanie elektrycznych funkcji łóżka pilotem przewodowym i centralnym panelem sterującym, - selektywne blokowanie funkcji - wskaźnik podłączenia łóżka do sieci elektrycznej - akustyczna sygnalizacja uzyskania pozycji poziomej leża, - centralny wyłącznik wszystkich funkcji elektrycznych, - alarm opuszczania leża |  | bez punktacji |
| 8 | System sterowania zabezpieczony: - przyciskiem STOP –natychmiastowego rozłączenia wszystkich funkcji elektrycznych łóżka, - przyciskiem GO – zabezpieczającym przed nieumyślnym uruchomieniem funkcji elektrycznych łóżka |  | bez punktacji |
| 9 | Sterowane elektrycznie: - elektryczna regulacja wysokości - segment oparcia pleców, -segment uda, - pozycja antyszokowa Trendelenburga, - pozycja anty-Trendelenburga, Regulacja segmentu podudzia- sterowana ręcznie mechanizmem zapadkowym |  | bez punktacji |
| 10 | Pozycja przechyłu bocznego leża, |  | Tak- 20 pkt Nie – 0 pkt |
| 11 | Układ jezdny 4 koła o średnicy min.125 mm z blokadą |  | -koła o średnicy 125mm – 0 pkt - większe – 10 pkt |
| 12 | Barierki boczne – wykonane z profili stalowych ( ze stali szlachetnej lub malowanej proszkowo), składane wzdłuż ramy leża lub opuszczane zabezpieczające pacjenta na min. ¾ długości |  | bez punktacji |
| 13 | Wysuwana półka na pościel |  | Tak- 10 opkt Nie – 0 pkt |
| 14 | Kolor wypełnień szczytów do wyboru przez Zamawiającego z 10 kolorow |  | bez punktacji |
| II | Funkcjonalność: |  | - |
| 1 | Możliwość montażu ramy wyciągowej z uchwytem do ręki |  | Tak- 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 2 | Możliwość przedłużania i skracania leża |  | Tak- 10 opkt Nie – 0 pkt |
| III | Wyposażenie - komplet wyposażenia na 1 łóżko: |  | - |
| 1 | - materac w zdejmowanym pokrowcu nieprzemakalnym , paraprzepuszczalnym – szt 1 - pokrowiec dodatkowy na materac – szt 1 - poręcze boczne ( z obu stron łóżka) – 1 kpl - wieszak na kroplówki – szt 1 - uchwyt na worek do moczu (możliwość montażu po obu stronach łóżka) - materac przeciwodleżynowy z pianki wiskoelastycznej o grubości 15 cm +/-5%, o wysokiej gęstości pianki(ok. 40kg/ m3 +/- 5%) termoaktywnej ( odporny na odkształcenia ), wyposażony w 2 pokrowce z zamkiem błyskawicznym, |  | bez punktacji |
| IV | Gwarancja i serwis | - | - |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| V | Serwis | - | - |
| 1 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) max.48 godz. |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt powyżej 0 pkt |
| 2 | Czas usunięcia awarii ( w dni robocze)- max.7 dni |  | do 3 dni – 20 pkt do 4 dni – 10 pkt do 5 dni – 0 pkt |
| 3 | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 |  | bez punktacji |
| 4 | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  | bez punktacji |
| 5 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie –min 3 miesiące |  | bez punktacji |
| 6 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. |  | bez punktacji |
| 7 | Dostępność części zamiennych |  | do 5 lat – 0 pkt za każdy rok powyżej 5 lat - 5 pkt max:10 lat |
| V | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  | bez punktacji |
| VI | Inne wymagania | - | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | bez punktacji |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt | Cena netto w PLN | VAT % | Wartość VAT W PLN | Wartość netto W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżka szpitalne z barierkami typ .……………………….. | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |  |  |

Termin dostawy………………………….

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

Zadanie nr:13

CPV:38311000-8 Wagi elektroniczne i akcesoria

Waga dla pacjentów krzesełkowa – 2 szt

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  | - |
| 1 | 1/ Typ/nazwa ........................................................ 2/ Rok produkcji ………………………………. 3/ Producent........................................................... |  | - |
| 2 | Medyczna waga krzesełkowa- elektroniczna z rolkami transportowymi do ważenia pacjentów w pozycji siedzącej |  | bez punktacji |
| 3 | Obciążenie max. 200 kg ± 5% |  | bez punktacji |
| 3 | Dokładność odczytu ± 100g |  | bez punktacji |
| 4 | Klasa dokładności III |  | bez punktacji |
| 5 | Wyświetlacz LCD, |  | bez punktacji |
| 6 | Pamięć wyniku ( złącze USB) |  | bez punktacji |
|  | Zasilanie sieciowo- akumulatorowe |  | bez punktacji |
| 7 | Składane podłokietniki |  | bez punktacji |
| 8 | Aktualna legalizacja |  | bez punktacji |
| IV | Gwarancja | - | - |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| V | Serwis | - | - |
| 1 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) – max.48 godz. |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt powyżej 0 pkt |
| 2 | Czas usunięcia awarii ( w dni robocze) max.7 dni |  | do 3 dni – 20 pkt do 4 dni – 10 pkt do 5 dni – 0 pkt |
| 3 | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 |  | bez punktacji |
| 4 | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  | bez punktacji |
| 5 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie –min 3 miesiące |  | bez punktacji |
| 6 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. |  | bez punktacji |
| 7 | Dostępność części zamiennych max:10 lat |  | do 5 lat – 0 pkt za każdy rok powyżej 5 lat - 5 pkt |
| V | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  | bez punktacji |
| VI | Inne wymagania | - | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | bez punktacji |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt/kpl | Cena netto w PLN | VAT % | Wartość VAT W PLN | Wartość netto W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Waga dla pacjentów krzesełkowa typ .……………………….. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

Termin dostawy………………………….

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

Zadanie nr:14

CPV:33192000-2  Meble medyczne

Wózko-wanna – 1 szt

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Paramtry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  | - |
| 1 | 1/ Typ/nazwa ........................................................ 2/ Rok produkcji ………………………………. 3/ Producent........................................................... |  | - |
| 2 | Wózko-wanna – do kąpieli pacjentów ( dorosłych) w pozycji leżącej wykonana ze stali nierdzewnej lub z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym |  | bez punktacji |
| 3 | Nośność nie mniej niż 150 kg |  | bez punktacji |
| 3 | Nakładana wanna z tworzywa sztucznego z rowkami do odprowadzania wody, |  | bez punktacji |
| 4 | Hydrauliczna zmiana wysokości ( 50 -90 cm), |  | bez punktacji |
| 5 | Możliwość przechyłu leża w stronę spustu wody: |  | Tak-10 pkt Nie – 0 pkt |
| 6 | Spust wody ( rura odpływowa) o regulowanej długości, |  | bez punktacji |
|  | Koła jezdne z blokadą, |  | bez punktacji |
| 7 | Możliwość odchylania barierek bocznych, |  | Tak-10 pkt Nie-0 pkt |
| 8 | Podwozie zabezpieczone osłoną z tworzywa. |  | bez punktacji |
|  | W narożnikach konstrukcji ( przy szczytach) krążki odbojowe |  | bez punktacji |
| IV | Gwarancja |  | - |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| V | Serwis |  | - |
| 1 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze)- max.48 godz. |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt powyżej 0 pkt |
| 2 | Czas usunięcia awarii ( w dni robocze) – 7 dni. |  | do 3 dni – 20 pkt do 4 dni – 10 pkt do 5 dni – 0 pkt |
| 3 | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 |  | bez punktacji |
| 4 | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  | bez punktacji |
| 5 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie –min 3 miesiące |  | bez punktacji |
| 6 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. |  | bez punktacji |
| 7 | Dostępność części zamiennych max:10 lat |  | do 5 lat – 0 pkt za każdy rok powyżej 5 lat - 5 pkt |
| V | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  | bez punktacji |
| VII | Inne wymagania |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | bez punktacji |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt/kpl | Cena netto w PLN | VAT % | Wartość VAT W PLN | Wartość netto W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózko- wanna typ .……………………….. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

Termin dostawy………………………….

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

Zadanie nr:15

CPV:33192200-4 Stoły medyczne

Stół zabiegowy z osprzętem - 1 kpl

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  | - |
| 1 | 1/ Typ/nazwa ........................................................ 2/ Rok produkcji ………………………………. 3/ Producent........................................................... |  |  |
| 2 | Stół mobilny , na czterech podwójnych kołach z centralnym hamulcem | podać wymiary | bez punktacji |
| 3 | Stół na całej długości przezierny dla promieni RTG |  | bez punktacji |
| 4 | Napęd stołu elektrohydrauliczny sterowany z pilota i panelu sterującego |  | bez punktacji |
| 5 | Stół w konfiguracji 5 segmentowej tj. - podgłówek - płyta plecowa górna - płyta plecowa dolna -segment centralny - podnóżek dwuczęściowy rozchylany na boki |  | bez punktacji |
| 6 | Modułowa budowa blatu umożliwiająca szybkie dostosowanie stołu do specyfiki zabiegu oraz rozmiarów ciała pacjenta |  | bez punktacji |
| 7 | Łączenie segmentów poprzez uniwersalne przeguby - szybkozłączki |  | bez punktacji |
| 8 | Funkcje stołu regulowane elektrohydraulicznie: - przesuw wzdłużny stołu - wysokość, - pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga, - przechyły boczne - regulacja segmentu pleców |  | bez punktacji |
| 9 | Obciążenie robocze min 200 kg |  | 200 kg -0 pkt za każde 10 kg więcej – 5 pkt Zamawiający do oceny przyjmie max. obciążenie 300 kg |
| II | Wyposażenie - osprzęt |  | - |
| 1 | Wieszak kroplówek ze stali nierdzewnej |  | bez punktacji |
| 2 | Szyny boczne do montażu wyposażenia ze stali nierdzewnej |  | bez punktacji |
| 3 | Ramka ekranu anestezjologicznego |  | bez punktacji |
| 4 | Podpórki reki (2) |  | bez punktacji |
| 5 | Podkolanniki ginekologiczne (2) |  | bez punktacji |
| 6 | Pas do mocowania pacjenta |  | bez punktacji |
| III | Gwarancja |  | - |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| IV | Serwis |  | - |
| 1 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze)-max.48 godz. |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt powyżej 0 pkt |
| 2 | Czas usunięcia awarii ( w dni robocze)- max 7 dni. |  | do 3 dni – 20 pkt do 5 dni – 10 pkt powyżej 5 dni – 0 pkt |
| 3 | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 |  | bez punktacji |
| 4 | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  | bez punktacji |
| 5 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie –min 3 miesiące |  | 3-miesiące – 0 pkt powyżej 3 miesięcy - za każdy miesiąc 5 pkt |
| 6 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. |  | bez punktacji |
| 7 | Dostępność części zamiennych |  | do 5 lat – 0 pkt za każdy rok powyżej 5 lat - 5 pkt max:10 lat |
| V | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  | bez punktacji |
| VI | Inne wymagania |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 3 | Prospekt stołu, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | bez punktacji |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt/kpl | Cena netto w PLN | VAT % | Wartość VAT W PLN | Wartość netto W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół zabiegowy z osprzętem typ .……………………….. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

Termin dostawy………………………….

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

Zadanie nr: 16

Kod CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne

## Ssak akumulatorowo – sieciowy 2 butlowy -  szt. 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp. | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Wymagania ogólne | - | - |
| 1 | Ssak akumulatorowo – sieciowy 2 butlowy |  | - |
| 2 | 1. Typ/nazwa ............................................................... 2. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ……. 3. Producent..................................... |  |  |
| 3 | Wyposażony w dwa pojemniki wielorazowego użytku, które są kompatybilne z wkładami jednorazowymi o pojemności max.2 litry wyposażonymi w filtr hydrofobowy i antybakteryjny, który pełni również funkcje zastawki antyrefluksowej oraz zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem |  | bez punktacji |
| 4 | Źródło ssania na ssaku dodatkowo zabezpieczone przez wymienne filtry antybakteryjne i hydrofobowe dla każdego pojemnika, odcinające ssanie po kontakcie z płynem |  | bez punktacji |
| 5 | Moc ssania ( podciśnienie) 95 kPa +/- 15 kPa |  | bez punktacji |
| 6 | Regulator ssania - płynna regulacja ssania |  | bez punktacji |
| 7 | Przepływ max. 90 l/min +/- 10 l/min |  | bez punktacji |
| 8 | Waga max. 20 kg +/- 5 kg |  | bez punktacji |
| II | Zasilanie |  | - |
| 1 | Zasilanie sieciowe 220/240 V |  | bez punktacji |
| 2 | Zasilanie akumulatorowe 12V |  | bez punktacji |
| III | Wyposażenie |  | - |
| 1 | Dreny ssące , filtry – 1 kpl |  | bez punktacji |
| 2 | Wkłady 1-razowe – 10 szt |  | bez punktacji |
| 3 | Worki jednorazowe- 50 szt |  | bez punktacji |
| VI | Gwarancja |  | - |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| V | Serwis |  | - |
| 1 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt do 48 godzin - 0 pkt |
| 2 | Czas usunięcia awarii ( w dni robocze) |  | do 3 dni – 20 pkt do 4 dni – 10 pkt do 5 dni – 5 pkt |
| 3 | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 |  | bez punktacji |
| 4 | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  | bez punktacji |
| 5 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie –min 3 miesiące |  | bez punktacji |
| 6 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. |  | bez punktacji |
| 7 | Dostępność części zamiennych |  | do 5 lat – 0 pkt za każdy rok powyżej 5 lat - 5 pkt max:10 lat |
| VI | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  | bez punktacji |
| VII | Inne wymagania |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | bez punktacji |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt | Cena netto w PLN | VAT % | Wartość VAT W PLN | Wartość netto W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ssak akumulatorowo – sieciowy 2 butlowy typ .……………………….. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

Termin dostawy………………………….

.........................................

/Podpis i pieczęć Wykonawcy /

Zadanie nr:17

CPV:33190000-8  Różne urządzenia i produkty medyczne

Aparat CTK – 4 szt

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  | - |
| 1 | 1/ Typ/nazwa ........................................................ 2/ Rok produkcji ………………………………. 3/ Producent........................................................... |  |  |
| 2 | Aparat CTK - Ciśnieniomierz zegarowy |  | bez punktacji |
| 3 | Metoda pomiaru - manualna |  | bez punktacji |
| 4 | Manometr – tarcza o średnicy ok. 60mm, odporny na wstrząsy, zabezpieczony przed urazami mechanicznymi |  | bez punktacji |
| 5 | Obudowa manometru wykonana ze stali chromowanej, |  | Tak-10 pkt Nie – 0 pkt |
| 6 | Błąd pomiaru ciśnienia +/- 3 mmHg |  | bez punktacji |
| 7 | Manometr wyposażony w nierdzewny mechanizm oraz zabezpieczony przed nadmiernym wzrostem ciśnienia, |  | bez punktacji |
| 8 | Przewód 2 w 1 z szybkozłączem umożliwiającym łatwą wymianę mankietu |  | bez punktacji |
| 9 | Gruszka z ochronną łyżką zintegrowana z manometrem |  | Tak-10 pkt Nie – 0 pkt |
| 10 | W zestawie 3 mankiety: - standardowy dla dorosłych - XS dla dzieci - XL dla dorosłych powiększony |  | bez punktacji |
| II | Gwarancja |  | - |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| III | Inne wymagania |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | bez punktacji |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt/kpl | Cena netto w PLN | VAT % | Wartość VAT W PLN | Wartość netto W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat CTK typ .……………………….. | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

Termin dostawy………………………….

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

Zadanie nr:18

CPV:33123200-0 Urządzenia do elektrokardiografi

Aparat EKG 12 odprowadzeniowy – 3 szt

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  | - |
| 1 | 1/ Typ/nazwa ........................................................ 2/ Rok produkcji ………………………………. 3/ Producent........................................................... |  |  |
| 2 | Mobilny zestaw do badań EKG składający się z: - aparatu EKG 12 odprowadzeniowego - wózka medycznego - zewnętrznej drukarki laserowej |  | bez punktacji |
| 3 | Wyświetlacz kolorowy min.6,5 cali z panelem dotykowym |  | bez punktacji |
| 4 | Prezentacja na ekranie 3 ,6 i 12 odprowadzeń EKG |  | bez punktacji |
| 5 | Ciągły pomiar częstości akcji serca i jego prezentacja na ekranie |  | bez punktacji |
| 6 | Automatyczna analiza i interpretacja |  | bez punktacji |
| 7 | Praca w trybie „Auto’ i „Manual” |  | bez punktacji |
| 8 | Klawiatura alfanumeryczna i funkcyjna |  | bez punktacji |
| 9 | Sygnalizacja nieprawidłowego podłączenia elektrod |  | bez punktacji |
| 10 | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń |  | bez punktacji |
| 11 | Funkcja umożliwiająca zdalna konsultację wyniku badań z lekarzem specjalistą poprzez skrzynkę e-mail lub inny aparat |  | bez punktacji |
| 12 | Baza pacjentów –min 500 badań zapisanych w pamięci z możliwością wzmocnienia i prędkości |  | bez punktacji |
| 13 | Wydruk bezpośrednio z aparatu w trybie 3,6 lub 12 kanałów oraz wydruk na drukarce zewnętrznej na papierze format A4 |  | bez punktacji |
| 14 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe |  | bez punktacji |
| 15 | Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 16 | Możliwość podłączenia monitora zewnętrznego |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 17 | Możliwość konfiguracji ustawień aparatu oraz panelu sterowania |  | bez punktacji |
| 18 | Wyposażenie standardowe: -kabel EKG - elektrody przyssawkowe - elektrody kończynowe klipsowe - żel do EKG - papier EKG - kabel zasilający |  | bez punktacji |
| II. | Gwarancja |  | - |
| 1 | Gwarancja – min 6 miesięcy, max: 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| III | Serwis |  | - |
| 1 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt powyżej 0 pkt |
| 2 | Czas usunięcia awarii ( w dni robocze) |  | do 3 dni – 20 pkt do 5 dni – 10 pkt powyżej 5 dni – 0 pkt |
| 3 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. |  | bez punktacji |
| 4 | Dostępność części zamiennych |  | do 5 lat – 0 pkt za każdy rok powyżej 5 lat - 5 pkt max 10 lat |
| III | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  | bez punktacji |
| IV | Inne wymagania |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | bez punktacji |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt/kpl | Cena netto w PLN | VAT % | Wartość VAT W PLN | Wartość netto W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat EKG 12 odprowadzeniowy typ .……………………….. | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

Termin dostawy………………………….

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

Zadanie nr:19

CPV:33192000-2  Meble medyczne

Wózek reanimacyjny – 2 szt

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  | - |
| 1 | 1/ Typ/nazwa ........................................................ 2/ Rok produkcji ………………………………. 3/ Producent........................................................... |  |  |
| 2 | Konstrukcja wózka jednobryłowa ( jednoczęściowa) bez elementów łączonych |  | bez punktacji |
| 3 | Wymiary zewnętrzne: długość – 600 mm szerokość – 500 mm wysokość (od podłoża do blatu) – 1000 mm tolerancja dla wszystkich wymiarów +/- 5% |  | bez punktacji |
| 3 | Podstawa jezdna – 4 koła nie brudzące podłoża z blokadą |  | bez punktacji |
| 4 | Blat górny z pogłębieniem, otoczony z 3 stron relingami |  | bez punktacji |
| 5 | Uchwyt do prowadzenia wózka |  | bez punktacji |
| 6 | Zasilanie elektryczne |  | Tak-10 pkt Nie- 0 pkt |
| 7 | Kolor wózka do wyboru Zamawiającego |  | bez punktacji |
| II | Wyposażenie |  | - |
| 1 | 5 szuflad o wys. 100 mm i 150 mm zamykanych centralnym zamkiem |  | bez punktacji |
| 2 | Wysuwany blat roboczy |  | bez punktacji |
| 3 | 4 listwy ze stali nierdzewnej o dł. ok. 40 cm |  | bez punktacji |
| 4 | Kosz na odpadki |  | bez punktacji |
| 5 | Pojemnik na zużyte igły |  | bez punktacji |
| 6 | Półka ze stali nierdzewnej na narzędzia |  | bez punktacji |
| 7 | Pojemnik na rękawiczki z uchwytem na szynę |  | bez punktacji |
| 8 | Płyta do masażu serca |  | bez punktacji |
| 9 | Wieszak na kroplówki z dwoma haczykami |  | bez punktacji |
| 10 | Dodatkowy uchwyt na butlę z tlenem |  | bez punktacji |
| 11 | Półka na defibrylator |  | bez punktacji |
| III | Gwarancja |  | - |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| IV | Inne wymagania |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | bez punktacji |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt/kpl | Cena netto w PLN | VAT % | Wartość VAT W PLN | Wartość netto W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek reanimacyjny typ .……………………….. | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

Termin dostawy………………………….

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

Zadanie nr:20

CPV:33190000-8  Różne urządzenia i produkty medyczne

Anoskop ( Rektoskop)– 1 szt

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  | - |
| 1 | 1/ Typ/nazwa ........................................................ 2/ Rok produkcji ………………………………. 3/ Producent........................................................... |  |  |
| 2 | Kompletny proktologiczny zestaw narzędzi i instrumentów do rutynowego badania diagnostycznego oraz leczenia chorób odbytu, odbytnicy i esicy |  | bez punktacji |
| 3 | Skład zestawu: - główka optyczna do tubusów jednorazowego użytku -rękojeść z żarówką min.6V i transformatorem -gruszka insuflacyjna -watotrzymacz -tubusy anoskopowe jednorazowego użytku 85 x20mm – 25 szt -tubusy proktoskopowe jednorazowego użytku 130x 20mm-25 szt -tubusy sigmoidoskopowe jednorazowego użytku 250x 20mm-25 szt |  | bez punktacji |
| II | Gwarancja |  | - |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| III | Inne wymagania |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | bez punktacji |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt/kpl | Cena netto w PLN | VAT % | Wartość VAT W PLN | Wartość netto W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anoskop (Rektoskop) typ .……………………….. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

Termin dostawy………………………….

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

Zadanie nr:21

Kod CPV 33.17.00.00-2 Aparatura do anestezji i resuscytacji

Videolaryngoskop – 1 kpl

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  | - |
| 1 | 1/ Typ/nazwa ........................................................ 2/ Rok produkcji ……………………………….. 3/ Producent........................................................... |  |  |
| 2 | Laryngoskop wideo – zestaw wyposażony w uchwyt ze zintegrowanym monitorem i wbudowaną kamerą oraz ekranem min.2.2 calowym monitorem |  | bez punktacji |
| 3 | Kat widzenia 70° +/- 15% |  | bez punktacji |
| 4 | Wziernik giętki wielorazowego użytku, wymienialny |  | bez punktacji |
| 5 | Cyfrowa nagrywarka wideo z kartą pamięci 1GB |  | bez punktacji |
| 6 | Wewnętrzne źródło światła typu LED |  | bez punktacji |
| 7 | Zasilanie – bateria o standardowym czasie działania lub akumulator wielokrotnego ładowania |  | bez punktacji |
| 8 | Wodoszczelny |  | bez punktacji |
| 9 | Łyżki wielokrotnego użytku rozmiar 3,4 |  | bez punktacji |
| 10 | Łyżki rozmiar 2,3,4 do trudnych i bardzo trudnych intubacji |  | bez punktacji |
| 11 | Dostępne łyżki sterylne jednorazowego użytku rozmiar 3,4 do trudnych i bardzo trudnych intubacji |  | Tak-10 pkt Nie- 0 pkt |
| 12 | Możliwość dezynfekcji i sterylizacji |  | Tak |
| II | Gwarancja |  | - |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| III | Serwis |  | - |
| 1 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt powyżej 0 pkt |
| 2 | Czas usunięcia awarii ( w dni robocze) |  | do 3 dni – 20 pkt do 5 dni – 10 pkt powyżej 5 dni – 0 pkt |
| 3 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. |  | bez punktacji |
| IV | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  | bez punktacji |
| V | Inne wymagania |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | bez punktacji |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt/kpl | Cena netto w PLN | VAT % | Wartość VAT W PLN | Wartość netto W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Videolaryngoskop typ .……………………….. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

Termin dostawy………………………….

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

Zadanie nr:22

Kod CPV 33.17.00.00-2 Aparatura do anestezji i resuscytacji

Prowadnica światłowodowa do trudnych intubacji - 1 kpl

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Prowadnica światłowodowa do trudnych intubacji | TAK | Tak |
| 1 | 1/ Typ/nazwa ........................................................ 2/ Rok produkcji ……………………………….. 3/ Producent........................................................... |  |  |
| 2 | Prowadnica światłowodowa giętka do trudnej intubacji dla dorosłych |  | bez punktacji |
| 3 | Prowadnica składająca się z zakończonej traumatycznie rurki z umieszczonym w środku światłowodem |  | bez punktacji |
| 4 | Wizualizacja dróg oddechowych, poprzez wizjer optyczny ( okular), zakończony światłowodem |  | bez punktacji |
| 5 | Rurka prowadnicy wykonana ze stali chirurgicznej, giętka umożliwiająca dopasowanie do stanu i kształtu dróg oddechowych |  | bez punktacji |
| 6 | Możliwość korzystania z prowadnicy przy użyciu klasycznego laryngoskopu |  | bez punktacji |
| 7 | Trzon wyposażony w uniwersalny uchwyt dla oryginalnej rękojeści producenta lub klasycznej rękojeści laryngoskopu światłowodowego |  | bez punktacji |
| 8 | Dopinana rękojeść wyposażona w źródło światła z zasilaniem bateryjnym na baterie ogólnodostępne |  | bez punktacji |
| 9 | Możliwość założenia rurki intubacyjnej w rozmiarze od 5,5 bez konieczności dopasowywania długości rurki intubacyjnej dzięki ruchomemu uchwytowi z portem tlenu umożliwiającym bierne natlenianie w trakcie zabiegu intubacji |  | bez punktacji |
| 10 | Możliwość zastosowania techniki fiberoskopowej do każdej intubacji |  | bez punktacji |
| II | Gwarancja |  | - |
| 1 | Gwarancja – min.12 miesięcy max. 60 miesiecy |  | parametr oceniany |
| III | Inne wymagania |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | bez punktacji |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt/kpl | Cena netto w PLN | VAT % | Wartość VAT W PLN | Wartość netto W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadnica światłowodowa do trudnych intubacji typ .……………………….. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

Termin dostawy………………………….

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

Zadanie nr:23

Kod CPV 33.17.00.00-2 Aparatura do anestezji i resuscytacji

Zestawy do trudnej intubacji

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  | - |
| 1 | Zestaw do trudnych intubacji dla dzieci – 1 kpl |  | bez punktacji |
| 1.1 | Laryngoskop światłowodowy do trudnych intubacji możliwością wielokrotnej sterylizacji Skład zestawu: - rękojeść światłowodowa w rozmiarze pediatrycznym (cienka) - łyżka światłowodowa z ruchomą końcówką (MC), mała (rozmiar:1) umożliwiająca uniesienie nagłośni, -łyżki światłowodowe proste (typu: Miller) rozmiar 00,0,1 -zestaw do konikotomi/konikopunkcji dla dzieci - 1 szt |  | bez punktacji |
| 2 | Zestaw do trudnych intubacji dla dorosłych – 1 kpl |  | bez punktacji |
| 2.1 | Skład zestawu: a) Laryngoskop światłowodowy do intubacji możliwością wielokrotnej sterylizacji Skład zestawu: - rękojeść światłowodowa w rozmiarze standardowym - łyżki typu Mackintosh, rozmiar 2, 3, 4, b) Laryngoskop światłowodowy do trudnych intubacji możliwością wielokrotnej sterylizacji Skład zestawu: - rękojeść światłowodowa w rozmiarze standardowym - łyżki z ruchomą końcówką (umożliwiająca uniesienie nagłośni) typ McCoy, rozmiar 2, 3, 4, c) Prowadnica do trudnych intubacji wielokrotnego użytku rozm. 3,3/600mm zagięta 1 szt Prowadnica do trudnych intubacji wielokrotnego użytku rozm. 5,0/600mm zagięta 1 szt d) Zestaw do konikotomi/konikopunkcji dla dorosłych - 1 szt |  | bez punktacji |
| 4 | Możliwość sterylizacji łyżek w autoklawie |  | Tak-10 pkt Nie- 0 pkt |
| II | Gwarancja |  | - |
| 1 | Gwarancja – min.12 miesięcy max. 60 miesiecy |  | parametr oceniany |
| III | Inne wymagania |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | bez punktacji |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt/kpl | Cena netto w PLN | VAT % | Wartość VAT W PLN | Wartość netto W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do trudnych intubacji dla dzieci typ……………………………………… | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do trudnych intubacji dla dorosłych typ …………………………………….. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

Termin dostawy………………………….

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

Zadanie nr:24

Kod CPV 33.17.21.00-7  Urządzenia do anestezji

Kolumna anestezjologiczna – kpl 1

Zadanie obejmuje dostawę wraz z montażem kolumny anestezjologicznej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi kolumny.

| Lp. | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE | - | - |
| 1 | 1/ Typ/nazwa ........................................................ 2/ Rok produkcji ………………………………. 3/ Producent........................................................... |  |  |
| 2 | Kolumna anestezjologiczna przeznaczona na trzecie stanowisko Intensywnej Terapii |  | bez punktacji |
| 3 | Dwa osobne poziome ramiona obrotowe niezależne z podziałem na stronę monitorującą i infuzyjna w tym jedno pojedyncze, drugie podwójne przegubowe. | TAK | bez punktacji |
| 4 | Długość podwójnego ramienia (przegubowego) ok. 750/750mm, drugie ramie pojedyncze realizujące ruch pionowy w zakresie 700mm, nośność standardowa całej kolumny nie mniej niż 150 kg. | TAK | bez punktacji |
| 5 | Kąt obrotu ramion min. 180 stopni |  | ≤ 180 stopni – 0 pkt >180 stopni do ≤ 270 stopni – 5 pkt >270 stopni -10 pkt |
| 6 | Hamulce przegubowe we wszystkich osiach obrotu |  | bez punktacji |
| 7 | Przeguby i odpowiadające im przyciski sterujące hamulcami oznaczone tym samym kolorem oraz symbolem | TAK | Tak- 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 8 | Konsola o wysokości ok. 1000 mm zawieszona na ramieniu przegubowym | TAK | bez punktacji |
| 9 | Na konsoli od frontu zamontowane 2 półki o regulowanej wysokości z bocznymi szynami, w tym jedna półka z szufladą z wewnętrznym oświetleniem załączanym przy otwarciu szuflady na froncie jednej z półek dwa uchwyty do manipulowania kolumną wraz z przyciskami hamulców pneumatycznych, nośność jednej półki min. 15 kg | TAK | bez punktacji |
| 10 | Na ramieniu pojedynczym zamontowana rura z 4 zawieszeniami na kroplówki oraz maszt o regulowanej wysokości ( min.30cm + 30 cm), mocowany przegubowo, dodatkowo zamontowany podajnik na rękawiczki oraz kosz na cewniki | TAK | bez punktacji |
| 11 | Na konsoli zamontowane: - gniazda elektryczne 8 szt x 230 V, - gniazda ekwipotencjalne 8 szt - gniazdo informatyczne/ komputerowe - 1 szt. - gniazda gazów medycznych tj. 2 gniazda sprężonego powietrza, 2 gniazda próżni, 2 gniazda tlenu 1 podtlenku azotu | TAK | bez punktacji |
| II | Gwarancja | - | - |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| III | Serwis |  | - |
| 1 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) max.48 godz. |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt powyżej 0 pkt |
| 2 | Czas usunięcia awarii ( w dni robocze) max. 7 dni. |  | do 3 dni – 20 pkt do 5 dni – 10 pkt powyżej 5 dni – 0 pkt |
| 3 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. |  | bez punktacji |
| IV | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  | bez punktacji |
| VI | Inne wymagania |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | bez punktacji |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/ Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów oferent załączy materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość kpl | Cena netto w PLN | VAT % | Wartość VAT W PLN | Wartość netto W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolumna anestezjologiczna typ………………………………. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem: |  |  |  |

Termin dostawy………………………….

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /