Zadanie nr: 1

Kod CPV 33.19.21.20-9 Łóżka szpitalne

Łóżka szpitalne wielofunkcyjne, elektryczne– szt 5.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Łóżko przeznaczone do leżenia dla dorosłych pacjentów w czasie diagnozowania, monitorowania i leczenia, wielofunkcyjne fabrycznie nowe, elektryczne – szt 5 |  | - |
| 1 | 1. Typ/nazwa 2. Fabrycznie nowe, rok produkcji 3. Producent |  | - |
| 2 | Łóżko przeznaczone do leżenia dla dorosłych pacjentów w czasie diagnozowania, monitorowania i leczenia chorób |  | bez punktacji |
| 3 | -Zasilanie elektryczne 220/230 V - Akumulator ze wskaźnikiem naładowania |  | bez punktacji |
| 4 | Wymiary maksymalne: -długość max. 2100 mm (+/- 50 mm) -szerokość całkowita z krążkami odbojowymi max. 1000 mm (+/- 50 mm) -regulacja wysokości w zakresie min. 400- 700 mm |  | bez punktacji |
| 5 | dopuszczalne obciążenie min. 200 kg. |  | = 200 kg – 0 pkt za każde 10 kg więcej – 10 pkt max.250 kg |
| 6 | - konstrukcja łóżka bezpieczna konstrukcja wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym lub ze stali szlachetnej - leże czterosegmentowe min. 3 segmenty ruchome , wypełnione płytami z polipropylenu - w ramie leża zamontowane krążki odbojowe, -szczyty – konstrukcja klasyczna, wypełnienie szczytów wykonane z płyty wodoodpornej - oparcie pleców z funkcja zabezpieczającą pacjenta przed zakleszczeniem w segmencie oparcia pleców i uda, - autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta. |  | bez punktacji |
| 7 | Sterowanie elektrycznych funkcji łóżka pilotem przewodowym i centralnym panelem sterującym, |  | bez punktacji |
| 8 | Sterowane elektrycznie: - elektryczna regulacja wysokości - segment oparcia pleców, - segment uda, - pozycja antyszokowa Trendelenburga, - pozycja anty-Trendelenburga, |  | bez punktacji |
| 9 | Regulacja segmentu podudzia- sterowana ręcznie mechanizmem zapadkowym |  | bez punktacji |
| 10 | Łóżko sterowane przewodowym pilotem z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny. Dodatkowo pilot wyposażony w sygnalizację dźwiękową aktywowaną każdorazowo przy zmianie pozycji leża podczas odłączenia od zasilania sieciowego. Optyczny wskaźnik podłączenia do sieci oraz ładowania akumulatora. |  | bez punktacji |
| 11 | Układ jezdny 4 koła o średnicy min.125 mm z blokadą |  | -koła o średnicy 125mm – 0 pkt - większe – 10 pkt |
| 12 | Barierki boczne – wykonane z profili stalowych ( ze stali szlachetnej lub malowanej proszkowo), |  | bez punktacji |
| 13 | Wysuwana półka na pościel |  | Tak- 10 opkt Nie – 0 pkt |
| 14 | Kolor wypełnień szczytów do wyboru przez Zamawiającego z min.5 kolorów |  | bez punktacji |
| II | Funkcjonalność: |  | - |
| 1 | Możliwość montażu ramy wyciągowej z uchwytem do ręki |  | Tak- 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 2 | Możliwość przedłużania i skracania leża |  | Tak- 10 opkt Nie – 0 pkt |
| III | Wyposażenie - komplet wyposażenia na 1 łóżko: |  | - |
| 1 | - poręcze boczne ( z obu stron łóżka), dzielone składane wzdłuż ramy leża lub opuszczane zabezpieczające pacjenta na całej długości nie powiększające gabarytów łóżka– 1 kpl |  | bez punktacji |
| 2 | - wysięgnik z uchwytem ręki |  | bez punktacji |
| 3 | - uchwyt na worek do moczu (możliwość montażu po obu stronach łóżka) |  | bez punktacji |
| 4 | - wieszak kroplówek, |  | bez punktacji |
| 5 | - materac dopasowany do rozmiarów leża o grubości ok. 10cm, w zdejmowanym pokrowcu z zamkiem błyskawicznym wykonany z włókna tekstylnego, pokrytego przepuszczającym parę wodną poliuretanem, pokrowiec na materac odporny na przemakanie, zanieczyszczenia przenikanie mikroorganizmów, wytrzymały, elastyczny odporny na ścieranie, łatwy do dezynfekcji i prania – szt 1, |  | bez punktacji |
| 6 | - pokrowiec dodatkowy na materac – szt 1 |  | bez punktacji |
| 7 | -materac zmiennociśnieniowy w zdejmowanym pokrowcu z zamkiem błyskawicznym – w formie nakładki na materac piankowy, składający się z 16 komór poprzecznych wykonanych z poliuretanu, trwale zespolonych (budowa monolityczna) w celu eliminacji ryzyka kontaktu pacjenta z podłożem, komory napełniające się powietrzem i opróżniane na przemian co druga w stałym cyklu ( co ok.10 min), wyposażony w zasilacz pneumatyczny – pompę z możliwością zawieszenia jej na ramie łóżka oraz pasy do mocowania na materacu piankowym, zawór CPR, wskaźnik niskiego ciśnienia, |  | bez punktacji |
| IV | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – szt 5 |  | - |
| 1 | 1. Typ/nazwa ........................................................................... 2. Fabrycznie nowe, rok produkcji …………….. 3. Producent.............................................................................. |  | - |
| 2 | Korpus szafki wykonany z profili, ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem, blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL, krawędzie zabezpieczone relingiem |  | bez punktacji |
| 3 | Tylna część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling posiadający haczyk na ręcznik |  | bez punktacji |
| 4 | Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 150 mm. |  | bez punktacji |
| 5 | Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem, szuflada na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. |  | bez punktacji |
| 6 | Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na 3 części. Jedna z części ma pełnić funkcję uchwytu na 2 butelki o pojemności min. 1,5 l, uchwyt na butelki z możliwością jego demontażu. Wysokość szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. |  | bez punktacji |
| 7 | Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty |  | bez punktacji |
| 8 | Pod dolną szufladą półka na obuwie |  | bez punktacji |
| 9 | Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości, |  | bez punktacji |
| 10 | Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL, wspornik blatu osłonięty osłoną, min. dwie krawędzie zabezpieczone relingiem |  | bez punktacji |
| 11 | Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło znajduje się centralnie pod obudową sprężyny gazowej. |  | bez punktacji |
| 12 | Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach |  | bez punktacji |
| 13 | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 5 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary, kolor płyt HPL oraz kolor powierzchni lakierniczych identyczny z kolorystyką łóżek tworzące spójny komplet |  | bez punktacji |
| V | Gwarancja | - | - |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| VI | Serwis | - | - |
| 1 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) max.48 godz. |  | bez punktacji |
| 2 | Czas usunięcia awarii ( w dni robocze)- max.7 dni |  | bez punktacji |
| 3 | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 |  | bez punktacji |
| 4 | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  | bez punktacji |
| 5 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie –min 3 miesiące |  | bez punktacji |
| 6 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. |  | bez punktacji |
| VII | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  | bez punktacji |
| VIII | Inne wymagania | - | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | bez punktacji |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

2/ Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta, folder, prospekt.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt | Cena netto w PLN | VAT % | Wartość VAT W PLN | Wartość netto W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łóżka szpitalne typ .……………………….. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym typ………………………………… | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |  |  |

Termin dostawy………………………….

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

Zadanie nr:2

CPV: 33192000-2 Meble medyczne

Fotel ginekologiczny – szt 2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Fotel ginekologiczny o stałej wysokości |  | - |
| 1 | 1. Typ/nazwa 2. Fabrycznie nowe, rok produkcji 3. Producent |  | - |
| 2 | Obciążenie min 130 kg |  | bez punktacji |
| 3 | -Podstawa wykonana ze stali malowanej proszkowo |  |  |
| 4 | Tapicerka bezszwowa, zmywalna możliwość wyboru z min.10 kolorów |  | bez punktacji |
| 5 | Oparcie regulowane za pomocą sprężyn gazowych |  | bez punktacji |
| 6 | Siedzisko regulowane za pomocą sprężyn gazowych |  | bez punktacji |
| 7 | Możliwość uzyskania pozycji Tredelenburga i antyTredelenburga |  | Tak- 10 pkt Nie- 0 pkt |
| 8 | Zdejmowany podnóżek |  | bez punktacji |
| 9 | Podkolanniki ( komplet) regulowane we wszystkich płaszczyznach |  | bez punktacji |
| 10 | Pojemnik ze stali nierdzewnej |  | bez punktacji |
| 11 | Wymiary maksymalne: -długość z podporą nóg max :190 cm (-5 cm) -szerokość max. 70 cm (- 5 cm) -wysokość 85 cm ( +/- 5 cm ) |  | bez punktacji |
| II | Wyposażenie dodatkowe: - wieszak na podkład w rolce - uchwyty rąk |  |  |
| III | Gwarancja | - | - |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| IV | Serwis | - | - |
| 1 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. |  | bez punktacji |
| V | Inne wymagania | - | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 3 | Prospekt urządzenia, katalog potwierdzający oferowane parametry lub materiały informacyjne producenta | dołączyć do oferty | bez punktacji |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie oferty.

2/ Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta, folder, prospekt.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt/ kpl | Cena netto w PLN | VAT % | Wartość VAT W PLN | Wartość netto W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fotel ginekologiczny typ .……………………….. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wyposażenie dodatkowe 1) Wieszak na podkład w rolce 2) Uchwyty rąk (kpl) | 2 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem |  |  |  |

Termin dostawy………………………….

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /