###### Załącznik nr: 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kod CPV 33.16.81.00-6 Endoskopy

1.  Wideokolonoskop -– kpl  1.

Przedmiotem zamówienia jest wideokolonoskop  przeznaczony do diagnostyki  dolnego odcinka przewodu pokarmowego  oraz wykonywania zabiegów terapeutycznych.

Zamawiający posiada kompletny zestaw endoskopowy firmy Olympus i wymaga aby wideokolonoskop był kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego zestawem tj:

1) Procesorem +  źródło światła typ: CV-170 + MAJ-1430 (kabel);

2) Monitorem medycznym typ: NDS EndoVue 24”

3) Pompą ssąca typ: KV-6

4) Pompą płuczącą typ: OFP-2.

1. Aparat fabrycznie nowy, Zamawiający nie wyraża zgody na aparat rekondycjonowany, pochodzący z ekspozycji wystawowych lub przeznaczony do celów demonstracyjnych.

2.Rok produkcji  ( nie starszy niż 2017.r.)...........................................................................

3. Producent...........................................................................................................................

|  | Parametry wymagane | Parametr oferowany (opisać lub wpisać TAK/NIE) | Parametr oceniany |
| --- | --- | --- | --- |
| V | Wideokolonoskop - 2 szt | Typ/nazwa ………………………………….. |  |
| 1 | Obrazowanie w jakości HDTV |  |  |
| 2 | Średnica kanału roboczego – min. 3,7 mm |  |  |
| 3 | Średnica zewnętrzna – max. 12,8 mm |  |  |
| 4 | Kąt obserwacji – min. 140 stopni |  |  |
| 4 | Głębia ostrości min 2-100mm |  |  |
| 5 | Długość robocza min. 1550 mm ze zmienną sztywnością tuby wziernikowej |  | 1550 mm – 0 pkt powyżej – 10 pkt |
| 6 | Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D; 180/180; L/P: 160/160 |  |  |
| 7 | Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora – min. 4 |  |  |
| 7 | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego |  |  |
| 8 | Regulacja sztywności tuby wziernikowej za pomocą pokrętła |  |  |
| 9 | Funkcje: -identyfikacja endoskopu przez procesor - informacja o typie i numerze seryjnym endoskopu oraz jego średnicy kanału roboczego - schemat kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego |  |  |
| 10 | Aparat całkowicie szczelny bez konieczności stosowania zatyczek, lub systemu z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora |  |  |
| 11 | Możliwość mycia i dezynfekcji w myjniach automatycznych przeznaczonych do endoskopów giętkich różnych producentów |  |  |
| X | Warunki gwarancji i serwisu (pkt. 1,2,3,4- parametry oceniane), szkolenie | Opisać |  |
| 1 | Gwarancja min. 12 miesięcy |  | 12 miesięcy – 0 pkt 24 miesiące – 10 pkt 36 miesięcy – 20 pkt |
| 2 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) min 24 godziny |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt powyżej 0 pkt |
| 3 | Czas usunięcia awarii |  | do 3 dni – 20 pkt do 5 dni – 10 pkt powyżej 5 dni – 0 pkt |
| 4 | W przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych wykonawca wstawi endoskop zastępczy |  | Tak - 10 pkt Nie – 0 pkt |
| 5 | Liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji- max 7 |  | bez oceny |
| 6 | Liczba napraw gwarancyjnych powodująca wymianę podzespołu na nowy – max.3 |  | bez oceny |
| 7 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie –min 3 miesiące |  | bez oceny |
| 8 | W okresie gwarancji nieodpłatne przeglądy – 2 razy w roku |  | bez oceny |
| 9 | Nieodpłatne szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia |  | bez oceny |
| XI | WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |
| 1 | Atest na tester szczelności kompatybilny z oferowanym endoskopem | dołączyć do oferty |  |
| 2 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty |  |
| 3 | Katalog potwierdzający oferowane parametry | dołączyć do oferty |  |
| 4 | Prospekt urządzenia | dołączyć do oferty |  |
| 5 | Instrukcja obsługi w języku polskim | dostarczyć wraz z urządzeniem |  |
| 6 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem |  |

### Uwaga:1/ W kolumnie „Parametr/Warunek graniczny” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

2/Oferowane parametry muszą być potwierdzone oryginalnymi materiałami producenta pod rygorem odrzucenia oferty.

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa urządzenia | Ilość szt/ kpl | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wideokolonoskop typ:………………………………. | 1 |  |  |  |  |  |

………………………..

/podpis i pieczęć oferenta/