**Zadanie realizowane jest w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 12. Infrastruktura Społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Umowa nr:RPMP.12.01.03-12-0615/17-00-XVII/216/FE/18** o dofinansowanie Projektu: ***Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez SP ZOZ w Brzesku poprzez inwestycje w Blok Operacyjny i Pododdział Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej*** w ramach **Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,** Oś Priorytetowa 12, **Infrastruktura Społeczna,** Działanie12.2 **Infrastruktura ochrony zdrowia,** Poddziałanie 12.1.3 **Infrastruktura ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym – spr** z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w Krakowie w dniu 23.05.2018 r.

**DZP-271-2-U/19/UE/ Brzesko dn.17.05.2019.r**

 **Odp.nr 1 Wykonawcy wszyscy**

 **biorący udział w postępowaniu**

**Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę; Aparatu RTG cyfrowego ogólnodiagnostycznego . DUUE nr 2019/S-082-194516 z dnia 26.04.2019.r**

1. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z generatorem min 65kW uzyskującym wskazane parametry? Wartość ta jest ekonomicznie uzasadniona gdyż szpital będzie zużywał mniej prądu.

 **Odp. Zgodnie z opisem jak w SIWZ.**

1. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z generatorem o zakresie czasowym 1ms-6,3ms, zakres 10s jest czysto teoretycznym gdyż nie stosowanym w praktyce w wartości górnej tego zakresu.

 **Odp. Zgodnie z opisem jak w SIWZ.**

1. Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z zakresem ruchu kolumny min +200° / -135°.lecz za to w osi poziomej w zakresie +150° / -190° każdy aparat posiada inny zakres kąta regulacji ze względu na zastosowaną technologię ale umożliwi wykonanie wszelkiego rodzaju ekspozycji na stole statywie i poza nimi,

**Odp**. **Zgodnie z opisem jak w SIWZ.**

1. Czy zamawiający w zapisie tym uwzględnia wymóg ekranu dotykowego powyżej w punkcie 7 i dopuszcza spełnienie warunku poprzez naciśnięcie ikony na ekranie dotykowym a nie fizycznie dodatkowego przycisku?

 **Odp. Zgodnie z opisem jak w SIWZ.**

1. Czy zamawiający dopuści system z trzema programami ustawiania aparartu do danego badania, zakres taki jest zadeklarowany do szybkiego pozycjonowania w celu zmiany np. miejsca badania ze stołu na statyw lub poza te elementy.

 **Odp. System autopozycjonowania lampy zgodnie z opisem w SIWZ.**

1. Czy zamawiający dopusci do przetargu aparat z lampą o wydajności chłodzenia - szybkości 120kHU/min ale np. o większej pojemości cieplnej min 400kHU?

 **Odp. Tak, zamawiający dopuści.**

1. Czy zamawiający dopuści do przetargu detektor o grubości min 20mm różnica jest znikoma i nie ma wpływu na jakość diagnostyczną

 **Odp. Tak, zamawiający dopuści.**

1. Czy zamawiający dopuści do przetargu detektor o watości DQE min 65%

 **Odp. Zgodnie z opisem jak w SIWZ.**

1. Czy zamawiający dopuści do przetargu detektor o grubości min 20mm różnica jest znikoma i nie ma wpływu na jakość diagnostyczną

 **Odp. Tak, zamawiający dopuści.**

1. Czy zamawiający dopuści do przetargu detektor o watości DQE min 65%

 **Odp. Zgodnie z opisem jak w SIWZ.**

1. Czy zamawiający zrezygnuje z tego zapisu, funkcja ta badania powyżej 120cm w opcji „kończyn długich” jest dedykowana do danego aparatu jednego producenta.

 **Odp. Zgodnie z opisem jak w SIWZ.**

1. Czy zamawiający zrezygnuje z tego zapisu, funkcja ta badania powyżej gdzie masa ma być większa niż 280kg w opcji „kończyn długich” jest dedykowana do danego aparatu jednego producenta. Statyw który oferujemy jest urządzeniem gdzie pacjent staje na podłodze nie ma konieczności wchodzenia na dodatkowy stopień statywu jezdnego całość konieczna do wykonania badania jest zintegrowana. Firma nie jest wstanie przewidzieć jakie obciążenie podłogi na m2 posiada szpital żeby zadeklarować spełnienie wymaganej wartości.

**Odp. Zamawiający nie zrezygnuje. Parametr jest parametrem punktowanym.**

1. Dotyczy (Ekspozycje dwuenergetyczne wykorzystujące różne właściwości absorpcyjne wysokiej i niskiej energii promieniowania X w celu usunięcia tkanek miękkich lub twardych (kości).

Nie dopuszcza się funkcji separacji tkanki miękkiej od twardej (kości) realizowanej przy użyciu jednej ekspozycji i oprogramowania. )

Czy zamawiający mając na uwadze punktację wprowadzi zapis TAK NIE

Tak -10pkt

Nie – 0pkt

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Parametr nie jest punktowany.**

1. Prosimy o wskazanie producenta i dostawcę Stacji diagnostycznych

**Odp. Synapse/Fujifilm**

1. Prosimy o wskazanie producenta i dostawcę systemu PACS

**Odp. Zamawiający dane te podał w opisie SIWZ pkt.X.19**

1. Prosimy o doprecyzowanie co zamawiający rozumie przez zestaw meblowy i doprecyzowanie np. 5 szaf – 1 szafa 1 krzesło –5 krzeseł, 1 biurko – 5 biurek.

**Odp. Zamawiający przez zestaw meblowy rozumie:**

**- biurko – 1 szt**

**- krzesło – 2 szt**

**- szafa – 1 szt**

**- wieszak ścienny na ubrania – szt - 1**

1. Prosimy o podanie liczby tabliczek, materiał z jakiego mają być wykonane ilości miejsc do oznaczenia.

**Odp.**

**Zamawiający wymaga następujących tabliczek ostrzegawczych w formie naklejek na drzwi:**

**- tablica informacyjna ze znakiem ostrzegawczym przed promieniowaniem jonizującym oraz napisem Pracownia Rentgenowska – szt 4 (zgodna z obowiązującym RMZ w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi)**

**- tablica informacyjna o konieczności powiadomienia rejestratorki i operatora aparatu rentgenowskiego, przed wykonaniem badania, o tym, że pacjentka jest w ciąży – szt 4**

**- tablica ostrzegawcza z napisem: „Uwaga! Promieniowanie NIE WCHODZIĆ” lub „Ekspozycja rtg. NIE WCHODZIC” lub podobna – do ustalenia z zamawiającym w momencie instalacji aparatu.– szt 4**

1. czy zamawiający w swoim zakresie przeprowadzi przygotowanie konstrukcji nośnej do zawieszenia sufitowego i szereg prac budowlanych koniecznych do wykonania tego typu instalacji?

 **Odp. Konstrukcja nośna i montaż aparatu po stronie wykonawcy**

1. Czy zamawiający posiada informację o nośności stropu w celu sprawdzenia możliwości obciążenia danym aparatem. Czy w zakresie montażu nowego stołu i statywu zamawiający wymaga przygotowania kanałów i wymiany wykładziny itp.

**Odp. Dokumenty dotyczące parametrów stropu w załączeniu , W wyżej wymienionym pomieszczeniu znajduje się aparat RTG , po wyborze oferty Wykonawca określi czy istniejące kanały mogą być wykorzystane.**

1. Dotyczy Pkt. IX.4. opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ): „Wykonanie tabliczek ostrzegawczych i informujących na potrzeby pracowni”

 Prosimy o doprecyzowanie jakie tabliczki i ile sztuk Zamawiający potrzebuje?

**Odp.**

**Zamawiający wymaga następujących tabliczek ostrzegawczych w formie naklejek na drzwi:**

**- tablica informacyjna ze znakiem ostrzegawczym przed promieniowaniem jonizującym oraz napisem Pracownia Rentgenowska – szt 4 (zgodna z obowiązującym RMZ w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi)**

**- tablica informacyjna o konieczności powiadomienia rejestratorki i operatora aparatu rentgenowskiego, przed wykonaniem badania, o tym, że pacjentka jest w ciąży – szt 4**

**- tablica ostrzegawcza z napisem: „Uwaga! Promieniowanie NIE WCHODZIĆ” lub „Ekspozycja rtg. NIE WCHODZIC” lub podobna – do ustalenia z zamawiającym w momencie instalacji aparatu.– szt 4**

1. Prosimy o udostępnienie projektu powykonawczego z prac budowlanych, w ramach których było wykonywane pomieszczenie, w szczególności rysunku konstrukcyjnego wraz z obliczeniami wytrzymałości stropu pomieszczenia, w którym ma być zainstalowany aparat RTG. Prosimy również o udostępnienie aktualnego projektu osłon stałych.

**Odp. Dokumenty dotyczące parametrów stropu oraz projekt osłon stałych w załączeniu.**

 ……………………………………………..