Zadanie nr 3

CPV 33124131-2 Paski odczynnikowe	Załącznik nr 1

Paski testowe do oznaczania parametrów moczu wraz z dzierżawą analizatora do oznaczania parametrów moczu.

Tab 1

Lp	Nazwa towaru	Parametry / oznaczane	Ilość oznaczeń na okres 24 miesięcy	Producent	Wielkość / opakowania	Cena netto / za opakowanie	Podatek VAT / w %		Wartość netto / PLN		Wartość brutto / w PLN
1	Paski testowe do oznaczania moczu 10 parametrowe	PH, białko, glukoza, ciała ketonowe, krew, bilirubina, urobilinogen, leukocyty, azotyny, ciężar właściwy	48 000
								Razem

Uwaga:

1/ Paski testowe nie mogą dawać wyników fałszywie negatywnych na polach testowych glukozy i krwi w przypadku zawartości glukozy 50 mg/dl, hemoglobiny 0,03 mg/dl i przy obecności kwasu askorbinowego o stężeniu 40 mg/dl.
2/ Pole testowe paska ma być zabezpieczone siateczką winylową.
3/ Zapewnienie udziału w międzynarodowym programie kontroli jakości RIQAS na okres 24 miesięcy.

        ……………………………………..
        / Pieczęć i podpis oferenta /

Analizator do oznaczania parametrów moczu – szt 1

Producent:………………….

Kraj pochodzenia:…………..

Oferowany model:……………

Urządzenie fabrycznie nowe roku …………….Wartość urządzenia w PLN………………………

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH
Tab. 2

Lp	PARAMETRY WYMAGANE	PARAMETRY OFEROWANE / Podać zakresy, opisać lub wpisać TAK/NIE	Parametry oceniane
I	Wymagania ogólne
1	Deklaracja zgodności	Dołączyć do oferty
2	Oryginalny prospekt producenta z listą parametrów technicznych	Dołączyć do oferty
3	Instrukcja obsługi w języku polskim	Dołączyć wraz z urządzeniem
4	Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia
II	Wymagania szczegółowe
1	Odczyt 10 parametrów fizyko-chemicznych moczu
2	Parametr oceniany - oznaczanie w oparciu o 10 parametrowy pasek, w którym pola testowe mocowane są bez użycia kleju		Tak – 10 pkt / Nie – 0 pkt
3	Praca z wykorzystaniem pasków charakteryzujących się eliminacją wpływu kwasu askorbinowego na wyniki – zastosowanie jodku sodowego dezaktywującego kwas askorbinowy		Tak – 10 pkt / Nie – 0 pkt
4	Wydajność min. 300 ozn./ godz.		.
5	Wymagana czułość dla białka – ponizej 15 mg/dl / dla glukozy – poniżej 40 mg/dl
6	Pasek kalibracyjny do codziennej autokalibracji / zainstalowany na stałe
7	Automatyczne wykrywanie zabarwienia próbki
8	Możliwość wyboru barwy moczu
9	Kompensacja własnego zabarwienia moczu
10	Możliwość wyboru klarowności moczu
11	Pamięć minimum 500 wyników pacjentów
12	Kontrola jakości – pamięć minimum 300 wyników
13	Flagowanie wyników
14	Możliwość tworzenia raportów wyników wymagających weryfikacji
15	Automatyczne usuwanie zużytych pasków
16	Możliwość podłączenia do komputera
17	Dodatkowy ekran ciekłokrystaliczny
III	Wymagania dodatkowe
1	Mikroskop obiektyw: 10; 20; 40, Okular: 5x; 10x
2	Przystawka umożliwiająca automatyczne wprowadzanie wyników mikroskopowej oceny osadu moczu
3	Czytnik barkodów
4	Podłączenie urządzenia do systemu informatycznego Zamawiającego. / Zamawiający posiada system INFO / Medica firmy ABG S.A

Tab.3 Czynsz za dzierżawę analizatora na okres 2 lat

Wartość netto na okres 24 miesiące
Podatek VAT
Wartość brutto na okres 24 miesiące

Razem wartość ( paski odczynnikowe + czynsz dzierżawy) netto …………………………..PLN; podatek VAT………………………………PLN; wartość brutto………………………………………………….PLN