Załącznik nr: 1

Zadanie nr: 4b

Automatyczny analizator koagulologiczny - szt 1

Aparat nie starszy niż z 2017 roku.

Rok produkcji 			………………………………………….

Producent:			............................................

Kraj pochodzenia:		............................................

Oferowany model:		............................................

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETRY OFEROWANE Podać zakresy, opisać lub wpisać TAK/NIE | PARAMETRY OCENIANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagania ogólne |  |  |
| 1 | Deklaracja zgodności, | dołączyć do oferty |  |
| 2 | Oryginalny prospekt producenta z listą parametrów technicznych | dołączyć do oferty |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim | dostarczyć wraz z urządzeniem |  |
| 4 | Szkolenie personelu. |  |  |
| II | Wymagania szczegółowe |  |  |
| 5 | Metoda pomiarowa : optyczno- mechaniczna, immunologiczna |  |  |
| 6 | Analizator automatyczny z optyczno-mechaniczną metodą pomiarową, działający samodzielnie i do pracy w sieci LSI / komunikacja dwukierunkowa z oprogramowaniem w języku polskim/. |  |  |
| 7. | Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych dla skanowania odczynników i kodów kreskowych próbek |  |  |
| 8 | Wydajność analizatora dla jednoczesnych oznaczeń PT, APTT i Fib min. 100 oznaczeń/ godz. |  |  |
| 9 | Ilość miejsc odczynnikowych min .60 |  |  |
| 10 | Ilość miejsc probówkowych min 100 |  |  |
| 11 | Ilość kuwet dostępnych w aparacie min.200 |  |  |
| 12 | Automatyczna kontrola poziomu odczynników. Pozycje odczynników chłodzone na pokładzie. |  |  |
| 13 | Możliwość ciągłego doładowywania kuwet, odczynników i próbek |  |  |
| 14 | Pokład odczynnikowy z modułem pomiarowym 37 o C, wszystkie pozycje odczynnikowe chłodzone |  |  |
| 15 | System przebijający gumowe korki zamkniętych systemów pobrań próbek |  |  |
| 16 | Automatyczne wzmocnienie sygnału pomiarowego w przypadku próbek o znacznym zmętnieniu |  |  |
| 17 | Możliwość równoczesnego wykonania pomiaru PT, APTT, Fibrynogenu w pracy rutynowej z wydzieleniem również portu na statyw próbek CITO. |  |  |
| 18 | Kompensacja osoczy lipemicznych i wysokiego stężenia bilirubiny. |  |  |
| 19 | Funkcja automatycznego rozcieńczania próbki. |  |  |
| III | Wymagania dotyczące odczynników |  |  |
| 20 | Odczynniki o dobrej stabilności i trwałości po rekonstytucji. |  |  |
| 21 | Tromboplastyna ludzka łożyskowa o czułości ISI zbliżonej do 1 |  |  |
| 22 | Fibrynogen oznaczany metodą Claussa o zakresie pomiarowym przynajmniej 60 – 900 mg/dl |  |  |
| 23 | Konfekcja materiału kalibracyjnego, kontrolnego dostosowana do liczby badań podanej przez Zamawiającego w ciągu roku bez zbędnych jego strat |  |  |
| 24 | Monitoring zużycia odczynników , roztworów i materiałów zużywalnych. |  |  |
| 25 | Kompatybilność odczynników z aparatem |  |  |
|  | Pozytywna identyfikacja próbek oraz odczynników przy pomocy czytnika kodów kreskowych / wewnętrzy czytnik kodów kreskowych / |  | TAK- 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie w języku polskim |  | TAK- 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie analizatora w systemie linux. |  | TAK- 10 pkt NIE – 0 pkt |
| IV | Wymagania dodatkowe |  |  |
| 26 | Podłączenie urządzenia do systemu informatycznego Zamawiającego. Zamawiający posiada system INFO Media firmy ABG S.A. |  |  |
| 27 | Pamięć aparatu min. 20 000 |  |  |
| 28 | Połączenie z siecią laboratoryjną – komunikacja dwukierunkowa. |  |  |
| 29 | Wydruk wyników pojedynczych lub zbiorczych wraz z danymi pacjenta wraz z zakresem wartości referencyjnych. |  |  |
| V | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
| 30 | Stół pod aparat |  |  |

### UWAGA:

### 1/ W kolumnie „Parametry wymagane”  – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

2/Oferowane parametry muszą być potwierdzone oryginalnymi materiałami producenta pod rygorem odrzucenia oferty.

...................................................

/podpis i pieczęć oferenta/