DZP-271-3/2020                                                                               Brzesko dnia 06.02.2020 .r

Odp.nr 2                                                                               Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu  nieograniczonego na Usługa na przeglądy , konserwacje oraz naprawy sprzętu medycznego .

BZP nr 506846-N-2020 z dnia 30.01.2020r.

W odpowiedzi na zapytania oferentów , informuję:

1.Dotyczy zadania 10  -  Załącznik 2 do SIWZ Formularz ofertowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikacje formularza ofertowego – załącznik nr 2 do SIWZ poprzez pozostawienie w formularzu jedynie akapitów dotyczących pakietów, na które wykonawca składa ofertę?

Odp.TAK

2. Dotyczy zadania 10 -  SIWZ   Rozdział II pkt 8. Wykaz dokumentów

Czy Zamawiający będzie wymagał autoryzacji producenta, bądź certyfikatu ukończenia szkolenia pracowników Wykonawcy u producenta aparatury z pakietu nr 10 tj. respiratory transportowe prod. Air Liquide? Tylko autoryzowany serwis producenta w/w. aparatury medycznej zapewni właściwe przeprowadzenie okresowego przeglądu technicznego/napraw aparatury zgodnie z wymaganiami producenta oraz z zastosowaniem oryginalnych części zamiennych.

Odp.NIE

3.Dotyczy zadania 10 - Załącznik 1a do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Prosimy o wydzielenie respiratora transportowego typu Oxylog 1000 do osobnego, co ujednolici pakiet nr 10 i pozwoli na złożenie większej ilości ofert w postępowaniu.

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie w/w  pozycji.

4.Czy Zamawiający podczas wykonania przeglądu aparatury prod. Air Liquide (dawniej Teama) zgodnie z wymaganiami producenta wymaga wymiany części eksploatacyjnych podlegających wymianie zgodnie z instrukcją serwisową urządzenia? W celu porównywalności cen złożonych przez wykonawców ofert i wycenionych w nich zestawów przeglądowych prosimy o potwierdzenie, iż przegląd ma uwzględniać wymianę części eksploatacyjnych zgodnie z listą poniżej:Respirator typu Osiris 3 produkcji firmy Air Liquide (dawniej TAEMA) każdorazowo podczas przeglądu wymaga wymiany:- akumulatora,- filtrów bakteryjnych,- zaworów jednokierunkowych na zasilaniu tlen,- filtra (zimny).

Odp. Wymiana w/w elementów eksploatacyjnych będzie  zgodnie z zaleceniami Producenta (jeżeli będzie taka konieczność). Wymiana akumulatorów części  będzie traktowane jako osobne zlecenie.

5.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeprowadzenie przeglądu wszystkich urządzeń z pakietu nr 10 w tym samym terminie? Jednorazowy przyjazd serwisanta pozwoli na obniżenie ceny zaoferowanej w postępowaniu. W wypadku gdy Zamawiający nie wyrazi zgodny prosimy o informacje o dacie przeprowadzenia ostatniego przeglądu technicznego wszystkich urządzeń z pakietu nr 10.

Odp. TAK

6. dotyczy SIWZ, Załącznik nr 1A, pkt. 5

Zwracamy się z wnioskiem o rozszerzenie zakresu czynności wykonywanych podczas przeglądów technicznych poprzez dodanie „aktualizacji software”. Nowoczesne urządzenia medyczne wymagają rutynowego serwisu oprogramowania sterującego, w tym kontroli błędów, aktualizacji instalowanych podzespołów, kalibracji układów (np. oddechowych, podawania leków itp.), przywracania ustawień fabrycznych, archiwizacji i transmisji danych oraz innych wynikających z instrukcji serwisowych i dla zapewnienia właściwej jakości obsługi powinny być wymienione przez Zamawiającego jako istotny element obsługi. Doświadczenie rynkowe wskazuje, że pominięcie elementu konserwacji oprogramowania może narażać Zamawiającego na dodatkowe koszty w przypadku wystąpienia usterki i konieczności wezwania wykonawcy, który dysponuje niezbędnym potencjałem.

Odp. Wykonanie czynności określonych w w/w pytaniu  , określa producent sprzętu czy należy dokonać  aktualizacji oprogramowania w ramach przegladów okresowych.

7.dotyczy SIWZ, Załącznik nr 5, par. 3 ust 6

Zwracamy się z wnioskiem o możliwość zastąpienia kopii umów o pracę przez oświadczenie Wykonawcy zawierające imię i nazwisko pracownika, datę zawarcia i rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków. Zgodnie z obowiązującym regulaminem pracy nie możemy udostępniać umów o pracę ponieważ ich treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, natomiast proponowane rozwiązanie jest tożsame z oczekiwaniami Zamawiającego i w pełni wyczerpuje wymagania SIWZ.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku wątpliwości Zamawiający będzie wymagał kopii umów.

8. dotyczy SIWZ, Zadanie 2 pozycja 33-36

Zwracamy się z wnioskiem o wydzielenie pozycji 33-36 tj. kardiomonitor Delta do osobnego pakietu lub przeniesienie do Zadania nr 4, w którym znajdują się aparaty tego samego typu. Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp.Zamawiający przenosi poz.33-36 do zadania nr 4 (w zał. zmieniony zał nr 1)

9.Dotyczy SIWZ, załącznik nr 5 (projekt umowy) § 3 ust. 6

Zamawiający w/w zapisie wymaga przedłożenia umów o pracę poświadczonych za zgodność z oryginałem w terminie 10 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie i przedłożenia Zamawiającemu do umowy zaświadczeń o zatrudnieniu o pracę wraz z informacjami wymaganymi przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku wątpliwości Zamawiający będzie wymagał kopii umów.

10.Dotyczy SIWZ, załącznik nr 5 (projekt umowy) § 6 ust. 5

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu zapewnienia aparatu zastępczego.

Odp. Nie dotyczy  urządzeń na stałe zamontowanych w oddziałach/pracowniach Zamawiającego.

11.Dot. zadanie nr 82 – CT Toshiba TSX  - SIWZ  autoryzacja lub certyfikaty producenta

Zamawiający w SIWZ wskazał, iż w zakresie m.in. pakietu nr 82 wymaga aby Wykonawca posiadał autoryzację lub certyfikat ukończenia szkoleń pracowników Wykonawcy u producenta aparatury. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawców posiadających odpowiednie przeszkolenie w zakresie serwisowania tomografów komputerowych produkcji Toshiba potwierdzone imiennymi certyfikatami wydanymi przez firmy szkoleniowe niezależne od producenta, jednak szkolącymi od wielu lat w Europie inżynierów w zakresie obsługi aparatury medycznej.

Odp.Zamawiający dopuszcza pod warunkiem posiadania odpowiednich certyfikatów.

12.Dot. zadanie nr 82 – CT Toshiba TSX

W celu prawidłowego oszacowania kosztów oferty wykonawcy, zwracamy się z uprzejmą prośbą o umożliwienie dokonania wizji lokalnej aparatu CT Toshiba TSX.

Odp.Tak , po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Zmawiającym. (kontakt .tel.14 6621205 z p.Mateusz Mucha )

13.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na świadczenie przedmiotowej usługi, w tym przypadku – przegląd endoskopów giętkich - w siedzibie Wykonawcy?

Prośbę swą motywujemy tym, że endoskopy giętkie do prawidłowego wykonania przeglądu technicznego wymagają specjalistycznych testów oraz narzędzi i urządzeń, które dostępne są wyłącznie w siedzibie Wykonawcy.

Odp.Zamawiający wyaraża zgodę (wszystkie koszty zwiazane z przesłaniem endoskopów ponosi Wykonawca).

14.Czy zamawiający wyrazi zgodę na to, aby przegląd oraz naprawa przedmiotu zamówienia były wykonane z użyciem części nowych, które posiadają cechy i właściwości nie gorsze niż części oryginalne

W przypadku zadania nr 39 – endoskopy oraz sprzęt endoskopowy firmy Olympus – do części oryginalnych dostęp ma tylko firma Olympus.

Zgoda pozwoli na uczestnictwo w postępowaniu większej ilości firm specjalizujących się   w obsłudze wyłącznie sprzętu endoskopowego, co zwiększy konkurencyjność i transparentność przetargu.

Odp. TAK

15.Zadanie nr 102 - - Ultrasonografy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania od Wykonawcy potwierdzenia posiadania kodów serwisowych np. w formie zawartej umowy licencyjnej lub oświadczenia producenta.

W pakiecie nr 102 Zamawiający wyspecyfikował ultrasonografy dwóch różnych producentów – firmy Mindray i Samsung. Firma, która posiada autoryzację Mindray nie posiada autoryzacji Samsunga i odwrotnie. Czy z uwagi na powyższe wyrazi zgodę na rozbicie pakiety 102 na dwa osobne pakiety?

Odp. Zamawiający  wyraża zgodę na wydzielnie w/w pozycji z zadania i  utworzenie nowego zadania nr 110 pod nazwą „Ultrasonografy”

16.Prosimy o podanie prawidłowego typu aparatu Mindray. Firma Mindray nigdy nie posiadała w swojej ofercie aparatu TEF.

Odp. TEF. Mindray TE7  CD78C000870

17.Z uwagi na dużą liczbę zadań, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w Formularzu ogólnym oferty – część I Wykonawca ujął jedynie zadanie, na które składa ofertę?

Odp.TAK

18.Dotyczy treści SIWZ pkt 9 tabelki, ppkt 8

Zwracamy się z prośbą aby w/w wymóg obowiązywał również dla pozostałych pakietów 
z aparaturą radiologiczną.

Według Wykonawcy jest to jawne, nierówne traktowanie stron, dla pakietu 82 Aparatura RTG wymagane są certyfikaty ze szkoleń, a dla innych Aparatów RTG oraz Aparatury Radiologicznej - NIE.

Wszystkie Aparaty RTG emitują promieniowanie jonizujące, które jest niebezpieczne dla pacjenta i operatora, a w szczególności aparaty śródzabiegowe RTG gdzie operator w trakcie zabiegu jest stale narażony na działanie promieniowania jonizującego.

Dlatego zgodnie z zaleceniami producenta oraz wymaganiami Ustawy o Wyrobach Medycznych wskazane jest aby Wykonawca dysponował osobami przeszkolonymi przez producenta danego aparatu.

Odp. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgodnie z zaleceniami producenta posiadał autoryzację producenta, bądź certyfikat ukończenia szkoleń pracowników Wykonawcy u producenta aparatury do zadanie nr -32 Aparatura radiologiczna.

19.Dotyczy Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik 1A pkt 10,

Zamawiający wymaga:

„Dokument końcowy winien zawierać zapis o treści: „Wykonano przegląd/naprawę urządzenia zgodnie z wymaganiami i instrukcją obsługi Producenta. Przeprowadzono testy końcowe, urządzenie jest nie/sprawne (niepotrzebne skreślić) i dopuszczone do użytkowania oraz datę kolejnego przeglądu”, oraz zapis jasno informujący  o jaki sprzęt chodzi  (nazwa, nr, model i  nazwisko serwisanta wykonującego usługę). Brak prawidłowego sporządzenia raportu spowoduje zwrot dokumentu do serwisu i nie zapłacenie za usługę. Dokumenty po przeglądowe winny być w wyraźnej, łatwej do odczytu kopii (e-mail) bądź oryginale”.

Skoro Zamawiający wymaga aby przeglądy urządzenia były wykonane zgodnie 
z wymaganiami i instrukcją obsługi Producenta, to tym samym rozumiemy, że zgodnie 
z wymaganiami producenta (instrukcja obsługi aparatu) osoby wykonujące przeglądy muszą być przeszkolone przez producenta w innym przypadku osoba wykonująca przegląd nie może poświadczyć, że przegląd został wykonany zgodnie z wytycznymi producenta.

Odp. Wykonawca powinien dokonywać przeglądy zgodnie z   wymaganiami i instrukcją obsługi Producenta. Do zadań nr 14,21,22,37,32,41,42,45,61,62,72,82,88, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgodnie z zaleceniami producenta posiadał autoryzację producenta, bądź certyfikat ukończenia szkoleń pracowników.

20.Dotyczy treści umowy w § 3 pkt 2

W nawiązaniu do pytań zadanych powyżej, zwracamy się z prośbą o dodanie do w/w zapisu następującej treści: „Wykonawca zobowiązuje się do należytego i fachowego wykonania przedmiotu zamówienia w oparciu o uprawniony do serwisowania urządzeń - personel oraz własne środki i narzędzia. Dysponuje osobami przeszkolonymi przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora”.

Odp.Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

21. Dotyczy treści umowy w § 5 pkt 10

Dokument końcowy winien zawierać zapis o treści: „Wykonano przegląd/naprawę urządzenia zgodnie z wymaganiami i instrukcją obsługi Producenta. Przeprowadzono testy końcowe, urządzenie jest nie/sprawne (niepotrzebne skreślić) i dopuszczone do użytkowania oraz datę kolejnego przeglądu……”

Skoro Zamawiający wymaga w w/w zapisie aby przeglądy urządzeń były Wykonane  zgodnie z wymaganiami i instrukcją obsługi Producenta, to tym samym rozumiemy, że zgodnie z wymaganiami producenta (instrukcja obsługi aparatu) osoby wykonujące przeglądy muszą być przeszkolone przez producenta w innym przypadku osoba wykonująca przegląd nie może poświadczyć, że przegląd został wykonany zgodnie z wytycznymi producenta.

Odp. Zamawiający pozostawia zapis SIWZ bez zmian.

22.Dotyczy treści umowy w § 6 pkt 12

Czy Zamawiający wymaga udokumentowania od Wykonawcy, że ma bezpośredni dostęp do części zamiennych prosto od producenta?

Odp. NIE

23.Dotyczy treści umowy w § 6 pkt 14

Dokument końcowy winien zawierać zapis o treści: „Wykonano przegląd/naprawę urządzenia zgodnie z wymaganiami i instrukcją obsługi Producenta. Przeprowadzono testy końcowe, urządzenie jest nie/sprawne (niepotrzebne skreślić) i dopuszczone do użytkowania oraz datę kolejnego przeglądu”.

Skoro Zamawiający wymaga, aby przeglądy urządzeń były wykonane zgodnie 
z wymaganiami i instrukcją obsługi Producenta, to tym samym rozumiemy, że zgodnie 
z wymaganiami producenta (instrukcja obsługi aparatu) osoby wykonujące przeglądy muszą być przeszkolone przez producenta w innym przypadku osoba wykonująca przegląd nie może poświadczyć, że przegląd został wykonany zgodnie z wytycznymi producenta.

Odp.  Wykonawca powinien dokonywać przeglądy zgodnie z   wymaganiami i instrukcją obsługi Producenta. Do zadań nr 14,21,22,37,32,41,42,45,61,62,72,82,88, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgodnie z zaleceniami producenta posiadał autoryzację producenta, bądź certyfikat ukończenia szkoleń pracowników.

24.Dotyczy treści umowy w § 7 pkt 1

Czy Zamawiający wymaga udokumentowania od Wykonawcy, że ma bezpośredni dostęp do części zamiennych prosto od producenta?

Odp.NIE

25.Dot. SIWZ rozdział I ust. II.8 pkt.9 oraz zadania 25 i 26

Z uwagi na inwazyjność wyrobów jakimi są diatermie elektrochirurgiczne dawkujące prąd do ciała pacjenta i związane z tym podwyższone ryzyko wystąpienia incydentu medycznego, wnioskujemy o objęcie pakietu diatermii elektrochirurgicznych (zadanie 25 i 26) wymogiem posiadania przez wykonawcę autoryzacji producenta, bądź certyfikatu ukończenia szkoleń pracowników u producenta aparatury(analogicznie jak dla pakietów 14,21,22,37,39,41,42,54,61,52,72,2,88).

Odp.Zamawiający nie wymaga  posiadania autoryzacji do zadania 25 i 26.

26.Dot. UmowaProsimy o wprowadzenie do Umowy poniższego lub równoważnego zapisu:„ W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu starszego niż 10 lat z powodu braku części zamiennych, z uwagi na określony przez producenta okres zakończenia gwarantowanej dostępności części zamiennych dla aparatów (co zostanie udokumentowane przez Wykonawcę), nie będzie rodziło to jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej z jego strony, postanowień o karach umownych określonych w SIWZ.”Wniosek motywujemy faktem, iż w przypadku braku dostępności części zamiennych oraz rekondycjonowanych lub zamienników naprawa(tym samym przedstawienie oferty na napraw)uszkodzonej aparatury może okazać się niemożliwa i nie jest to zawinione przez Wykonawcę.

Odp. W przypadku braku części zamiennych  do aparatu starszego niż 10 lat , należy  wystawić  bezpłatny protokół kasacji po uzgodnieniu z Zamawiającym.

27.Dot. Umowa par.3 ust.6

Wnioskujemy o odstąpienie od konieczności przedstawiania kopii umów o pracę pracowników i zastąpienie wymogiem przedstawienia oświadczenia pracodawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie Umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy.

Odp.. Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku wątpliwości Zamawiający będzie wymagał kopii umów.

28.Dot. Umowa pr.3 ust.6Wnioskujemy o podanie daty najbliższego przeglądu technicznego dla poszczególnych urządzeń w zadaniach 25 i 26.

Odp. Harmonogram przeglądów zostanie dołączony do zawartej umowy,( po wyborze najkorzystniejszej Oferty ).

29.Dotyczy: Zadanie 2, 3, 4, 5

Zgodnie z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zakres przeglądu obejmuje m.in.: wymianę części zamiennych –zestawów serwisowych przewidzianych do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do wymiany wg stopnia zużycia.W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisówSIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producentów kardiomonitorów wymagana jest wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia lub datę kolejnej wymiany:-Akumulator

Odp. Wymiana akumulatorów będzie traktowane jako osobne zlecenie.

30.Dotyczy: Zadanie 9

Zgodnie z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zakres przeglądu obejmuje m.in.: wymianę części zamiennych –zestawów serwisowych przewidzianych do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do wymiany wg stopnia zużycia.W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producentów pomp infuzyjnych wymagana jest wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia lub datę kolejnej wymiany:-Akumulator

Odp. Wymiana akumulatorów będzie traktowane jako osobne zlecenie.

31.Dotyczy: Zadanie 16,17

Zgodnie z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zakres przeglądu obejmuje m.in.: wymianę części zamiennych –zestawów serwisowych przewidzianych do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do wymiany wg stopnia zużycia.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producentów defibrylatorów  wymagana jest wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia lub datę kolejnej wymiany: -Akumulator.

Odp. Wymiana akumulatorów będzie traktowane jako osobne zlecenie.

32.Dotyczy: Zadanie 11, poz. 2

Zgodnie z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zakres przeglądu obejmuje m.in.: wymianę części zamiennych –zestawów serwisowych przewidzianych do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do wymiany wg stopnia zużycia.W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta zestawów do wspomagania oddechu dla noworodków VIASYSNCPAPco 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:-Czujnik tlenu-Akumulator-Filtr pułapki wodnej

Odp. Wymiana w/w elementów eksploatacyjnych będzie  zgodnie z zaleceniami Producenta (jeżeli będzie taka konieczność). Wymiana akumulatorów części  będzie traktowane jako osobne zlecenie.

33.Dotyczy: Zadanie 13, poz. 1

Zgodnie z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zakres przeglądu obejmuje m.in.: wymianę części zamiennych –zestawów serwisowych przewidzianych do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do wymiany wg stopnia zużycia.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 740 wymagana jest wymiana następujących zestawów serwisowych:-15.000-hour preventive maintenance kit-30.000-hour preventive maintenance kitOdpowiednio po 15 tysiącach i 30 tysiącach godzin

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 740 co 12 miesięcylub ze względu na osiągnięcie określonego stopnia zużycia wymagana jest wymiana następujących części:-Czujnik tlenu OOM202

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 740 co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:-Akumulator wewnętrzny 12V 7Ah-Akumulator zewnętrzny 12V 17Ah (jeśli występuje)

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 740 co 12 miesięcy lub po 15.000 godzinach pracy wymagana jest wymiana następujących części:-Filtr wlotu powietrza pompy PEEP

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 740 co 12 miesięcy przy przeglądzie oraz co 1 miesiąc lub po 250 godzinach pracy godzinach pracy wymagana jest wymiana następujących części:-Filtr główny wentylatora

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 740 co 12 miesięcy,przy przeglądzie oraz co 3 miesiące lub po 1.000 godzinach pracy wymagana jest wymiana następujących części:-Filtr wlotu powietrza

Odp. Wymiana w/w elementów eksploatacyjnych będzie  zgodnie z zaleceniami Producenta (jeżeli będzie taka konieczność).

34.Dotyczy: Zadanie 13, poz. 2-6

Zgodnie z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zakres przeglądu obejmuje m.in.: wymianę części zamiennych –zestawów serwisowych przewidzianych do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do wymiany wg stopnia zużycia.W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 760 wymagana jest wymiana następujących zestawów serwisowych:-15.000-hour preventive maintenance kit-30.000-hour preventive maintenance kitOdpowiednio po 15 tysiącach i 30 tysiącach godzin

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 760 co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:-Czujnik tlenu OOM202

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 760 co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:-Akumulator wewnętrzny -Akumulator zewnętrzny (jeśli występuje)

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 760 co 12 miesięcy lub po 15.000 godzin pracy wymagana jest wymiana następujących części:-Filtr wlotu powietrza pompy PEEP

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 760 co 12 miesięcy przy przeglądzie oraz co 1 miesiąc lub po 250 godzinach pracy godzinach pracy wymagana jest wymiana następujących części:-Filtr główny wentylatora

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 760 co 12 miesięcy przy przeglądzie oraz co 3 miesiące lub po 1.000 godzin pracy wymagana jest wymiana następujących części:-Filtr wlotu powietrza

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty ostatniej wymiany i ilości przepracowanych godzinww. zestawów. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których respiratorów Covidien Puritan Bennett 760 Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany i ilości przepracowanych godzinww. części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Odp. Wymiana w/w elementów eksploatacyjnych będzie  zgodnie z zaleceniami Producenta (jeżeli będzie taka konieczność).

35.Dotyczy: Zadanie 13, poz. 7-11

Zgodnie z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zakres przeglądu obejmuje m.in.: wymianę części zamiennych –zestawów serwisowych przewidzianych do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do wymiany wg stopnia zużycia.W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 840 wymagana jest wymiana następujących zestawów serwisowych:-10K PM KIT FOR THE 10.4 [Zestaw serwisowy Purtian Bennett840 10K]-15K PM KIT FOR COMPRESSOR 806 [Zestaw serwisowy kompresora 230V] (jeżeli urządzenie posiada kompresor)Odpowiednio po 10 tysiącach i 15 tysiącach godzin

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 840 co 12 miesięcy lub ze względu naokreślonystopieńzużyciawymagana jest wymiana następujących części:-Czujnik tlenu

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 840 co 24 miesiącewymagana jest wymiana następujących części:-Pakiet akumulatorów

Odp. Wymiana w/w elementów eksploatacyjnych będzie  zgodnie z zaleceniami Producenta (jeżeli będzie taka konieczność).

36..Dotyczy: Zadanie 21, poz. 1

Zgodnie z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zakres przeglądu obejmuje m.in.: wymianę części zamiennych –zestawów serwisowych przewidzianych do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do wymiany wg stopnia zużycia.W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Drager Fabius wymagana jest wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia:-Czujnik tlenu-Czujnik przepływu

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Drager Fabius wymagana jest wymiana następujących zestawów serwisowych:-Drager Fabius 1 year Service Set-Drager Fabius 2 year Service Set-Drager Fabius 3 year Service SetOdpowiednio po 1, 2 i 3latach

Odp. Wymiana w/w elementów eksploatacyjnych będzie  zgodnie z zaleceniami Producenta (jeżeli będzie taka konieczność).

37.Dotyczy: Zadanie 21, poz. 2

Zgodnie z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zakres przeglądu obejmuje m.in.: wymianę części zamiennych –zestawów serwisowych przewidzianych do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do wymiany wg stopnia zużycia.W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy ouszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Primus/Pimus IEwymagana jest wymiana zestawów:-Roczny zestaw PRIMUS [PRIMUS SERVSET 1 YEAR]-Dwuletni zestaw PRIMUS [PRIMUS KIT 2YEARS]-Trzyletni zestaw PRIMUS [PRIMUS SERVSET 3 YEAR]

-Sześcioletni zestaw PRIMUS [PRIMUS SERVSET (6 Y)]Odpowiednio po 1,2,3 i 6 latach

Odp. Wymiana w/w elementów eksploatacyjnych będzie  zgodnie z zaleceniami Producenta (jeżeli będzie taka konieczność).

38.Dotyczy: Zadanie 22, poz. 1,2

Zgodnie z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zakres przeglądu obejmuje m.in.: wymianę części zamiennych –zestawów serwisowych przewidzianych do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do wymiany wg stopnia zużycia.W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Blease Sirius co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:-Zestaw serwisowy 12 Months Service Kit

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania Blease Sirius co 48 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:-Zestaw serwisowy 48 Months Service Kit

Odp. Wymiana w/w elementów eksploatacyjnych będzie  zgodnie z zaleceniami Producenta (jeżeli będzie taka konieczność).

39.Dotyczy: Zadanie 22, poz. 3,4

Zgodnie z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zakres przeglądu obejmuje m.in.: wymianę części zamiennych –zestawów serwisowych przewidzianych do wymiany zgodnie z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych koniecznych do wymiany wg stopnia zużycia.W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulenia Blease Sirius 900 co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:-Akumulator 12V 2Ah-Uszczelki gniazd parowników

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulenia Blease Sirius 900 co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących zestawów serwisowych:-CAS I Service Kitlub-CAS II Service Kitw zależności od rodzaju obiegu

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulenia Blease Sirius 900 gdy następujące części osiągną określony stopień zużycia wymagana jest ich wymiana:-Uszczelka mocowania obiegu.

Odp. Wymiana w/w elementów eksploatacyjnych będzie  zgodnie z zaleceniami Producenta (jeżeli będzie taka konieczność).

40..Dotyczy: przedmiotu zamówienia

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie harmonogramu przeglądów urządzeń będących przedmiotem postępowania.

Odp. Harmonogram przeglądów zostanie dołączony do zawartej umowy,( po wyborze najkorzystniejszej Oferty ).

41.Pakiet 22 Pozycja 1,5,6

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów w pakiecie 22,wydzieli pozycje 1,5,6 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym

udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odp.Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielnie w/w  pozycji.

42. Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,

jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi

stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odp.TAK