Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych określonych w poszczególnych zadaniach.

Zamawiających wymaga aby wszystkie urządzenia były fabrycznie nowe, nieregenerowane i nie pochodziły z ekspozycji wystawowych.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały określone nazwy własne urządzeń, elementów składowych lub rozwiązań, Zamawiający dopuszcza urządzenia lub rozwiązania równoważne, tj. takie, które nie obniżą standardu oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego.

ZADANIE nr: 1 – Diatermia naczyniowa dwubiegunowa do elektrochirurgicznego zamykania naczyń.

Kod CPV 33161000-6 Urządzenia elektrochirurgiczne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa diatermii naczyniowej biopolarnej z systemem zamykania naczyń tętniczych i żylnych.

Urządzenie fabrycznie nowe nie starsze niż z 2019 r.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp | Parametry wymagane | Opisać parametry oferowane lub wpisać TAK/NIE | Parametry oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Diatermia naczyniowa |  | - |
| 1 | 1. Typ/nazwa ........................................................................... 2. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji …………….. 3. Producent.............................................................................. |  | - |
| 2 | Moc max.270 W |  |  |
| 3 | Diatermia biopolarna z systemem zamykania naczyń tętniczych i żylnych o średnicy do 7 mm włącznie, wiązek tkanek i naczyń chłonnych |  | bez punktacji |
| 4 | Możliwość zamykania naczyń w oparciu o system ciągłego pomiaru parametrów tkanki umożliwiający precyzyjną regulacje wydatku energii dla uzyskania pożądanego efektu tkankowego (chirurgicznego) oraz ciśnienia elektrody przez ściśle określony okres czasu |  | bez punktacji |
| 5 | Urządzenie całkowicie automatyczne, dobierające odpowiednią ilość energii podczas aplikacji bez potrzeby wcześniejszego ustawiania generatora. |  | bez punktacji |
| 6 | Jedno gniazdo przyłączeniowe, automatycznie rozpoznające podłączone narzędzie |  | bez punktacji |
| 7 | Automatyczny test urządzenia po uruchomieniu |  | bez punktacji |
| 8 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja nieprawidłowego działania |  | bez punktacji |
| 9 | Wskaźnik świetlny informujący o sprawności urządzenia |  | Tak- 10 pkt Nie-0 pkt |
| 10 | Sygnał dzwiękowy dla trybu pracy z możliwością swobodnej regulacji głośności |  |  |
| 11 | Sygnał dzwiękowy dla trybów alarmowych |  | Tak- 10 pkt Nie-0 pkt |
| 12 | Zasilanie elektryczne z sieci 220 - 230 V |  | bez punktacji |
| 13 | Zabezpieczenie przeciwporażeniowe |  |  |
| 14 | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylacji |  |  |
| 15 | Wyposażenie: Jednorazowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie biopolarnego zamykania naczyń do 7 mm włącznie do zabiegów laparoskopowych o długości trzonu 35-37 cm, zakrzywione tępe szczęki długości w zakresie 18-22 mm, bez blokady z powleczeniem w NANO technologii, cięcie mechaniczne, trzon obracany o 350 stopni |  | bez punktacji |
| III | GWARANCJA min 12 miesięcy max 60 miesięcy | podać oferowany okres gwarancji | parametr oceniany |
| IV | SERWIS |  | - |
| 1 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) |  | do 24 godzin – 10 pkt do 36 godzin – 5 pkt powyżej 0 pkt |
| 2 | Czas usunięcia awarii ( w dni robocze) |  | do 3 dni – 10 pkt do 5 dni – 5 pkt powyżej 5 dni – 0 pkt |
| 3 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. |  | bez punktacji |
| V | INNE WYMAGANIA |  | - |
| 1 | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  | -bez punktacji |
| VI | DOKUMENTY, CERTYFIKATY |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 2 | Prospekt urządzenia | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 3 | Katalog potwierdzający oferowane parametry | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 5 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |

### Uwaga:1/ w kolumnie „Parametr/Warunek graniczny” TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

2/Oferowane parametry muszą być potwierdzone oryginalnymi materiałami producenta pod rygorem odrzucenia oferty.

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość szt | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Podatek VAT w % | Podatek VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diatermia naczyniowa | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wyposażenie: Jednorazowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |

……………………………….………….

/podpis i pieczęć wykonawcy/

ZADANIE nr: 2 Urządzenia  i przyrządy używane na salach operacyjnych – Bezprzewodowy nóż harmoniczny

Kod CPV 33162000-3 Urządzenia  i przyrządy używane na salach operacyjnych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i przyrządów do zastosowań w Sali Operacyjnej przeznaczonych do cięcia i zamykania naczyń.

Urządzenie fabrycznie nowe nie starsze niż z 2019 r.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| I | WYMAGANIA OGÓLNE |  | - |
| 1 | Nóż harmoniczny Wielorazowy zestaw bezprzewodowego noża harmonicznego w tym: - 2 przetworniki (każdy do min. 150 zabiegów); - 2 szt baterii (każda do min.200 zabiegów) - 1 szt ładowarka do baterii - 7 szt prowadnice do baterii - 2 szt skrzynki do sterylizacji | 1. Typ/nazwa ........................................................................... 2. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………. 3. Producent..................................................... 4.Pozycja katalogowa………………………….. | bez punktacji |
| 2 | Wyposażenie: Narzędzie do preparowania tkanek -jednorazowego użytku narzędzie do preparowania tkanek pracujące w ultradźwiękowym, akumulatorowym (bezprzewodowym) systemie preparowania tkanek, średnica max. 5 mm, długość max.38-40 mm, długość szczęk aktywnych max. 14-15 mm. Szczęki aktywowane ręcznie z dwoma stopniami aktywacji z jednego przycisku. |  | bez punktacji |
| III | Gwarancja dla poz. 1 |  | - |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy | podać | parametr oceniany |
| IV | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  | bez punktacji |
| V | Inne wymagania |  | - |
| 1) | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 2) | Prospekt urządzenia | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 3) | Instrukcja obsługi w języku polskim | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 4) | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość szt | Cena netto w PLN | Wartość netto W PLN | VAT w % | Wartość VAT W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nóż harmoniczny | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Narzędzie do preparowania tkanek | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /

ZADANIE nr: 3 Aparat do neuromonitoringu śródoperacyjnego - szt 1

Kod CPV 33195000-3 System monitorowania pacjentów

Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu do neuromonitoringu asystującego operatorowi podczas operacji,  szczególnie operacji tarczycy w celu lokalizowania krtaniowego nerwu wstecznego.

Urządzenie fabrycznie nowe nie starsze niż z 2019 r.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| Lp | Parametry i warunki wymagane | Parametry oferowane Opisać lub wpisać Tak/Nie | Parametry wymagane i oceniane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do neuromonitoringu śródoperacyjnego | 1. Typ/nazwa ........................................................ 2. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji ………………………………………………… 3. Producent......................................................... | - |
| 2 | Stymulacja ciągła nerwu błędnego, |  | bez punktacji |
| 3 | Rejestracja linii trendu latencji oraz amplitudy odpowiedzi sygnału EMG |  | bez punktacji |
| 4 | Alarmy zmian wartości |  | bez punktacji |
| 5 | Elektroda odbiorcza 4-kanałowa (8 odprowadzeń) naklejana na rurkę intubacyjną oraz 4-kanałowa zintegrowana z rurką intubacyjną |  | bez punktacji |
| 6 | Funkcja rozpoznawania nerwów i wyświetlania ich nazw (nerw krtaniowy wsteczny, nerw błędny) |  |  |
| 7 | Gotowe programy operacyjne: TARCZYCA, |  | 1 program – 0 pkt 2 programy – 5 pkt 3 programy i więcej – 10 pkt |
| 8 | Prosta intuicyjna obsługa – interfejs w jęz. polskim |  | bez punktacji |
|  | Wbudowany czytnik kodów kreskowych historii choroby pacjenta |  |  |
|  | Prezentacja odpowiedzi EMG w postaci akustycznej i wizualnej |  |  |
|  | Sygnał akustyczny analogowy i cyfrowy |  |  |
|  | Panel przedni urządzenia z wygodnym dostępem do przyłączy sond stymulujących i kanałów odbiorczych |  |  |
|  | 2 niezależne stymulatory stałoprądowe oraz do 8 kanałów odbiorczych |  |  |
|  | Wbudowana baza rekordów pacjentów, drukowanie raportu z zabiegu na drukarce sieciowej oraz zapis do pliku do zdalnego komputera (praca w sieci szpitalnej) |  |  |
|  | Dodatkowy ekran bezprzewodowy 10” zawieszany przy stole operacyjnym |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Zasilanie 230 V |  |  |
| II | Wyposażenie |  | - |
| 1 | Elektrody odbiorcze min. 4 -kanałowe w wersji powierzchniowej (naklejane na rurki z PCV oraz zbrojonej) oraz w wersji zintegrowanej z rurkami PCV – szt 100 |  | bez punktacji |
| 2 | Przewód przyłączeniowy do elektrody naklejanej na rurkę (jeżeli jest wymagany) – szt 2 |  | bez punktacji |
| 3 | Sonda stymulacyjna wielorazowa mono lub biopolarna -szt 2 |  | bez punktacji |
| 4 | Przewód do sondy wielorazowej – szt 2 |  | bez punktacji |
| 5 | Wózek/stolik na podstawie jezdnej z blokadą pod aparat wyposażony w 2 półki, szufladę na akcesoria – szt 1 |  | bez punktacji |
| III | Gwarancja i serwis |  | - |
| 1 | Gwarancja – min 12 miesięcy, max: 60 miesięcy | podać | parametr oceniany |
| IV | Serwis |  | - |
| 1 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze) |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt powyżej 0 pkt |
| 2 | Czas usunięcia awarii ( w dni robocze) |  | do 3 dni – 20 pkt do 5 dni – 10 pkt powyżej 5 dni – 0 pkt |
| 3 | W okresie gwarancji przeglądy techniczne min.1 raz w roku. Zamawiający wymaga dokonania dodatkowego przeglądu technicznego w ostatnim miesiącu przed upływem terminu gwarancji potwierdzonego wpisem do paszportu urządzenia. |  | bez punktacji |
| V | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  | bez punktacji |
| VI | Inne wymagania |  | - |
| 1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 5 | Karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |

UWAGA:

1/ Nie spełnienie nawet jednego z wymagań minimalnych spowoduje odrzucenie  oferty.

2/Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3/ Na potwierdzenie parametrów należy  załączyć do oferty materiały informacyjne producenta.

| Lp. | Nazwa/typ | Ilość kpl | Cena netto w PLN | Wartość netto W PLN | VAT w % | Wartość VAT W PLN | Wartość brutto W PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do neuromonitoringu śródoperacyjnego typ .……………………….. | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |

.........................................

/Podpis i pieczęć wykonawcy /