Załącznik nr: 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych określonych w poszczególnych zadaniach.

Zamawiających wymaga aby wszystkie urządzenia były fabrycznie nowe, nieregenerowane i nie pochodziły z ekspozycji wystawowych.

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostały określone nazwy własne urządzeń ( elementów składowych) lub rozwiązań, Zamawiający dopuszcza urządzenia lub rozwiązania równoważne, tj. takie, które nie obniżą standardu oraz wymagań technicznych, funkcjonalnych i użytkowych określonych przez Zamawiającego.

Kod CPV:33.11.22.00.-0  Aparaty ultrasonograficzne

# Aparat ultrasonograficzny – kpl 1

# Przedmiotem zamówienia jest dostawa  wielospecjalistycznego ultrasonografu cyfrowego, fabrycznie nowego, nie starszego niż z 2019 roku. Zamawiający nie dopuszcza aparatu używanego, rekondycjonowanego lub aparatu używanego do celów demonstracyjnych.

| Lp | Parametry wymagane | Parametr oferowany opisać lub wpisać TAK/NIE | Parametr oceniany |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Aparat ultrasonograficzny – szt 1 |  |  |
| 1 | TYP/MODEL, |  |  |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy |  | - |
| 3 | Producent, kraj |  | - |
| 4 | Rok produkcji |  | - |
| 1 | Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z panelu operatora |  | Bez punktacji |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji nie starzy niż 2019 roku |  | Bez punktacji |
| 3 | Zasilanie urządzenia 230V 50 MHz |  | Bez punktacji |
| 4 | Głośność pracy aparatu poniżej 40 dB |  | Bez punktacji |
| 5 | Możliwość programowania własnych presetów: min. 30 |  | Bez punktacji |
| 6 | Aparat wyposażony w cyfrowy beamformer |  | Bez punktacji |
| 7 | Cztery koła skrętne z możliwością blokowania wszystkich kół |  | Bez punktacji |
| 8 | Fabrycznie wbudowany monitor LED, kolorowy, o przekątnej ekranu minimum 21,5”. Rozdzielczość monitora min. 1920 x 1080 |  | Bez punktacji |
| 9 | Aparat wyposażony w panel dotykowy LED min. 10,1” rozdzielczość min. 1280x800 |  | Bez punktacji |
| 10 | Regulacja panelu sterowania góra-dół |  | Bez punktacji |
| 11 | Cyfrowa regulacja TGC dostępna na dotykowym panelu, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień |  | Bez punktacji |
| 12 | Konsola aparatu wyposażona w klawiaturę alfanumeryczną: wirtualną – dostępną na panelu dotykowym |  | Bez punktacji |
| 13 | Manipulator kulowy wyposażony w system samooczyszczania się z kurzu i zabrudzeń. (uzyskany dzięki specjalnie zaprojektowanemu kanałowi wylotowemu) |  | Bez punktacji |
| 14 | Skala szarości: min. 256 odcieni |  | Bez punktacji |
| 15 | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 280000 kanałów procesowych |  | Bez punktacji |
| 16 | Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 2-16 MHz |  | Bez punktacji |
| 17 | Ilość aktywnych, równoważnych gniazd do podłączenia głowic obrazowych: min. 3 |  | Bez punktacji |
| 18 | Ilość obrazów pamięci dynamicznej CINE min. 45000 |  | Bez punktacji |
| 19 | Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym: min. 500 GB |  | Bez punktacji |
| 20 | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE). |  | Bez punktacji |
| 21 | Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI (dla pętli obrazowych) |  | Bez punktacji |
| 22 | Fabrycznie wgrane presety: min. 30 (m.in.: echo dorosłych, echo dzieci, echo serca płodu, I trymestr, II - III trymestr, III trymestr, miednica, macica) |  | Bez punktacji |
| 23 | Tryb B |  | Bez punktacji |
| 24 | Głębokość penetracji min. 2-38cm |  | Bez punktacji |
| 25 | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych |  | Bez punktacji |
| 26 | Maksymalna dynamika systemu min. 256 dB |  | Bez punktacji |
| 27 | Ilość stref ogniskowania przy nadawaniu minimum 8 |  | Bez punktacji |
| 28 | Obrazowanie wieloczęstotliwościowe wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach JEDNOCZEŚNIE |  | Bez punktacji |
| 29 | Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) min. 2000 fps |  | Bez punktacji |
| 30 | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych |  | Bez punktacji |
| 31 | Całkowita wielkość powiększenia minimum x 8 razy |  | Bez punktacji |
| 32 | Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90° |  | Bez punktacji |
| 33 | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE |  | Bez punktacji |
| 34 | Obrazowanie harmoniczne |  | Bez punktacji |
| 35 | Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem |  | Bez punktacji |
| 36 | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku |  | Bez punktacji |
| 37 | Tryb M |  | Bez punktacji |
| 38 | Tryb M z Dopplerem Kolorowym |  | Bez punktacji |
| 39 | Doppler Kolorowy |  | Bez punktacji |
| 40 | Maksymalna prędkość obrazowania w Dopplerze Kolorowym(frame rate) min. 400 fps |  | Bez punktacji |
| 41 | Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego min. 19 KHz |  | Bez punktacji |
| 42 | Maksymalna prędkość w Dopplerze Kolorowym: min. 3.3 m/s |  | Bez punktacji |
| 43 | Kąt pochylenia bramki Kolorowego Dopplera min: +/- 30° |  | Bez punktacji |
| 44 | Kierunkowy Doppler Mocy |  | Bez punktacji |
| 45 | Doppler Pulsacyjny oraz Doppler Fali Ciągłej |  | Bez punktacji |
| 46 | Dynamika systemu dla Dopplera Pulsacyjnego w zakresie min. 30-256 dB |  | Bez punktacji |
| 47 | Maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego min. 22 kHz |  | Bez punktacji |
| 48 | Prędkość w Dopplerze Pulsacyjnym min. 8.8 m/s |  | Bez punktacji |
| 49 | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym min 0,5-25 mm |  | Bez punktacji |
| 50 | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) |  | Bez punktacji |
| 51 | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym |  | Bez punktacji |
| 52 | Zaawansowany filtr do redukcji szumów speklowych polepszający jednocześnie obrazowanie w skali szarości oraz skalę kontrastu z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek - uzyskany obraz jest zbliżony do obrazów MRI |  | Bez punktacji |
| 53 | Zaawansowana funkcja obrazowania wysokiej czułości i rozdzielczości do wykrywania i obrazowania bardzo wolnych przepływów |  | Bez punktacji |
| 54 | Pakiet pomiarów kardiologicznych |  | Bez punktacji |
| 56 | Oprogramowanie do badań min: brzusznych kardiologicznych ginekologicznych mięśniowo-szkieletowych położniczych pediatrycznych małych narządów transkranialnych urologicznych naczyniowych |  | Bez punktacji |
| 57 | Pomiary podstawowe na obrazie: pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości Możliwość przypisania kolejności wykonywania pomiarów do danego użytkownika, funkcja automatycznego rozpoczynania kolejnego pomiaru po wykonaniu uprzedniego Możliwość wykreowania własnej formuły obliczeniowej |  | Bez punktacji |
| II | GŁOWICE |  |  |
| 1 | Głowica liniowa do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy 3-16 MHz -Ilość elementów: min. 192 -szerokość skanu: max 40 mm |  | Bez punktacji |
| 2 | Gowica phased array do badań kardiologicznych oraz transkranialnych -Zakres częstotliwości pracy min. 2-4 MHz -Ilość elementów: min. 64 -Kąt skanowania: min. 90 ° |  | Bez punktacji |
| 3 | Głowica convex do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych -Zakres częstotliwości pracy min. 2-8 MHz -Ilość elementów: min. 198 -Kąt skanowania: min. 58 -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej |  | Bez punktacji |
| III | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 1 | Videoprinter medyczny cyfrowy B/W |  | Bez punktacji |
| IV | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY APARATU O FUNKCJE DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERTY |  |  |
| 1 | Głowica endowaginalna do badań ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych -Zakres częstotliwości pracy min. 4-9 MHz -Ilość elementów: min. 128 -Kąt skanowania: min. 148° |  | Tak-10 pkt Nie – 0 pkt |
| 2 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie elastograficzne |  | Tak-10 pkt Nie – 0 pkt |
| 3 | Możliwość rozbudowy o opcję Strain |  | Tak-10 pkt Nie – 0 pkt |
| 4 | Możliwość rozbudowy o funkcję w pełni automatycznego pomiaru IMT z opcją obliczania ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w ciągu 10 lat na podstawie Skali Framingham’a |  | Tak-10 pkt Nie – 0 pkt |
| 5 | Możliwość rozbudowy o fabryczny podgrzewacz żelu |  | Tak-10 pkt Nie – 0 pkt |
| 6 | Możliwość rozbudowy o dodatkową klawiaturę wysuwaną spod pulpitu operatora |  | Tak-10 pkt Nie – 0 pkt |
| V | INNE WYMAGANIA |  |  |
| 1 | Gwarancja |  | - |
| 1.1 | Gwarancja – min 24 miesiące, max: 60 miesięcy |  | parametr oceniany |
| 2 | Serwis |  | - |
| 2.1 | Czas reakcji serwisu przyjęte zgłoszenie- podjęta naprawa (w dni robocze)max.48 godz |  | do 24 godzin – 20 pkt do 36 godzin – 10 pkt powyżej 0 pkt |
| 2.2 | Czas usunięcia awarii ( w dni robocze)max.6 dni |  | do 3 dni – 20 pkt do 5 dni – 10 pkt powyżej 5 dni – 0 pkt |
| 3 | Szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie obsługi, konserwacji oraz mycia i dezynfekcji urządzenia potwierdzone stosownym zaświadczeniem. |  | bez punktacji |
| 4 | Wymagane dokumenty |  | - |
| 4.1 | Deklaracja zgodności oznaczona znakiem CE | dołączyć do oferty | bez punktacji |
| 4.2 | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz karta gwarancyjna | dostarczyć wraz z urządzeniem | bez punktacji |
| 4.3 | Prospekt aparatu potwierdzający oferowany model | dołączyć do oferty | bez punktacji |

Formularz cenowy:

| Lp | Nazwa urządzenia | Ilość szt/ kpl | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | VAT w % | VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat ultrasonograficzny typ. ………………………………….... | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem |  |  |  |  |

Termin dostawy max.14 dni.

……………………………..

/podpis i pieczęć Wykonawcy/