DZP-271-31/2020                                                                                    Brzesko dnia  01.09.2020.r

Wykonawcy wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę :Rękawic chirurgicznych  BZP nr 578588-N-2020.r

z dnia 27.08.2020.r

Zadanie nr 1 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy następującego asortymentu: rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań, cienkie, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL 1.0 zgodnie z EN 455 (fabryczna informacja na opakowaniu), oznakowane jako wyrób   medyczny   Klasy   I   i   środek   ochrony   indywidualnej   Kategorii   III   z   adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na działanie substancji chemicznych zg. z ISO 374-1 – Typ B (fabryczna informacja na opakowaniu). Odporne na działanie min. 12 cytostatyków przez co najmniej 240 minut wg ASTM D6978. Rękawice zgodne z normami: PN - EN 455, PN – EN 420, ISO 374-1,-5 EN 374-2,-4, ASTM D 6978, EN 16523-1 - fabryczna informacja na opakowaniu.Otwór   dozujący   opakowania   wyposażony   w   folię   zabezpieczającą   przed   kontaminacją   ze środowiska. Rozmiary S-XL, pakowane po 100 sztuk. Kolorystyczne oznaczenie opakowań w zależności od rozmiaru. Grubość na palcach min. 0,09mm, na dłoni min. 0,07mm. Rozciągliwość przed starzeniem ˃520%, rozciągliwość po starzeniu ˃460%. Siła zrywu przed starzeniem ≥6,5N,siła zrywu po starzeniu ≥6,5N?

Odp. Zamawiający  dopuszcza .