Odp.2

Znak sprawy: DZP-271-16-U/20/TA Brzesko 26.01.2021 r.

Wykonawcy wszyscy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania przetargowego, ogłoszonego w DUUE nr: 574530-2020 na dostawę **„ Tomografu komputerowego”,** dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku.

W odpowiedzi na otrzymania zapytania, Zamawiający informuje:

**Pytanie nr 1:**

**Zał. Nr 1.1. Pkt.3**

Prosimy o zmianę zapisu na: „System tomografii komputerowej do badań  całego ciała (min. 64-rzędowy), umożliwiający akwizycję/rekonstrukcję minimum 128 warstw w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa/detektor.” Obecny zapis o min, 128 warstwach nienakładających się stoi w sprzeczności z minimalnymi wymaganiami z punktów 2 oraz 38. Utrzymanie zapisu o takim brzmieniu będzie wymagało oferowania aparatów, które prawdopodobnie przekroczą budżet Zamawiającego.

**Odp: Zgodnie z dokonaną modyfikacją.**

**Pytanie nr 2:**

**Zał. Nr 1.1. Pkt.7**

Czy zamawiający dopuści system ze wskaźnikami akwizycji dla pacjenta bez licznika odliczającego czas do końca badania? Nie jest to funkcja niezbędna do wykonania badania lecz poprawiająca komfort pacjenta. Utrzymanie tego zapisu uniemożliwi nam złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 3:**

**Zał. Nr 1.1. Pkt.28**

Czy zamawiający dopuści aparat z lampą o znacznie większej pojemności cieplnej anody, wynoszącej 8 MHU, lecz nieznacznie niższej szybkości chłodzenia lampy, która wynosi 931 kHU/min.? Zmiana ta nie wpłynie na wydajność aparatu i pozwoli zaoferować aparat, umożliwiający wykonywanie badań bez postoju na schłodzenie lampy.

**Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 4:**

**Zał. Nr 1.1. Pkt.45**

Czy zamawiający uzna za spełnienie wymogu, podanie wartości rozdzielczości wysokokontrastowej równej 17 pl/cm dla punktu 0% krzywej MTF? Producent nie wyznaczył tej wartości dla 2%. Producenci najczęściej podają wartość dla punktów 0% i 10%.

**Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 5:**

**Zał. Nr 1.1. Pkt.47**

Czy zamawiający uzna za automatyczne spełnienie warunku jeśli aparat spełnia wyższe, opcjonalne kryterium z pkt. 48? Producent nie przeprowadził pomiarów dla niższej rozdzielczości, wynoszącej 5mm, a jedyne podaje dane dla kryterium wyższego, wynoszącego 2mm. Wobec czego aparat fizycznie spełnia to kryterium, jednak brakuj danych w oficjalnych dokumentach, które mogą potwierdzić tą wartość.

**Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 6:**

**Zał. Nr 1.1. Pkt.60**

Czy zamawiający zgodzi się na rezygnację z wymogu opisanego w tym punkcie lub zmianę na kryterium dodatkowo punktowane? Taka automatyczna funkcjonalność nie jest typowym rozwiązaniem stosowanym w tomografach i wymóg ten ogranicza konkurencyjność. Dodatkowo Zamawiający opisuje funkcjonalności dotyczące diagnostyki płuc w części dotyczącej stacji opisowych, co gwarantuje możliwość odpowiedniej diagnostyki płuc.

**Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian i zwraca uwagę, że brzmienie tego parametru umożliwia zaoferowanie jednej z dwóch metod.**

**Pytanie nr 7:**

**Zał. Nr 1.1. Pkt. C pkt. 1**

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie samodzielnych stacji diagnostycznych zamiast rozwiązania serwerowego? Stacje takie mają większą wydajność niż rozwiązania serwerowe oraz pozwalają na większą niezawodność. W przypadku awarii serwera, nie działa żadna ze stacji.

**Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 8:**

**Zał. Nr 1.1. Pkt. C pkt. 15**

Prosimy o wykreślenie tego wymogu lub zmianę na kryterium punktowane. Funkcjonalność taka jest tylko alternatywą dla innych wymaganych funkcji i nie wpływa w znaczącym stopniu na usprawnienie pracy. Utrzymanie takiego wymogu ogranicza liczbę potencjalnych ofert.

**Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 8:**

**Zał. Nr 1.1. Pkt. C pkt. 22**

Czy zamawiający zgodzi się  na wykreślenie lub zmianę na kryterium punktowane w części dotyczącej: „Automatyczne oznaczanie i usuwanie obrazu resztek kałowych z obrazu jelita”?

**Odp: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie nr 9:**

**Zał. Nr 1.1. Pkt. C pkt. 27**

Czy zamawiający zgodzi się  na wykreślenie lub zmianę na kryterium punktowane tej funkcjonalności? Tak opisana funkcjonalność jest funkcją jedynie graficzną, która nie poprawia możliwości diagnostycznych systemu. Na poprawę obrazu po kątem zdolności diagnostycznych mają  wpływ zaawansowane algorytmy rekonstrukcji, które są wymagane w punkcie 41.

**Odp: Zamawiający dopuszcza tomograf komputerowy bez powyższego rozwiązania zgodnie z dokonaną modyfikacją.**

……………………………….

/Dział Zamówień Publicznych/