Załącznik nr: 1.1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup „Tomografu komputerowego”  wraz z montażem oraz adaptacją pomieszczeń pracowni na potrzeby nowego aparatu.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Dostawę,  montaż i uruchomienie fabrycznie nowego tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem.

2. Dostosowanie  (adaptację) pomieszczeń przeznaczonych na pracownie tomografii komputerowej w zakresie niezbednym do prawidłowego zainstalowania, uruchomienia oraz zapewnienia ciągłości pracy nowego aparatu – szczegółowe wymagania określa Załącznik nr:1.2 .

3. Instalacja i uruchomienie nowego tomografu.

4. Wykonanie dokumentacji ochrony radiologicznej (projektu osłon stałych przed promieniowaniem rtg pomieszczenia TK) wraz z uzyskaniem pozytywnej Decyzji wydanej przez: Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

5. Podłączenie dostarczonego aparatu do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS/RIS i skonfigurowanie go do prawidłowej pracy z tym systemem (sprzęt ma pobierać dane z DICOM Worklist wystawianej przez system PACS/RIS i odsyłać badania do systemu PACS;

6.  Wykonanie wszelkie pomiarów, projektów, badań, oznakowania pomieszczeń zgodnie z aktualnymi przepisami oraz przeprowadzenie stosownych prób i odbiorów.

7. Dostarczenie wszelkiej niezbędnej dokumentacji: instrukcji, certyfikatów, atestów, kart gwarancyjnych, paszportów i wszelkiej innej dokumentacji niezbędnej do udzielania świadczeń zdrowotnych przy pomocy aparatu.

8. Szkolenie aplikacyjne dla techników i lekarzy w siedzibie Zamawiającego – pierwsze po uzyskaniu pozwoleń min. 5 dni po 8 godzin/dzień potwierdzone wydanymi certyfikatami, drugie przypominające w terminie uzgodnionym z Zamawiającym w wymiarze min. 5 dni x 8 godz.

Nazwa i model tomografu: ………………………………………………………………

Producent:………………………………………………………………………………...

Rok produkcji (nie starszy niż 2020 rok)……………………………………………….

| Lp | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Tomograf i wyposażenie fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2020 roku, nieużywane, nierekondycjonowane, niepowystawowe | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Tomograf komputerowy wyposażony w minimum jeden detektor posiadający min. 64 rzędy detektora w osi Z, | Tak podać ilość detektorów |  | 1 - detektor – 0 pkt 2 – detektory lub 1 detektor więcej niż 64 rzędowy – 10 pkt |
|  | Tomograf komputerowy całego ciała, umożliwiający uzyskanie min. 128 warstw submilimetrowych badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor, | Tak podać ilość warstw |  | Bez punktacji |
|  | Średnica otworu gantry [cm]. | ≥ 70 cm |  | graniczna – 0 pkt największa - 20 pkt pozostałe proporcjonalnie wg. wzoru nr 2 |
|  | Maksymalne diagnostyczne pole skanowania [cm]. | ≥ 50 cm |  | graniczna – 0 pkt największa - 10 pkt pozostałe proporcjonalnie wg. wzoru nr 2 |
|  | Zakres pochylania gantry [0]. | ≥ ± 280 |  | Bez punktacji |
|  | Wskaźnik informujący pacjenta w trakcie akwizycji o konieczności zatrzymania oddechu wraz z cyfrowym licznikami czasu pozostałego do końca skanowania | Tak |  | 1 wskaźnik – 0 pkt 2 wskaźniki (widzialne przez pacjenta, bez względu na kierunek wprowadzania do gantry) – 2 pkt |
|  | Wyświetlanie na monitorze zintegrowanym z gantry, filmów instruktażowych dla pacjenta, przebiegów ekg, informacji o pacjencie | Tak/Nie |  | Tak –2 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Tryb badań nagłych umożliwiający uruchomienie badania z pokoju badań (nie z poziomu konsoli operatorskiej) | Tak/Nie |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu z zachowaniem precyzji pozycjonowania lub precyzji powtarzalności pozycjonowania ± 0,25 mm [kg]. | ≥ 200 kg |  | graniczna – 0 pkt największa – 5 pkt pozostałe proporcjonalnie wg. wzoru nr 2 |
|  | Szerokość stołu pacjenta [cm] | Podać |  | bez punktacji |
|  | Stół umożliwiający wykonanie badania w zakresie ≥ 175 cm (bez elementów metalowych) bez potrzeby zmiany pozycji pacjenta [cm] | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Minimalne położenie stołu do badań (poza gantry) mierzone od podłoża [cm] | ≤ 65 |  | graniczna – 0 pkt najmniejsza – 5 pkt pozostałe proporcjonalnie wg. wzoru nr 1 |
|  | Możliwość poprzecznego ruchu stołu | Tak/Nie |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Sterowanie ruchami stołu i gantry z konsoli operatorskiej | Tak/Nie |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Sterowanie ruchami stołu i gantry w pokoju badań (panel sterujący na gantry (wbudowany w gantry lub niewbudowany w gantry np. tablet) (Dotyczy również poprzecznego ruchu stołu w przypadku zaoferowania tej funkcjonalności) | Tak |  | Panel sterujący wbudowany trwale w gantry – 10 pkt Panel sterujący niewbudowany w gantry – 0 pkt |
|  | Sterowanie ruchami stołu za pomocą przycisku nożnego | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wyposażenie stołu: materac zabezpieczony przed zalaniem płynami podgłówek do badania głowy podgłówek do pozycji na wznak pasy stabilizujące podpórka pod ramię, kolana i nogi osłona stołu przed zalaniem płynami zestaw osłon radiologicznych (okulary ochronne rtg, kołnierz ochronny na tarczycę RTG, fartuch ołowiany RTG, półfartuch ołowiany RTG, koc ołowiany RTG, rekawice ochronne RTG, ochrona oczu TK lateksowo –bizmutowa – 10 szt, ochrona piersi TK lateksowo-bizmutowa – 2 szt) wraz z szafą i stojakiem rolki do przesuwania pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Kamera do obserwacji zachowań pacjenta, z funkcją zbliżania widoku | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Kompletny zestaw protokołów do badania wszystkich obszarów anatomicznych, z możliwością ich projektowania i zapamiętywania. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw protokołów pediatrycznych umożliwiający automatyczny dobór mAs w zależności od wagi pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Rzeczywista maksymalna moc generatora [kW]. | ≥ 70 kW |  | Bez punktacji |
|  | Minimalne napięcie anodowe możliwe do zastosowania w protokołach badań [kV] | ≤ 80 kV |  | graniczna – 0 pkt najmniejsza – 5 pkt pozostałe proporcjonalnie wg. wzoru nr 1 |
|  | Maksymalne napięcie anodowe, możliwe do zastosowania w protokołach badań [kV] | ≥135 kV |  | graniczna – 0 pkt najwiękjsza – 5 pkt pozostałe proporcjonalnie wg. wzoru nr 2 |
|  | Automatyczny dobór napięcia anodowego w zależności od badanej anatomii i rodzaju badania | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Rzeczywisty maksymalny prąd | ≥ 400 mA |  | graniczna – 0 pkt największa – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie wg. wzoru nr 2 |
|  | Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy [MHU] (dopuszcza się lampy o niższej pojemności cieplnej anody pod warunkiem, że jej szybkość chłodzenia nie jest mniejsza niż 5 MHU/min) [MHU] | ≥ 7 MHU |  | graniczna – 0 pkt najwiękjsza – 5 pkt pozostałe proporcjonalnie wg. wzoru nr 2 |
|  | Rzeczywista szybkość chłodzenia lampy [kHU/min]. | ≥ 1000 kHU/min |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonywania skanu sekwencyjnego z pochylonym gantry w pełnym oferowanym zakresie min. (±280) ) i uzyskania w pełni diagnostycznych obrazów w tym badań głowy, kręgosłupa z akwizycji wykonywanej w ten sposób | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonywania skanu spiralnego z pochylonym gantry w pełnym oferowanym zakresie min.(±280) i uzyskania w pełni diagnostycznych obrazów w tym badań głowy, kręgosłupa z akwizycji wykonywanej w ten sposób | Tak/Nie |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Modulacja promieniowania w zależności od badanego organu umożliwiająca zmniejszenie promieniowania nad szczególnie wrażliwymi narządami (oczy, tarczyca, itp.) poprzez modulację lub wyłączenie prądu lampy w zależności od pozycji kątowej lampy. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Technologia filtracji (filtr ze złota bądź cyny lub technologia oparta na oprogramowaniu) dedykowana do eliminacji promieniowania o niższych od wykorzystywanych energiach do ograniczenia dawki promieniowania i optymalnej jakości obrazów | Tak/Nie |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Minimalny czas pełnego obrotu lampy rtg wokół pacjenta [s] dostępny dla wszystkich rodzajów badań | ≤ 0,4 s |  | graniczna – 0 pkt najmniejsza - 10 pkt pozostałe proporcjonalnie wg. wzoru nr 1 |
|  | Maksymalna wartość współczynnika pitch (rozumianego zgodnie z definicją IEC) dla trybu spiralnego dostępnego w protokołach klinicznych | ≥ 1,50 |  | graniczna – 0 pkt największa - 5 pkt pozostałe proporcjonalnie wg. wzoru nr 2 |
|  | Tomograf komputerowy umożliwiający wykonanie badania różnych obszarów anatomicznych (np. klatka piersiowa, jama brzuszna, kończyny dolne) ze zmiennymi wartościami parametrów skanowania spiralnego (pitch, bramkowanie sygnałem EKG, modulacja dawki) w jednym planie, z jednego podania kontrastu-dla min.3 obszarów, bez zatrzymania procesu skanowania (oraz bez zatrzymywania stołu) pomiędzy poszczególnymi obszarami anatomicznymi | TAK/NIE | wpisać | TAK – 10 okt NIE - 0 pkt |
|  | Modulowanie promieniowania RTG w zależności od rzeczywistej pochłanialności badanej anatomii. Modulacja we wszystkich trzech osiach | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Pokrycie anatomiczne detektora w osi z W przypadku zaoferowania systemu dwudetektorowego szerokość w osi Z detektora obejmującego min. 50 cm w pełni diagnostycznego pola skanowania SFOV. [mm] | ≥ 38 mm |  | graniczna – 0 pkt największa - 10 pkt pozostałe proporcjonalnie wg. wzoru nr 2 |
|  | Liczba aktywnych elementów detektora w płaszczyźnie biorących udział w akwizycji ) ≥ 41 600 W przypadku systemu dwudetektorowego podać liczbę elementów dla detektora obejmującego w pełni diagnostyczne pole skanowania SFOV min. 50 cm | Tak | podać | graniczna – 0 pkt największa - 10 pkt pozostałe proporcjonalnie wg. wzoru nr 2 |
|  | Liczba rozmiarów diagnostycznych pól skanowania SFOV[cm] wynikających i zgodnych z kolimacją kąta wiązki promieniowania lampy RTG w płaszczyźnie XY > 1 | Tak / Nie | Podać rozmiary, jeden rozmiar-jedno pole widzenia) | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Dynamiczny kolimator ograniczający promieniowanie w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego pozwalający uniknąć niepotrzebnego naświetlania pacjenta. | Tak/Nie |  | TAK – 20 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Iteracyjny algorytm rekonstrukcji, automatycznie przetwarzający wielokrotnie te same surowe dane (RAW) w cyklach iteracyjnych, poprawiający co najmniej jakość obrazu i rozdzielczość niskokontrastową oraz pozwalający na redukcję dawki promieniowania bez pogorszenia jakości obrazu (nazwa wg aktualnej nomenklatury producenta oraz najwyższa wersja oprogramowania na dzień złożenia oferty). Możliwość stosowania algorytmu we wszystkich trybach pracy i rodzajach badań. Iteracyjny algorytm rekonstrukcji automatycznie (bez udziału operatora) dostosowuje dawkę do założonej jakości obrazu. Algorytm iteracyjny zintegrowany z system automatycznej kontroli ekspozycji (AEC) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów w rozdzielczości 512 x 512 [obr./s] z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego powyżej | ≥ 25 obr./s |  | graniczna – 0 pkt największa - 20 pkt pozostałe proporcjonalnie wg. wzoru nr 2 |
|  | Zakres skanu spiralnego | ≥ 170 cm |  | graniczna – 0 pkt największa – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie wg. wzoru nr 2 |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w jednoczesnej akwizycji min. 128 warstw | ≤ 0,650 mm |  | graniczna – 0 pkt najmniejsza - 20 pkt pozostałe proporcjonalnie wg. wzoru nr 1 |
|  | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa [pl/cm] dla min. 128 warstw w czasie pełnego skanu w zapisie spiralnym w matrycy 512 x 512 w płaszczyźnie XY w polu akwizycyjnym 50cm dla 2 % krzywej MTF [pl/cm]. | ≥ 14 pl/cm |  | graniczna – 0 pkt największa – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie wg. wzoru nr 2 |
|  | Rozdzielczość przestrzenna izotropowa x=y=z dla wszystkich trybów skanowania dla min. 128 warstw submilimetrowych [mm] | ≤ 0,33 |  | graniczna – 0 pkt najmniejsza – 10 pkt pozostałe proporcjonalnie wg. wzoru nr 1 |
|  | Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 5 mm, mierzonej w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości 3HU i napięciu min. 110 kV, w płaszczyźnie xy z użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. < 11,0 mGy. | TAK, podać |  | graniczna - 0 pkt najmniejsza - 5 pkt pozostałe proporcjonalnie wg. wzoru nr 1 |
|  | Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 2 mm, mierzonej w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości 3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie xy z użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 41 (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta) < 22 mGy. | TAK / NIE (jeśli TAK, podać) |  | Nie lub graniczna - 0 pkt najmniejsza - 10 pkt pozostałe proporcjonalnie wg. wzoru nr 1 |
|  | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych. Możliwość opóźnienia zaprogramowanego startu badania w np. przypadku pojawienia się błędnego odczytu wartości gęstości kontrastu w naczyniu, a następnie kontynuowania go bez ponownego wprowadzania zaplanowanego protokołu badania. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Praca w trybie typu „bolus tracking" | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość śledzenia i podglądu topogramu w czasie rzeczywistym (w trakcie wykonywania topogramu tj. uwidaczniania na monitorze konsoli akwizycyjnej obrazu obszaru potencjalnego badania). Możliwość zatrzymania skanowania w trybie topogramu w dowolnym czasie, w celu ostatecznego zdefiniowania właściwego zakresu badania i wyeliminowania naświetlania obszaru niezwiązanego z danym badaniem. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Matryca rekonstrukcyjna. | ≥ 512x512 |  | 512x512 – 0pkt > 512x512 – 5 pkt |
|  | Zakres skanu topograficznego | ≥ 170 cm |  | Bez punktacji |
|  | Matryca prezentacyjna. | ≥ 1024x1024 |  | Bez punktacji |
| B. Konsola operatorska |
|  | Stanowisko operatorskie 1 lub 2 monitorowe, z kolorowym (i) monitorami/ monitorem z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną o przekątnej nie mniejszej niż 19”, dedykowane przez producenta TK umożliwiające pracę technika wykonującego badanie i lekarza diagnosty np. w zakresie oceny rekonstrukcji wykonanych badań itp. | TAK | wpisać | 19’’ – 0 pkt 24’’ – i więcej lub stanowisko dwumonitorowe, wyposażone w dwie niezależne klawiatury i dwie myszy, dedykowane, umożliwiające jednoczesną pracę technika wykonującego badanie i lekarza diagnosty – 10 pkt |
|  | Pojemność dostępnej bazy danych dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów niezależnie od przestrzeni dyskowej dla danych surowych [obrazów]. | ≥ 400 000 obrazów |  | Bez punktacji |
|  | Akwizycja obrazów do badań: pulmonologicznych kolonoskopowych endoskopii. naczyniowych perfuzyjnych kardiologicznych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Akwizycja obrazów do badań subtrakcyjnych (obraz z maską i bez maski) i/lub dwuenergetycznych | TAK/NIE |  | TAK – 20 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań metodą subtrakcyjną w obszarze szyi i głowy. Możliwość akwizycji (automatyczna akwizycja, dwóch zestawów danych obrazowych przed i po podaniu środka kontrastowego, obraz z maską i bez maski) i oceny badań (automatyczne , na bazie dwóch zestawów danych obrazowych uzyskanych w akwizycji przed i po podaniu środka kontrastowego, automatyczne odejmowanie kości, usuwanie zwapnień, stentów, automatyczne generowanie i prezentacja obrazu) | TAK/NIE opisać |  | Możliwość zastosowania opisanej techniki dla obszaru tułowia i kończyn: TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań metodą subtrakcyjną lub dwuenergetyczną w obszarze płuc Możliwość akwizycji: techniką subtrakcyjną: automatyczna akwizycja, dwóch zestawów danych obrazowych przed i po podaniu środka kontrastowego, obraz z maską i bez maski) i oceny badań (automatyczne , na bazie dwóch zestawów danych obrazowych uzyskanych w akwizycji przed i po podaniu środka kontrastowego, lub techniką dwuenergetyczną - akwizycja umożliwiająca uzyskiwanie dwóch zestawów danych obrazowych badanej objętości dla dwóch różnych energii promieniowania. przy zmianie zarówno napięcia jak i prądu Możliwość oceny: • Dedykowane oprogramowanie do oceny badań uzyskiwanych metodą dwuenergetyczną lub subtrakcyjną dla obszaru płuc dla automatycznego wyodrębnienia tkanki płucnej lub naczyń płucnych, oceny mikrozatorowości, rozedmy, zmian nowotworowych, uzyskiwania map jodowych, automatyczne generowanie i prezentacja obrazu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonania badania z zastosowaniem filtrów hybrydowych, w którego rekonstrukcję zaangażowane są równocześnie ,w jednej serii obrazów, dwa filtry rekonstrukcyjne do tkanki miękkiej i tkanki płucnej | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość wykonania badania perfuzyjnego mózgu z rozdzielczością czasową nie gorszą niż 3,2 s w zakresie min. 80 mm | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dedykowany algorytm rekonstrukcji obrazów redukujący artefakty pochodzące od elementów metalowych i umożliwiający obrazowanie otaczających je tkanek miękkich. Możliwość wykorzystania algorytmu, również po wykonaniu badania, w przypadku stwierdzenia artefaktów Rozwiązanie możliwe do wykorzystania dla wszystkich obszarów anatomicznych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Tomograf wyposażony w algorytm rekonstrukcyjny wykorzystujący technologię głębokiego uczenia (Deep Learning), umożliwiający uzyskiwanie obrazów o bardzo niskim poziomie szumów, wysokiej rozdzielczości anatomicznej oraz jednorodności przy zachowaniu jak najniższych poziomów dawek w porównaniu do innych algorytmów rekonstrukcyjnych ( w tym iteracyjnych) zaoferowanych w niniejszym systemie. Algorytm możliwy do zastosowania dla wszystkich obszarów anatomicznych dla celów rutynowej i zaawansowanej diagnostyki. (Funkcjonalność potwierdzone oficjalnymi materiałami producenta, algorytm dostępny na dzień składania ofert). | TAK/NIE |  | TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | System wyposażony w rozwiązania działające w oparciu o sztuczną inteligencję (inne niż algorytm rekonstrukcyjny zaoferowany powyżej), w tym np. rozwiązania usprawniające i ułatwiające pracę na zaoferowanym tomografie | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Możliwość szybkiego wykrywania przyczyny bólu w klatce piersiowej -badania typu „potrójnego wykluczenia” (TripleRule– Out). Szybka, nieinwazyjna metoda pozwala na wykluczenie lub potwierdzenie, jednej z trzech głównych przyczyn nagłego bólu w klatce piersiowej – ostrego incydentu wieńcowego, tętniaka rozwarstwiającego aorty lub zatorowości płucnej. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Akwizycja obrazów serca bramkowana sygnałem EKG metodą retrospektywną (skanem spiralnym) – kliniczne badanie naczyń wieńcowych badania funkcjonalne. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Akwizycja obrazów serca bramkowana sygnałem EKG metodą prospektywną (skanem aksjalnym). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie umożliwiające skontrolowanie i dokonanie ręcznej korekty (usunięcie cyklu, korekta położenia piku) automatycznego rozpoznania sygnału EKG zarejestrowanego podczas akwizycji danych w badaniu serca metodą retrospektywną w celu poprawienia jakości rekonstrukcji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wyszukiwanie fazy lub faz serca najlepiej uwidaczniających tętnice wieńcowe bez konieczności wykonywania pełnej rekonstrukcji w poszczególnych fazach | TAK/NIE |  | TAK—5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Rekonstrukcje badania serca metodą retrospektywną i prospektywną. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wykonywania badań kardiologicznych w sposób automatyczny pomimo wystąpienia arytmii w trakcie badania. Tomograf, po detekcji arytmii, automatycznie (bez ingerencji personelu) kontynuuje wykonanie badania poprzez zmianę trybu pracy z prospektywnego na retrospektywny i gwarantuje uzyskanie diagnostycznego badania (potwierdzone w oficjalnych materiałach producenta) | TAK/NIE |  | TAK—5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: Send / Receive Basic Print Query/Retrieve Storage Worklist Structured Dose Report | TAK |  | Bez punktacji |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | VRT (Volume Rendering Technique). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rekonstrukcje 2D, 3D. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar odległości, kąta, powierzchni, objętości. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, histogramy). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wielozadaniowość/wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zaprojektowania zadań rekonstrukcyjnych dla jednego protokołu skanowania > 5 | TAK | podać | ≤ 8 – 0 pkt > 8 – 5 pkt |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej lub krzywej. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie przewidywanej dawki DLP przed wykonaniem serii badania z uwzględnieniem automatycznej modulacji prądu i pozostałych parametrów badania. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny raport dawki tworzony przez system po zakończeniu badania podający poziom dawki oraz zapis do systemu DICOM. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie z bezterminowymi licencjami do monitorowania i raportowania poziomu dawek z tomografu komputerowego oraz obecnie posiadanego cyfrowego systemu RTG pozwalające na spełnienie dyrektywy EUROATOM 2013/59 z 5 grudnia 2013 roku. Oprogramowanie ma umożliwiać: - analizę statystyczna poziomu dawek - automatyczne powiadamianie w przypadku przekroczenia poziomu dopuszczalnych dawek - przeglądanie historii dawki w rozbiciu na: pacjentów/regiony anatomiczne/rodzaje badań RTG/osobę przeprowadzającą badanie - automatyczne tygodniowe/miesięczne/roczne raporty dotyczące dawek w pracowni z danych zebranych z tomografu komputerowego i systemu RTG z porównaniem tych danych dla określonej populacji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyliczania, po zakończeniu badania, dawki płodu lub zarodka w przypadku badania kobiety w ciąży zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr51 Poz. 265) | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Nagrywanie obrazów CD/DVD w formacie DICOM 3.0 z możliwością automatycznego dołączenia darmowej przeglądarki DICOM do zapisanych danych. Możliwość odtworzenia na dowolnym komputerze klasy PC bez specjalistycznego oprogramowania. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | UPS Tomograf umożliwiającego (w razie zaniku zasilania) schłodzenie lampy RTG i detektora oraz bezpieczne wyłączenie tomografu komputerowego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw meblowy dla stanowiska operatora aparatu | TAK |  | Bez punktacji |
| C | KONSOLE DIAGNOSTYCZNE |
|  | Rozwiązanie oparte na serwerze zapewniającym jednoczesną pracę oraz dostęp do wszystkich aplikacji klinicznych CT dla min. dwóch stanowisk jednocześnie z możliwością rozbudowy do min. pięciu stanowisk | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dostęp do serwera musi być poprzez sieć lokalna lub zdalna | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie zainstalowane na serwerze musi być w najnowszej dostępnej i oferowanej przez producenta wersji. | TAK | opisać | Bez punktacji |
|  | Dostarczenie serwera aplikacji w formie fizycznej maszyny umożliwiająca instalację w szafie RAC nie większa niż 2U posiadające redundantne zasilanie oraz zabezpieczone przestrzeni poprzez wbudowana macierz w konfiguracji RAID. Serwer musi być wyposażony w min. 2 interfejsy SFP+ 10GB wraz z wkładkami oraz dwa patchcordy lc-lc o min. długości 10 metrów. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Stacje diagnostyczne (2 sztuki) : niezależna, dedykowana przez producenta konsola lekarska: niezależna od tomografu i konsoli operatorskiej działające po jego wyłączeniu o niezależnej bazie danych obrazowych wyposażona w min. 1 monitor medyczny o przekątne min. 30 cali i monitor opisowy min. 24 cale. wyposażona w interfejs SFP+ 10GB wraz z dwoma wkładkami umożliwiających podłączenie miedzianych połączeń Ethernet RJ45 do posiadanej przez zamawiającego infrastruktury zainstalowany system operacyjny musi mieć możliwość podłączenia do posiadanego przez Zamawiającego systemu Active Directory | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: Send / Receive Basic Print Query/Retrieve Storage commitment Worklist Structured Dose Report | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przeglądanie i wyświetlanie w jakości diagnostycznej badań wielu modalności min. CT, MR, PET, XA, XR itp. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | VR (Volume Rendering). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rekonstrukcje 2D,3D. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Prezentacje Cine. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | SSD (Surface Shaded Display). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Alternatywna w stosunku do innych technik wymaganych zapisami niniejszego opisu przedmiotu zamówienia technika renderingu 3D umożliwiająca fotorealistyczną prezentację ludzkiej anatomii, zwłaszcza obrazów płuc, naczyń, kości, działająca w czasie rzeczywistym (bez żadnych spowolnień) i zawierająca szereg zoptymalizowanych pod kątem danej anatomii presetów obrazowania oraz konfigurowalnych pod katem danego użytkownika widoków wyświetlania. Oprogramowanie umożliwiające tworzenie i udostępnianie obrazów, filmów oraz serii obrazów (batch). Oprogramowanie diagnostyczne | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach odcinkowych jak i całego kręgosłupa, automatyczne numerowanie żeber | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do angiografii TK umożliwiające automatyczną identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z objętości badanej (rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, z pomiarem średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej do osi naczynia, automatyczne: wyznaczanie, segmentacja i pomiary stenozy). | TAK/NIE |  | TAK-20 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii naczyń - z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do badań perfuzyjnych mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi), TTP (czas do szczytu) i MTT (średni czas przejścia). Pakiet oceny perfuzji mózgu ma różnicować obszary o zwiększonej objętości krwi i obszary o zmniejszonym przepływie krwi oraz prezentować te obszary w formie kolorowych map sumacyjnych (dwubarwna prezentacja obszarów penumbry i zawału) w celu pomocy w odróżnianiu żywej i martwej tkanki w obszarze udaru. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne segmentacja zmian ogniskowych w narządach miąższowych z możliwością porównania zmiany z poprzednim badaniem. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej kolonografii TK umożliwiające w pełni swobodne poruszanie się w obrębie jelita, umożliwiające jednoczesną prezentację wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach wymienionych w punkcie powyżej. Możliwość automatycznej wirtualnej dyssekcji jelita grubego i prezentacji w postaci jednej wstęgi rozłożonej na płaszczyźnie. Automatyczne oznaczanie i usuwanie obrazu resztek kałowych z obrazu jelita. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej bronchoskopii umożliwiające zbadanie i ocenę drzewa oskrzelowego w przypadku pacjentów z ciężką niewydolnością oddechową, ciężkimi zaburzenia rytmu serca. Przekroje w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z automatyczną identyfikacją zmian guzkowych w miąższu i przyopłucnowych przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia zmian, oceną dynamiki wielkości zmian i rozróżnianiem charakteru guza (lity, częściowo lity, nielity). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do diagnostyki chorób płuc /POCHP i rozedmy miąższowej/ umożliwiające obliczenie rozedmy i analizę dróg oddechowych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające automatyczna segmentację płuc i dróg powietrznych Automatyczne pomiary: powierzchni, średnicy światła i objętości dróg powietrznych oraz tchawicy lub Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające automatyczną segmentację płuc na poszczególne płaty. Automatyczne pomiary: powierzchni, średnicy światła o objętości płuc. Za pomocą jednego kliknięcia dokonanie pomiarów grubości ścian poszczególnych dróg oddechowych oraz średnicy ich światła wraz z prezentacją zewnętrznych i wewnętrznych konturów tych ścian | TAK/NIE | opisać | Ocena 4D zmian w drogach powietrznych dla całego cyklu oddechowego TAK- 5 pkt NIE- 0 pkt |
|  | Oprogramowanie umożliwiające redukcję szumów od pixeli, poprawiające stosunek sygnału do szumu oraz prezentację obrazów 3D oraz MPR CT i XA, zachowujące ostrość i szczegóły krawędzi, rozmiar przestrzenny, strukturę 3D w oryginalnych obrazach, zwłaszcza w obrazach płuc. Możliwość modyfikacji i zapamiętywania (do wykorzystania w przyszłości) wstępnie zdefiniowanych ustawień filtrów obrazu, przełączania w czasie rzeczywistym między danymi oryginalnymi i odszumionymi, exportu do systemu PACS zestawu danych odszumionych do porównania z oryginalnymi danymi obrazowymi | TAK/NIE | wpisać | TAK- 5 pkt NIE- 0 pkt |
|  | Specjalizowane oprogramowanie do oceny tętnic wieńcowych, umożliwiające co najmniej: rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiar średnicy, pola przekroju w płaszczyźnie prostopadłej, światła naczynia i automatyczne: wyznaczanie, segmentację i pomiary stenozy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do oceny uwapnienia tętnic wieńcowych (wskaźnik: masy, Agatstona) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do automatycznej wizualizacji blaszek miażdżycowych w naczyniach obwodowych z rozpoznawaniem ich gęstości i rodzaju (informacja ilościowa i jakościowa) Automatyczne oznaczenie kolorem blaszek miażdżycowych. Możliwość automatycznego tworzenia raportu z wyliczeniami ilości blaszek miażdżycowych wraz z wykresem ryzyka dla kobiet i mężczyzn | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie do oceny parametrów czynnościowych lewej komory serca z pomiarem m.in. objętości skurczowej, rozkurczowej, objętości wyrzutowej, frakcji wyrzutowej, pogrubienia ściany lub kurczliwości odcinkowej, masy mięśnia oraz wizualizacja w 2D parametrów funkcjonalnych w postaci 17 segmentowego diagramu AHA | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System awaryjnego zasilania umożliwiający zapis oraz bezpieczne wyłączenie konsoli lekarskiej w momencie braku zasilania. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oświetlenie ostrzegawcze sprzężone z aparatem TK zgodne z wymogami prawa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne porównywanie badań CT płuc w 3D, z kolorowym zaznaczeniem zmian pomiędzy badaniami (technologią Lung Change lub zgodnie z nomenklaturą Zamawiającego) realizujące: 1) automatyczne zarejestrowanie/ załadowanie/wyświetlenia badania bieżącego i poprzedniego bez konieczności ręcznej interakcji przez użytkownika 2) automatyczne zaznaczenie kolorem na serii płucnej z badania bieżącego wszelkich zmian względem serii płucnej z badania poprzedniego. Zaznaczenie automatyczne, nie wymagające czynności ze strony użytkownika | TAK/NIE |  | TAK- 5 pkt NIE – 0 pkt |
| D | WYPOSAŻENIE |
|  | Automatyczny dwugłowicowy wstrzykiwacz środka cieniującego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Robot do nagrywania płyt CD/DVD DICOM dla pacjenta | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Lampa UV przepływowa naścienna 1 szt Dezynfekowana kubatura min. 40 m³ Promienniki min.2 x 30W | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Lampa UV mobilna (podstawa jezdna) - 1 szt Dezynfekowana kubatura min. 40m³ Promienniki min.2 x 30W | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Fantom lub zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu oraz do testów podstawowych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szafa do przechowywania fantomów z poz.5 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw meblowy dla stanowisk opisowych (biurko – 2 szt ; 4 fotele ergonomiczne) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw meblowy dla stanowiska operatora aparatu (biurko – 1 szt; 2 fotele ergonomiczne) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | UPS umożliwiający w razie zaniku zasilania schłodzenie lampy RTG i detektora oraz bezpieczne wyłączenie tomografu komputerowego | TAK |  | Bez punktacji |
| E | INNE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Zdalna diagnostyka przez modem, router ISDN lub internet | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Integracja z systemem PACS/RIS Zamawiającego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dodanie węzła DICOM do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Licencje w systemie PACS na wykonanie min. 10 000 badań | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zabezpieczenie przestrzeni dyskowej dla systemu PAC w postaci macierzy w konfiguracji RAID o powierzchni 10TB lub dostarczenie dwóch dysków do posiadanej przez Zamawiającego macierzy . | TAK |  | Bez punktacji |
| F | DOKUMENTY |  |  |  |
|  | Wykonanie dokumentacji ochrony radiologicznej (projektu osłon stałych przed promieniowaniem rtg pomieszczenia TK) wraz z uzyskaniem pozytywnej Decyzji wydanej przez: Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonawca wykona wszelkie pomiary, projekty, badania i oznakowanie pomieszczeń zgodnie z aktualnymi przepisami oraz przeprowadzi stosowne próby i odbiory, na swój koszt | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych, specjalistycznych (w tym monitorów) po oddaniu aparatu do użytku i testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych (koszt zawarty w cenie oferty) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi aparatu TK w formie elektronicznej i papierowej oraz instrukcje obsługi urządzeń wyposażenia – w języku polskim. | TAK | dostarczyć wraz z urządzeniem | Bez punktacji |
|  | Karta/y gwarancyjna | TAK | dostarczyć wraz z urządzeniem | Bez punktacji |
|  | Deklaracja Zgodności oznaczona znakiem CE | TAK | dostarczyć na wezwanie | Bez punktacji |
|  | Dokumenty producenta (w języku polskim) takie jak: . foldery, katalogi, materiały informacyjne, karty charakterystyki, ulotki, instrukcje lub wyciągi z instrukcji, dokumentacji technicznej lub w przypadku braku potwierdzenia określonej pozycji w materiałach firmowych -oświadczenie producenta – potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. | TAK | dostarczyć na wezwanie (zaznaczyć parametry oceniane) | Bez punktacji |
| G | GWARANCJA I SERWIS |
|  | Gwarancja min. 60 miesięcy max.84 miesiące | Podać |  | Parametr oceniany |
|  | Pełna gwarancja (bez wyłączeń) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie wraz z przeglądami systemu i aktualizacją oprogramowania do najnowszej wersji. Wykonawca zobowiązuje się w ramach ceny do okresowej konserwacji Tomografu i wykonywania jego badań technicznych w okresie gwarancji. Częstotliwość wymaganych okresowych konserwacji TK wynika z zaleceń producenta. Gwarancja realizowana w oparciu o nowe i oryginalne części (w tym lampy) pochodzące od producenta TK. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane na koszt Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Okres gwarancji kończy się przeglądem i wydaniem pisemnego orzeczenia, w którym Wykonawca określi stan techniczny sprzętu | TAK | Podać liczbę i częstotliwość przeglądów dla 1 roku używania aparatu | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii - do 24 godz. w dni robocze (przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, godz. 8.00- 17.00) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Usunięcie usterki w terminie max.5 dni roboczych, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu aparatu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta pracy serwisu, podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wpis do Paszportu Technicznego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość przyjmowania zgłoszeń w okresie gwarancyjnym 24 h na dobę, 365 dni w roku. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia aparatu z eksploatacji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Serwis gwarancyjny: Nazwa podmiotu: Adres: Telefon serwisu: Adres e-mail: Godz. pracy serwisu | wpisać odpowiednio | ………………… ………………….. …………………. ………………….. ………………….. | Bez punktacji |
| H | SZKOLENIE |  |  |  |
|  | Szkolenie aplikacyjne dla techników, lekarzy i informatyków w siedzibie Zamawiającego – pierwsze po uzyskaniu pozwoleń 5 dni po 8 godzin/dzień potwierdzone wydanymi certyfikatami, drugie przypominające w terminie uzgodnionym z zamawiającym w wymiarze 5 dni x 8 godz Czynności muszą być wykonywane przez specjalistów aplikacji władających językiem polskim i posiadających certyfikat ukończenia przeprowadzonych przez producenta tomografu szkoleń w zakresie obsługi aplikacyjnej dostarczonego modelu tomografu | TAK |  | Bez punktacji |

UWAGA:

1/ Określone w kolumnie „ Parametry wymagane” wymagania stanowią wymagania graniczne - nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań, wpisanie odpowiedzi NIE lub brak informacji w kolumnie „Parametry oferowane” lub podanie nieprawdziwej informacji spowoduje odrzucenie oferty.

2/ W celu weryfikacji „Parametrów oferowanych”, Zamawiający żąda dołączenia do oferty dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego, którymi mogą być następujące materiały firmowe – np. foldery, katalogi, materiały informacyjne, karty charakterystyki, ulotki, instrukcje lub wyciągi z instrukcji, dokumentacji technicznej lub w przypadku braku potwierdzenia określonej pozycji w materiałach firmowych -oświadczenie producenta – potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. Wskazane jest zaznaczenie/ potwierdzenie w złożonych materiałach firmowych pozycji (wynikających z specyfikacji), których przedstawiony materiał dotyczy.

3/ Parametry podlegające ocenie będą punktowane zgodnie z punktacją określoną w kolumnie „ Punktacja”, przy czym dla wyznaczonych parametrów punkty zostaną obliczone według poniższych wzorów:

Wzór nr 1 gdy Pof < P gr

Pgr - Pof

P= ----------  x P.max

Pgr - Pnk

Gdzie :

P – ilość punków przyznana za parametr oceniany

Pof - oferowana wartość parametru

Pgr - graniczna wartość parametru

Pnk - najkorzystniejsza, zaoferowana wartość parametru

P. max – maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia dla danego parametru (zgodnie z Zał. nr 1.1 do SIWZ)

Wzór nr 2 gdy Pof > P gr

Pof - Pgr

P= -----------  x P.max

Pnk - Pgr

Gdzie:

P – ilość punków przyznana za parametr oceniany

Pof - oferowana wartość parametru

Pgr - graniczna (najmniejsza) wartość parametru

Pnk – najkorzystniejsza (największa) zaoferowana wartość parametru

P. max – maksymalna ilość punktów możliwa do zdobycia dla danego parametru (zgodnie z Zał. nr 1.1 do SIWZ)

4/ Brak jednoznacznego potwierdzenia w dokumentach technicznych parametru ocenianego spowoduje przyznanie 0 punktów za dane parametry.

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi) oraz że wszystkie zaoferowane funkcjonalności są dostępne na dzień składania oferty (nie są rozwiązaniami „w trakcie opracowania” ,  do zastosowań naukowych, badawczych)

.......................................................................................................

(data i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)